# MÁY KHOAN CƯA ĐA NĂNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
|  | · Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | · Sản xuất tại các nước G7. | * |
|  | · Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | * |
|  | · Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | · Môi trường hoạt động: | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C. | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%. | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | Máy khoan cưa xương đa năng và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 cái. Bao gồm: | * |
|  | Thiết bị chính: |  |
|  | · Thân máy: 01 bộ | * |
|  | · Khớp gắn mũi khoan: 01 bộ | * |
|  | · Khớp gắn lưỡi cưa: 01 bộ | * |
|  | · Đầu bắn đinh: 01 bộ | * |
|  | · Lưỡi cưa: 02 bộ | * |
|  | · Pin sạc: 02 cái | * |
|  | · Hộp đựng pin có chắn khuẩn: 01 cái | * |
|  | · Bộ sạc pin: 01 bộ | * |
|  | Phụ kiện kèm theo: | * |
|  | · Khay đựng: 01 cái | * |
|  | · Hộp tiệt trùng đựng máy và các phụ kiện: 01 cái | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | · Vận tốc khoan: từ 0 vòng/phút đến ≥ 1300 vòng/phút |  |
|  | · Vận tốc doa: từ 0 vòng/phút đến ≥ 300 vòng/phút |  |
|  | · Khớp gắn mũi khoan |  |
|  | + Độ mở: từ ≤ 0,5 mm đến ≥ 7 mm | * |
|  | + Tốc độ: từ 0 vòng/phút đến ≥ 1300 vòng/phút |  |
|  | · Khớp gắn lưỡi cưa |  |
|  | + Vận tốc: từ 0 chu kỳ/phút đến ≥ 20000 chu kỳ/phút |  |
|  | · Đầu bắn đinh |  |
|  | + Đường kính đinh găm: từ ≤ 1 mm đến ≥ 4 mm | * |
|  | + Tốc độ: từ 0 vòng/phút đến ≥ 1300 vòng/phút | * |
|  | · Lưỡi cưa |  |
|  | + Kích thước loại 1: (chiều dài x độ rộng lưỡi x độ dày) 25 × 10 × 0,7 ± 5% mm |  |
|  | + Kích thước loại 2: (chiều dài x độ rộng lưỡi x độ dày) 90 × 19 × 1,2 ± 5% mm |  |
|  | · Khay đựng: Tương thích với máy và phụ kiện | * |
|  | · Hộp tiệt trùng đựng máy và phụ kiện |  |
|  | + Kích thước (Dài × Rộng × Cao): 590 × 280 × 130 ± 5% |  |
|  | + Kèm theo 2 đĩa lọc chất liệu PPSU hoặc tương đương | * |
|  | · Dung lượng pin: ≥ 2000 mAh |  |
|  | · Bộ sạc pin tương thích với pin của máy | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |
|  | · Địa điểm giao hàng: BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | * |
|  | · Giá mua bán: trọn gói bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có) | * |
|  | · Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, nhà thầu phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | · Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về thiết bị dự thầu | * |
|  | · Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt và chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy. Thực hiện kiểm định thiết bị theo quy định hiện hành (nếu có) | * |
|  | · Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ về vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng. | * |
|  | · Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (Tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu tài liệu gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | · Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. | * |
|  | · Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao và dịch vụ sửa chữa ít nhất 8 năm | * |