HỆ THỐNG NỘI SOI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CỘT SỐNG FULL HD

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | * |
|  | - Xuất xứ: G7 (đối với máy chính) | * |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V(±10%), 50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | 1. Bộ camera nội soi Full HD: 01 bộ | * |
|  | - Bao gồm: |  |
|  | + Hộp xử lý: 01 cái | * |
|  | + Điều khiển từ xa: 01 cái | * |
|  | + Thẻ nhớ USB ≥8GB: 01 cái | * |
|  | + Cáp tín hiệu HDMI/HDMI dài ≥3.0 m: 01 cái | * |
|  | + Cáp nguồn: 01 cái | * |
|  | + Đầu camera 3 chip: 01 cái | * |
|  | + Thấu kính zoom: 01 cái | * |
|  | 2. Nguồn sáng LED hoặc tương đương: 01 bộ | * |
|  | - Bao gồm: |  |
|  | + Nguồn sáng: 01 cái | * |
|  | + Cáp nguồn: 01 cái | * |
|  | 3. Màn hình chuyên dụng cho y tế: 01 bộ | * |
|  | - Phụ kiện kèm theo gồm: |  |
|  | + Bộ cấp nguồn 100-240 VAC, 50Hz sang 24 VDC, 2.7A: 01 cái | * |
|  | + Cáp nguồn AC: 01 cái | * |
|  | 4. Bộ máy cắt đốt RF dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống: 01 bộ | * |
|  | 5. Máy chính: 01 cái | * |
|  | - Bao gồm: |  |
|  | + Hộp điều khiển: 01 cái | * |
|  | + Công tắc đạp chân không dây: 01 cái | * |
|  | + Cáp dự phòng cho công tắc đạp chân: 01 cái | * |
|  | + Tay bào có 3 nút bấm: 01 cái | * |
|  | + Mũi mài hình oval: 01 cái | * |
|  | + Mũi mài đầu tròn: 01 cái | * |
|  | + Mũi mài kim cương, đầu tròn: 01 cái | * |
|  | + Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 cái | * |
|  | 6. Máy bơm và kiểm soát dịch: 01 bộ | * |
|  | - Bao gồm: |  |
|  | + Máy chính: 01 cái | * |
|  | + Cáp nguồn: 01 cái | * |
|  | + Bộ dây bơm. Hộp 10 bộ : 01 hộp | * |
|  | 7. Xe đẩy máy : 01 bộ | * |
|  | 8. Giá treo đầu camera: 01 cái | * |
|  | - Bao gồm: |  |
|  | + Ống kính soi đĩa đệm: 02 cái (hai loại) | * |
|  | + Dây dẫn sáng: 01 cái | * |
|  | + Vỏ soi: 02 cái (hai loại) | * |
|  | + Đầu nối: 01 cái | * |
|  | + Dụng cụ nong, dùng cho nong một bước: 01 cái | * |
|  | + Ống đẩy, dùng với vỏ soi 8 mm: 01 cái | * |
|  | + Búa: 01 cái | * |
|  | + Dụng cụ vén rễ (phẫu tích): 01 cái | * |
|  | + Dụng cụ thăm dò: 01 cái | * |
|  | + Kềm gắp, đường kính 3.0 mm: 01 cái | * |
|  | + Kềm gắp, đường kính 4.0 mm: 01 cái | * |
|  | + Kềm gắp, hàm gập góc, đường kính 2.5 mm: 01 cái | * |
|  | + Kềm cắt, đường kính 3.0 mm: 01 cái | * |
|  | + Kềm cắt, hàm gập góc, đường kính 2.5 mm: 01 cái | * |
|  | + Kềm cắt, đường kính 4.0 mm: 01 cái | * |
|  | + Bộ kim cột sống 18G. Hộp 10 bộ: 01 hộp | * |
|  | + Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 02 cái | * |
|  | + Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 02 cái | * |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | Bộ camera nội soi Full HD |  |
|  | + Hộp xử lý hình ảnh Full HD | * |
|  | Xử lý tín hiệu kỹ thuật số. | * |
|  | Có thể cập nhật nâng cấp thông qua cổng USB | * |
|  | Lưu trữ hình ảnh độ phân giải cao và video HD vào thẻ nhớ USB | * |
|  | Cho phép tích hợp hình ảnh khác thông qua ngõ hình trong hình (3G-SDI) | * |
|  | Tương thích với hệ thống phòng mổ tích hợp |  |
|  | Có các chương trình sử dụng được cài đặt sẳn cho các chuyên khoa | * |
|  | Có các ứng dụng sử dụng ống kính soi tiêu chuẩn, ống kính soi loại sợi quang, ống soi có cảm biến với công nghệ cảm biến trên đầu ống soi | * |
|  | Cho phép cài đặt và lưu lại chương trình của người sử dụng | * |
|  | Có thể nhập dữ liệu bệnh nhân thông qua bàn phím USB | * |
|  | Cho phép hiển thị trình đơn trên màn hình | * |
|  | Có thể cho hình ảnh đối gương | * |
|  | Có ngõ vào hình trong hình | * |
|  | Có chức năng giao tiếp: |  |
|  | - Điều khiển nguồn sáng được kết nối để chiếu sáng tối ưu nhưng vẫn bảo vệ tối đa ống kính soi. | * |
|  | - Hiển thị trên màn hình các thông số chính của các thiết bị khác (hiển thị áp lực, lưu lượng cài đặt, lượng khí còn lại, v.v...) | * |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |  |
|  | Cho phép điều khiển bằng bàn phím và điều khiển từ xa cầm tay | * |
|  | Có các chế độ hình ảnh đặc biệt hoặc tương đương yêu cầu như sau: |  |
|  | - HDR | * |
|  | - Tương phản I,II | * |
|  | - Tương phản màu I,II, III | * |
|  | - BluePDD: | * |
|  | - Tương phản màu BluePDD | * |
|  | - GreenICGpure | * |
|  | - GreenICG | * |
|  | Độ phân giải tối đa: ≥1920 x 1200 pixels | * |
|  | Cân bằng trắng trong dãy nhiệt độ màu trong khoảng 2300K - 7000K |  |
|  | Phóng đại kỹ thuật số: tối đa ≥1.5x | * |
|  | Định dạng ảnh/ video được lưu lại: JPEG, TIFF / MPEG4 (1920 x 1080) | * |
|  | Ngõ ra tín hiệu: ≥2x HDMI, ≥2x 3G-SDI | * |
|  | Độ phân giải ngõ ra tín hiệu HDMI : Điều chỉnh được từ trình đơn sử dụng: | * |
|  | - SXGA 1280 x 1024/60/P (tỷ lệ cạnh 5:4) | * |
|  | - HDTV 1920 x 1080/60/P (tỷ lệ cạnh16:9) | * |
|  | - WUXGA 1920 x 1200/60/P (tỷ lệ cạnh 16:10) | * |
|  | Độ phân giải ngõ ra 3G-SDI: Điều chỉnh được từ trình đơn sử dụng: | * |
|  | - 1280 x 720/50/P | * |
|  | - 1920 x 1080/50/I | * |
|  | - 1280 x 720/60/P | * |
|  | - 1920 x 1080/60/I | * |
|  | - 1920 x 1080/50/P | * |
|  | - 1920 x 1080/60/P | * |
|  | Đáp ứng các tiêu chuẩn: |  |
|  | - Xếp loại an toàn theo EU: EN60601 | * |
|  | - Tương thích điện từ: EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2 | * |
|  | + Đầu camera 3 chip: |  |
|  | Cảm biến: 3 x 1/3 inch CCD | * |
|  | Khớp nối với thấu kính kiểu C-mount đa dụng | * |
|  | Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và truyền tín hiệu kỹ thuật số. | * |
|  | 2 nút bấm trên đầu camera có thể lập trình với 4 chức năng | * |
|  | Góc ra của cáp 30° | * |
|  | Có thể thay thế cáp tại bệnh viện bởi kỹ sư |  |
|  | Hấp được. | * |
|  | Có thể rửa bằng máy | * |
|  | Phù hợp với tiệt trùng bằng nhiệt độ thấp | * |
|  | Cáp dài ≥3 m | * |
|  | Khối lượng: khoảng 170g |  |
|  | + Thấu kính zoom: |  |
|  | Khớp nối C-mount, khóa kiểu snap-on | * |
|  | Hấp được ở 134 độ C | * |
|  | Khoảng tiêu cự f = 13 - 29 mm |  |
|  | Nguồn sáng LED |  |
|  | Khả năng chiếu sáng tương đương nguồn sáng Xenon 180W | * |
|  | Công suất tiêu thụ giảm 80% so với nguồn sáng Xenon tương đương |  |
|  | Tự động giảm sáng ở hốc cắm khi rút dây dẫn sáng ra khỏi máy |  |
|  | Chiếu sáng đồng đều trên phẫu trường nội soi. | * |
|  | Không giảm sáng ở vùng rìa. Không có điểm đen ở trung tâm | * |
|  | Nhiệt độ màu ổn định trong suốt vòng đời của bóng LED | * |
|  | Ngõ cắm dây dẫn sáng đa dạng, có thể sử dụng cho nhiều hãng khác nhau | * |
|  | Độ sáng bàn phím tự động điều chỉnh theo ánh sáng xung quanh, dễ quan sát và không bị lóa |  |
|  | Có chức năng điều khiển từ xa thông qua nút bấm trên đầu camera | * |
|  | Loại bóng: 01 bóng LED công suất cao | * |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: ≥30.000 giờ | * |
|  | Độ sáng (lumen): ≥1000 lm | * |
|  | Nhiệt độ màu: ≥6500 K | * |
|  | Điều chỉnh độ sáng: trong khoảng 0 - 100% | * |
|  | Độ ồn: ≤25 dB | * |
|  | Công nghệ làm mát: quạt |  |
|  | Công suất tiêu thụ: ≤120 VA | * |
|  | Đáp ứng các tiêu chuẩn: |  |
|  | - Xếp loại an toàn theo EN60601: 1 | * |
|  | - Tương thích điện từ ( EEC): EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2 | * |
|  | Màn hình chuyên dụng cho y tế |  |
|  | Chống ngấm nước | * |
|  | Công nghệ cân chỉnh màu đảm bảo chất lượng hình ảnh đồng nhất và tái tạo màu sắc chính xác | * |
|  | Kích thước màn hình : ≥27 inches ( chéo ) | * |
|  | Kích thước hình ảnh (rộng x cao) : khoảng ≥ 24” x ≥ 13” / ≥ 598 x ≥ 336 mm | * |
|  | Độ phân giải : ≥1920 x 1080 | * |
|  | Độ sáng: ≥900 cd/m2 | * |
|  | Tỷ lệ tương phản: 1000:1 | * |
|  | Tỷ lệ cạnh: 16:9 | * |
|  | Góc quan sát: 178 độ | * |
|  | Thời gian đáp ứng: ≤14 ms | * |
|  | Độ trễ: ≤18 ms | * |
|  | Số lượng màu: ≥1 tỷ | * |
|  | Gam màu: BT.709/SMPTE-C hoặc tương đương |  |
|  | Ngõ vào/Ngõ ra: DVI-I và 3G-SDI (hỗ trợ VGA/ RGB/SoG). | * |
|  | Bộ máy cắt đốt RF dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống |  |
|  | Tần số: tương đương 4 MHz. | * |
|  | Có các chế độ bay hơi, đốt cầm máu nhẹ và các chế độ cắt trong phẫu thuật đơn cực hay lưỡng cực. | * |
|  | Ứng dụng trong những chuyên khoa sau: Chỉnh hình, Phẫu thuật thần kinh, Tai mũi họng, Phẫu thuật họng và hàm mặt, Phẫu thuật thẩm mỹ/tạo hình, Da liễu. | * |
|  | Tự động nhận biết dụng cụ: cho phép tự động chọn dòng và cài đặt công suất. | * |
|  | Cho phép cài đặt và lưu lại 4 chương trình sử dụng. | * |
|  | Cường độ âm thanh thông báo RF: điều chỉnh được 40-65 dB (A). |  |
|  | Đáp ứng các tiêu chuẩn: |  |
|  | - Tương thích điện từ (EMC): IEC / EN 60601-1-2 hoặc tương đương | * |
|  | - Xếp loại theo MDD 93/42/EEC: Class IIb hoặc tương đương | * |
|  | - Nhóm bảo vệ theo IEC/EN 60601-1 : I hoặc tương đương | * |
|  | Các mode hoạt động: |  |
|  | - 2 chế độ cắt đơn cực (CUT 1/ CUT2), | * |
|  | - 2 chế độ đốt cầm máu đơn cực (CONTACT/ SPRAY), | * |
|  | - 2 chế độ cắt lưỡng cực (BICUT1/ BICUT2), | * |
|  | - 3 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực (STANDARD/ PRECISE/ AUTOSTART) | * |
|  | Công suất đơn cực tối đa: 100W | * |
|  | Công suất tối đa của các mode lưỡng cực: |  |
|  | - BICUT 1 (cắt): 80W ± 20% | * |
|  | - BICUT 2 (cắt): 80W ± 20% | * |
|  | - MACRO (đốt cầm máu): 100W ± 20% | * |
|  | - PRICISE (đốt cầm máu): 50W ± 20% | * |
|  | - AUTOSTART (đốt cầm máu): 50W ± 20% | * |
|  | + Dụng cụ cắt đốt RF lưỡng cực: Dài ≥280 mm; có thể chuyển động xoay theo mọi hướng, có cáp dài 3m, tiệt trùng sẵn | * |
|  | + Dụng cụ cắt đốt RF lưỡng cực: Dài ≥350 mm; có thể chuyển động xoay theo mọi hướng, có cáp dài 3m, tiệt trùng sẵn | * |
|  | Bộ máy mài cao tốc dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống |  |
|  | + Hộp điều khiển: |  |
|  | Điều khiển trực giác thông qua màn hình cảm ứng. |  |
|  | Công tắc đạp chân bluetooth không dây. | * |
|  | Nhận biết dụng cụ nhờ chip. | * |
|  | Tích hợp giao diện giao tiếp với máy bơm. | * |
|  | Cho phép sử dụng với tay bào và tay cầm cao tốc. | * |
|  | Có khả năng điều khiển và vận hành thông qua hệ thống phòng mổ tích hợp. | * |
|  | Có thể kích hoạt chế độ bơm rửa thông qua công tắc đạp chân Bluetooth. | * |
|  | Có thể kết nối với 2 tay cầm. | * |
|  | Hiển thị bằng màn hình màu cảm ứng ≥6.5 inch. | * |
|  | + Công tắc đạp chân không dây |  |
|  | Sử dụng pin sạc lithium - ion, 3.7 V / 2250 mAh. | * |
|  | Loại công nghệ không dây: SW 2.4 Ghz. |  |
|  | Khoảng cách hoạt động: ≥10 m. | * |
|  | Dãy tần số: 2400-2483.5 MHz. |  |
|  | Tốc độ giao tiếp dữ liệu: ≥115.2 kBaud. | * |
|  | + Cáp dự phòng cho công tắc đạp chân | * |
|  | + Tay cầm có motor: Cáp nối cố định. Tốc độ tối đa đến ≥ 16.000 vòng/phút. Có 3 nút bấm. | * |
|  | + Mũi mài đầu dạng oval: Ɵ 4 mm, dài ≥ 350 mm. Có bảo vệ ở mặt bên. Loại sử dụng nhiều lần. | * |
|  | + Mũi mài đầu tròn: Ɵ 4 mm, dài ≥ 350 mm. Loại sử dụng nhiều lần. | * |
|  | + Mũi mài kim cương, đầu tròn: Ɵ 4 mm, dài ≥ 350 mm. Loại sử dụng nhiều lần. | * |
|  | + Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: Có thể dùng hấp hơi nước hay tiệt trùng nhiệt độ thấp. Có thảm gai và nắp đậy. Kích thước trong: (500 x 60 x 200 mm) ± 5% | * |
|  | Máy bơm và kiểm soát dịch |  |
|  | Dùng cho phẫu thuật nội soi khớp và cột sống | * |
|  | Tích hợp bơm hút chân không | * |
|  | Có cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu có thể quan sát khi xảy ra quá áp | * |
|  | Có sẵn các chương trình sử dụng cũng như cho phép lập các chương trình sử dụng tùy theo chỉ định | * |
|  | Tự động nhận biết ống tương thích với máy, loại ống, số lần sử dụng còn lại | * |
|  | Có các chương trình sử dụng chuẩn hóa cho các bộ dụng cụ | * |
|  | Đáp ứng các tiêu chuẩn: |  |
|  | - Được kiểm tra theo tiêu chuẩn: IEC 60601-1 / EN 60601-1; IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 | * |
|  | Áp lực hút chân không tối đa: - ≥ 60 kPa | * |
|  | Dãy các giá trị điều chỉnh được: |  |
|  | - Lưu lượng trong chế độ Khớp: ≤ 0.1 - ≥ 2 lít / phút. | * |
|  | - Lưu lượng trong chế độ Cột sống: ≤ 20 - ≥ 100%. | * |
|  | - Khả năng hút: tối đa: ≥ 2 lít / phút. | * |
|  | - Dãy áp lực: ≤ 15 - ≥ 200 mmHg. | * |
|  | Dãp áp lực đo được: 0 - ≥ 300 mmHg | * |
|  | Có các giao diện: kết nối cho kỹ thuật (USB 2.0) x 1, Can-Bus x 2 | * |
|  | Xe đẩy máy nội soi |  |
|  | - Bằng sắt sơn tĩnh điện, | * |
|  | - 3 tầng + 1 hộc kéo |  |
|  | - Có giá lắp màn hình, có giá treo chai dịch tưới rửa, có giá đặt công tắc đạp chân, | * |
|  | - Có ổ cắm cho 6 cáp nguồn, | * |
|  | - 4 bánh xe xoay được, 2 bánh trước có khoá chống trượt | * |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống qua lổ liên hợp & khoảng liên bản sống |  |
|  | Ống kính soi đĩa đệm: Chiều dài hoạt động ≥ 207 mm, chiều dài tổng khoảng 321 mm. Đường kính 6.9 mm, kênh dụng cụ 4.1 mm, kênh tưới rửa 1.3 mm | * |
|  | Ống kính soi đĩa đệm: Chiều dài hoạt động ≥ 165 mm, chiều dài tổng khoảng 279 mm. Đường kính 6.9 mm, kênh dụng cụ 4.1 mm, kênh tưới rửa 1.3 mm | * |
|  | + Dây dẫn sáng: Đường kính 3.5 mm; dài 3m, có lớp bảo việ chống gập, khớp nối nhanh kiểu snap-on | * |
|  | + Vỏ soi: Đường kính ngoài 8 mm, đường kính trong 7 mm; Dài 186 mm; Đầu vát; Có chia vạch; Loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | + Vỏ soi: Đường kính ngoài 8 mm, đường kính trong 7 mm; Dài 120 mm; Đầu vát; Có chia vạch; Loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | + Đầu nối: Dùng với vỏ soi 8 mm; Loại sử dụng nhiều lần. | * |
|  | + Dụng cụ nong, dùng cho nong một bước: Đường kính ngoài 6.9 mm, đường kính trong 1.3 mm; Dài 235mm; Loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | + Ống đẩy, dùng với vỏ soi 8 mm: Đường kính ngoài 8 mm, đường kính trong 7 mm; Dài 155mm; loại sử dụng nhiều lần, | * |
|  | + Búa | * |
|  | + Dụng cụ vén rễ (phẫu tích): Đường kính 2.5 mm; Dài ≥350mm; Không sang chấn; Loại sử dụng nhiều lần, | * |
|  | + Dụng cụ thăm dò: Đường kính 2.5 mm; Dài ≥290mm; Không sang chấn; Loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | Kềm gắp, đường kính 3.0 mm, Chiều dài hoạt động ≥360 mm, chiều dài tổng khoảng 457 mm, có đầu nối bơm rửa, loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | Kềm gắp, đường kính 4.0 mm, Chiều dài hoạt động ≥360 mm, chiều dài tổng khoảng 470 mm, có đầu nối bơm rửa, loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | Kềm gắp, hàm gập góc, đường kính 2.5 mm, Chiều dài hoạt động ≥360 mm, chiều dài tổng khoảng 457 mm, có đầu nối bơm rửa, loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | Kềm cắt, đường kính 3.0 mm, Chiều dài hoạt động ≥360 mm, chiều dài tổng khoảng 457 mm, có đầu nối bơm rửa, loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | Kềm cắt, hàm gập góc, đường kính 2.5 mm, Chiều dài hoạt động ≥360 mm, chiều dài tổng khoảng 457 mm, có đầu nối bơm rửa, loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | Kềm cắt, đường kính 4.0 mm, Chiều dài hoạt động ≥ 357 mm, chiều dài tổng khoảng 500 mm, vỏ ngoài tháo - lắp được, loại sử dụng nhiều lần | * |
|  | + Bộ kim cột sống 18G; Đường kính ngoài 1.25 mm, dài 250 mm; Đường kính ngoài 1.25 mm, dài khoảng 250mm, tiệt trùng sẵn. | * |
|  | + Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: Có thể dùng hấp hơi nước hay tiệt trùng nhiệt độ thấp; Có thảm gai và nắp đậy; Kích thước: 60 x 120 x 400 mm. | * |
|  | + Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: Có thể dùng hấp hơi nước hay tiệt trùng nhiệt độ thấp; Có thảm gai và nắp đậy; Kích thước: 60 x 200 x 600 mm, sai số kích thước cho phép ± 2% | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |
|  | - Chuẩn bị nhân lực bàn giao và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phối hợp giám sát lắp đặt tiếp nhận chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng. | * |
|  | - Chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp, vận hành khai thác | * |
|  | trang thiết bị (Mặt bằng, điện, nước cấp, nước thải, an toàn điện, cháy nổ…). | * |
|  | - Xây dựng lý lịch máy, quy trình vận hành, bảo quản, bảo trì cho từng thiết | * |