HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 2D 3D TỔNG QUÁT CÓ TÍNH NĂNG NHUỘM HUỲNH QUANG ICG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu | * |
|  | - Điện áp hoạt động của máy chính 220-240 V, 50Hz. | * |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động của máy chính trong khoảng: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75 %. | * |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ | * |
|  | - Nguồn sáng: 01 cái | * |
|  | - Màn hình chuyên dụng: 01 cái | * |
|  | - Đầu camera: 01 cái | * |
|  | - Ống kính soi 2D, ICG: 01 cái | * |
|  | - Máy bơm khí CO2: 01 cái | * |
|  | - Xe đặt máy nội soi: 01 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ | * |
| C | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |  |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi 2D với hình ảnh 4K, có tính năng nhuộm huỳnh quang ICG | * |
|  | Bộ xử lý hình ảnh |  |
|  | - Bộ xử lý kết nối được với camera 2D | * |
|  | - Cho ra hình ảnh 4K khi kết hợp với màn hình 4K và đầu camera 2D | * |
|  | - Chế độ cận hồng ngoại (NIR/ICG) cho hình ảnh huỳnh quang | * |
|  | - Ghi/chụp hình ảnh lên USB (tích hợp hoặc tách rời) | * |
|  | - Chụp hình với độ phân giải 4K ở định dạng JPEG,… | * |
|  | - Ghi Video với độ phân giải 4K ở định dạng MPEG-4,… | * |
|  | - Có chế độ tăng cường tương phản hoặc có khả năng điều chỉnh độ tương phản của ảnh | * |
|  | - Điều chỉnh cân bằng trắng | * |
|  | - Độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel | * |
|  | - Cổng tín hiệu ra: DVI, SDI,… | * |
|  | - Có ≥ 01 cổng USB | * |
|  | - Phóng đại ≥ 1.5x, điều chỉnh được | * |
|  | Nguồn sáng |  |
|  | - Bóng đèn: LED | * |
|  | - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30000 giờ | * |
|  | - Điều chỉnh cường độ sáng tự động | * |
|  | - Tính năng tự kiểm tra và báo động khi có tình trạng quá nhiệt | * |
|  | - Nhiệt độ màu: ≥ 5600K | * |
|  | - Có các tính năng báo động khi có lỗi xảy ra | * |
|  | - Có màn hình hiển thị | * |
|  | - Thông lượng ánh sáng ≥ 2000 lumen | * |
|  | Màn hình chuyên dụng |  |
|  | - Loại: màn hình y tế 2D | * |
|  | - Màn hình LCD, LED hoặc cao cấp hơn | * |
|  | - Độ phân giải: ≥3840 x 2160 pixel | * |
|  | - Kích thước: ≥32 inches | * |
|  | - Góc nhìn ≥ 178° | * |
|  | - Tỉ lệ tương phản: ≥ 1350:1 | * |
|  | - Khoảng cách điểm ảnh ≤ (0,185 mm × 0,185 mm) | * |
|  | - Độ sáng: ≥ 700 cd/m2 | * |
|  | - Tín hiệu đầu vào tối thiểu có DVI, SDI, HDMI,… | * |
|  | Đầu camera |  |
|  | - Sử dụng cảm biến ảnh 4K, chip CMOS ≥1/3 inches | * |
|  | - Hiển thị hình ảnh với độ phân giải: ≥3840 x 2160 pixel | * |
|  | - Tiêu cự của đầu camera: f ≤ 19 mm | * |
|  | - Có ≥ 2 phím chức năng đầu camera | * |
|  | - Có chức năng bật/tắt nguồn sáng trên đầu camera | * |
|  | - Có tính năng chồng hình ảnh (Overlay): hình ảnh ánh sáng trắng thông thường được kết hợp với dữ liệu NIR/ICG để tạo ra hình ảnh lớp phủ. | * |
|  | - Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí gas, plasma | * |
|  | - Có đầu nối tích hợp để nối ống soi đường kính 10mm và dụng cụ | * |
|  | - Có vòng điều chỉnh nét trực tiếp trên đầu camera | * |
|  | Ống kính soi 2D, ICG |  |
|  | - Hướng nhìn: 30 độ | * |
|  | - Đường kính: 10 mm | * |
|  | - Chiều dài: 31 cm (± 5%) | * |
|  | - Có màng lọc huỳnh quang NIR/ICG | * |
|  | - Kèm dây dẫn sáng chuyên dụng | * |
|  | Máy bơm khí CO2 |  |
|  | - Có chức năng làm ấm khí | * |
|  | - Việc bơm khí vào ổ bụng được điều chỉnh bằng điện tử và hoàn toàn tự động | * |
|  | - Có thể dùng bình gas CO2 ngay tại chỗ hoặc dùng khí CO2 trung tâm. Máy hiển thị thông tin khí CO2. | * |
|  | - Máy hiển thị tất cả các thông tin và báo động bằng âm thanh với mức âm thanh điều chỉnh được khi nguồn CO2 có sự cố | * |
|  | - Lưu lượng bơm tối đa: 0 - ≥50 lít/phút | * |
|  | - Áp lực bơm: ≤1- ≥30 mmHg | * |
|  | Xe đặt máy nội soi |  |
|  | - Tích hợp ≥06 ổ cắm điện | * |
|  | - Có giá treo màn hình | * |
|  | - Bánh xe đôi, ≥2 bánh có khóa | * |
|  | - Giá treo ống soi | * |
|  | - Kệ đỡ máy | * |
| D | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Tài liệu chứng minh hàng hóa tham dự thầu thực hiện đúng theo qui định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lí Trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các Nghị định, thông tư sửa đổi, bổ sung. | * |
|  | - Nhà cung cấp phải cam kết hướng dẫn sử dụng khi đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Giao hàng, lắp đặt tại Bệnh Viện Chấn thương chỉnh hình Trung Ương Cần Thơ. | * |
|  | - Đội ngũ kỹ sư có mặt trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bệnh viện (bằng văn bản hoặc qua điện thoại) để khắc phục những vấn đề của thiết bị (nếu có) trong thời gian bảo hành.Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành | * |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | * |
|  | - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt) | * |
|  | - Cung cấp CO, CQ, Bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa. | * |