# BƠM TIÊM ĐIỆN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | · Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%. | * |
|  | · Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA (đối với máy chính). | * |
|  | · Xuất xứ máy chính: thuộc các nước nhóm G7 hoặc EU. | * |
|  | · Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz (hoặc 380V; 50 Hz). | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | · Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C | * |
|  | · Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II | CẤU HÌNH CUNG CẤP |  |
|  | Bơm tiêm điện, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm: |  |
|  | · Máy chính: 01 cái | * |
|  | · Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 chiếc | * |
|  | · Dây nguồn: 01 chiếc | * |
|  | · Khóa treo / Kẹp cọc truyền: 01 chiếc | * |
| III | CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | · Có thể dùng các kích cỡ ống tiêm như sau: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml | * |
|  | · Có thể sử dụng xylanh của các hãng khác nhau | * |
|  | · Độ chính xác: ± ≤ 2% | * |
|  | · Có chức năng khóa bàn phím khi đang truyền | * |
|  | · Chế độ chờ/tạm dừng: Thời gian chờ/tạm dừng cài đặt lên đến 24 giờ | * |
|  | · Có thể điều chỉnh âm lượng chuông báo động |  |
|  | · Bộ nhớ lưu sự kiện: ≥ 1000 sự kiện | * |
|  | · Gắn được vào cây truyền dịch hoặc tay ngang giường bệnh | * |
|  | · Có thể cài đặt thể tích bơm, thời gian sử dụng | * |
|  | Pin sử dụng |  |
|  | · Loại pin: Lithium hoặc tương đương | * |
|  | · Thời gian sạc đầy pin: ≤ 10 giờ khi sử dụng nguồn điện lưới và máy được tắt | * |
|  | · Thời lượng pin: ≥ 10 giờ ở tốc độ truyền 5 ml/h | * |
|  | Màn hình hiển thị |  |
|  | · Loại màn hình: TFT hoặc LED hoặc LCD | * |
|  | Chế độ truyền theo tốc độ (ml/h) |  |
|  | · Đối với bơm tiêm 5 ml: ≤ 0.1 → ≥ 150 mL/h | * |
|  | · Đối với bơm tiêm 10 ml: ≤ 0.1 → ≥ 300 mL/h | * |
|  | · Đối với bơm tiêm 50 ml: ≤ 0.1 → ≥ 1200 mL/h | * |
|  | Cài đặt tốc độ: Bằng nút bấm hoặc núm xoay hoặc màn hình cảm ứng |  |
|  | Chế độ truyền theo thể tích (ml): ≤ 0.1 → ≥ 99 mL | * |
|  | Thời gian cài đặt tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 95 giờ | * |
|  | Tốc độ bơm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím |  |
|  | · Đối với bơm tiêm 5 ml: ≥ 100 mL/h | * |
|  | · Đối với bơm tiêm 10 ml: ≤ 100 → ≥ 300 mL/h | * |
|  | · Đối với bơm tiêm 50 ml: ≤ 100 → ≥ 1200 mL/h | * |
|  | Giới hạn cảnh báo áp lực nghẽn có thể cài đặt: ≤ 10 đến ≥ 120 kPa hoặc ≤ 50 đến ≥ 900 mmHg | * |
|  | Báo động khi gần hết dịch truyền | * |
|  | Báo động khi thân của bơm tiêm lắp đặt không đúng | * |
|  | Báo động khi ắc quy yếu | * |
|  | Báo động khi chưa cài tốc độ tiêm/thể tích dịch truyền | * |
|  | Báo động khi tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền hoặc báo động áp lực nghẽn | * |
|  | Khóa bàn phím để tránh sự can thiệp của người khác khi máy đang hoạt động | * |
|  | Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động | * |
|  | Hoạt động ở chế độ ban đêm |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | · Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng | * |
|  | · Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu | * |
|  | · Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng | * |
|  | · Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | · Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu đáp ứng trong vòng ≤ 48 giờ | * |
|  | · Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất | * |
|  | · Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng | * |
|  | · Có cam kết cung cấp chứng nhận chất lượng CQ và chứng nhận xuất xứ CO khi bàn giao máy | * |