MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Thiết bị mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II | IYÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy gây mê kèm thở có theo dõi nồng độ khí mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn. |  |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu bao gồm: |  |
|  | - Thân máy chính kèm màn hình : 01 Cái | * |
|  | - Cảm biến lưu lượng (dòng chảy) sử dụng nhiều lần : 02 Cái | * |
|  | - Cảm biến ôxy dùng nhiều lần : 01 Cái | * |
|  | - Bình bốc hơi (SEVOFLURANE) : 01 Bình | * |
|  | - Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ thải khí mê : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ : 01 Bộ | * |
|  | - Dây khí nén : 01 Cái | * |
|  | - Dây oxy : 01 Cái | * |
|  | - Bẫy nước cho đầu cấp khí nén : 01 Cái | * |
|  | - Khối đo khí mê : 01 Khối | * |
|  | - Bẫy nước cho khối đo khí mê : 10 Cái | * |
|  | - Dây trích khí lấy mẫu : 10 Cái | * |
|  | - Xe đẩy có đựng đồ : 01 Cái | * |
|  | - Phụ kiện khác: : 01 Cái | * |
|  | + Dây gây mê (thở) người lớn, loại dùng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | + Mặt nạ người lớn, loại dùng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | + Dây gây mê (thở) trẻ em, loại dùng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | + Mặt nạ trẻ em, loại dùng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | + Dây gây mê (thở) trẻ sơ sinh, loại dùng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | + Mặt nạ trẻ sơ sinh, loại dùng nhiều lần : 01 Bộ | * |
|  | + Móc đỡ bộ dây : 01 Cái | * |
|  | + Bóng bóp người lớn : 01 Cái | * |
|  | + Bóng bóp trẻ em : 01 Cái | * |
|  | + Ắc quy (rời hoặc tích hợp trong máy) : 01 Bộ | * |
|  | + Vôi sô đa : 02 kg | * |
|  | + Phổi giả 1 lít : 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt : 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
| 3.1 | Tính năng chung |  |
|  | - Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc phản hồi thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Sử dụng được cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn. | * |
|  | - Lưu lượng khí (Oxy hoặc Khí nén (Air)) cài đặt: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 200 mL/phút | * |
|  | + Tối đa: ≥ 15 lít/phút | * |
|  | - Có phần mềm hỗ trợ khi thực hiện gây mê dòng thấp | * |
|  | - Có phần mềm thể hiện lượng thuốc mê tiêu thụ | * |
|  | - Van giới hạn áp lực điều chỉnh được trong dải áp lực: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 2 cm H2O | * |
|  | + Tối đa ≥ 65 cm H2O | * |
|  | - Có phần mềm huy động phế nang hoặc tương đương | * |
|  | - Có cấp O2 nhanh | * |
|  | - Chuyển được sang chế độ chờ (Standby). |  |
|  | - Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ: ≥ 10 lít/phút | * |
|  | - Có màn hình màu điều khiển và theo dõi: |  |
|  | + Màn hình loại cảm ứng; | * |
|  | + Kích thước (đường chéo): ≥ 15 inch | * |
|  | + Độ phân giải: ≥ (1020 x 760) điểm ảnh | * |
|  | + Xoay được các hướng; |  |
|  | + Có hiển thị tối thiểu ≥ 02 loại vòng lặp: | * |
|  | • Áp lực - Thể tích | * |
|  | • Lưu lượng - thể tích | * |
|  | - Dải hoạt động của van dòng chảy từ: ≥ 120 L/phút | * |
|  | - Có hệ thống thoát khí phụ trợ (ACGO) | * |
|  | - Có chức năng hỗ trợ phẫu thuật tim hở | * |
|  | - Tổng thể tích hệ thống thở (bao gồm cả bình hấp thụ CO2 và bóng bóp): ≤ 3.2L. | * |
| 3.2 | Các chế độ thở: |  |
|  | - Có chế độ kiểm soát thể tích (VCV hoặc VC) hoặc tương đương | * |
|  | - Có chế độ kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích (PCV-VG hoặc PRVC) hoặc tương đương | * |
|  | - Có chế độ kiểm soát áp lực (PCV hoặc PC) hoặc tương đương | * |
|  | - Có chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ (SIMV) kiểm soát áp lực hoặc tương đương | * |
|  | - Có chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ (SIMV) kiểm soát thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Có chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ (SIMV) kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Có chế độ thở hỗ trợ áp lực (PSV hoặc PS) với dự phòng ngừng thở hoặc tương đương | * |
| 3.3 | Các thông số thở: |  |
|  | - Thể tích thông khí (Vt): |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 20 mL | * |
|  | + Tối đa ≥ 1500 mL | * |
|  | - Dải thông khí phút (VE hoặc MV): |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 0.5 L/phút | * |
|  | + Tối đa ≥ 60 L/phút | * |
|  | - Mức lưu lượng đỉnh (Peak Flow): Tối đa ≥ 120 L/phút | * |
|  | - Dải áp lực hít vào: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 5 cmH2O | * |
|  | + Tối đa ≥ 60 cmH2O | * |
|  | - Tần số thở: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 5 nhịp/phút | * |
|  | + Tối đa ≥ 100 nhịp/phút | * |
|  | - Độ nhạy trigger dòng: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 0.5 L/phút | * |
|  | + Tối đa ≥ 10 L/phút | * |
|  | - Tỷ lệ I:E: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 1:4 | * |
|  | + Tối đa ≥ 2:1 | * |
|  | - PEEP: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 5 cmH2O | * |
|  | + Tối đa ≥ 30 cmH2O | * |
| 3.4 | Các thông số theo dõi: |  |
|  | - Thể tích khí lưu thông (Vt): |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 5 ml | * |
|  | + Tối đa ≥ 2000ml | * |
|  | - Thông khí phút (VE hoặc MV): |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 0.5 L/phút | * |
|  | + Tối đa ≥ 60 L/phút | * |
|  | - Theo dõi nồng độ % Oxy: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 10% | * |
|  | + Tối đa ≥ 100 % | * |
|  | - Dải đo áp lực đường thở: |  |
|  | + Tối thiểu ≤ 20 cmH2O | * |
|  | + Tối đa ≥ 100 cmH2O | * |
| 3.5 | Hấp thụ CO2 |  |
|  | - Sức chứa của bình hấp thụ CO2: ≤ 1.5 lít (hoặc ≤ 1.5 kg) | * |
| 3.6 | Bộ thải khí mê |  |
|  | - Có cổng thải khí mê thừa (AGSS) | * |
| 3.7 | Bình bốc hơi |  |
|  | - Số vị trí lắp được đồng thời bình bốc hơi: ≥ 2 bình | * |
| 3.8 | Khối đo khí mê |  |
|  | - Dạng Module đồng bộ theo máy. Máy gây mê có khe cắm cho phép người dùng tự tháo lắp và chuyển đổi khối đo khí mê. |  |
|  | - Đo nồng độ khí mê và các loại khí: CO2 (EtCO2, FiCO2); O2 (EtO2, FiO2). | * |
|  | - Đo khí CO2: |  |
|  | + Theo dõi EtCO2 và FiCO2 | * |
|  | + Đơn vị đo: % | * |
|  | + Dải đo từ 0 đến ≥ 10 % | * |
|  | + Dạng sóng CO2 | * |
|  | + Loại cảm biến: cảm biến hồng ngoại |  |
|  | + Thay đổi cảnh báo cao và thấp EtCO2 và FiCO2 | * |
|  | - Đo khí O2: |  |
|  | + Theo dõi nồng độ EtO2, nồng độ FiO2 | * |
|  | + Đơn vị đo: % | * |
|  | + Dải đo: |  |
|  | o Tối thiểu ≤ 21% | * |
|  | o Tối đa ≥ 100 % | * |
|  | + Cảm biến O2 sử dụng công nghệ thuận từ | * |
|  | + Có thể điều chỉnh giới hạn cảnh báo cao-thấp EtO2 và FiO2 | * |
|  | - Đo thuốc mê: |  |
|  | + Dải đo Isoflurane, Enflurane: từ 0 đến ≥ 5 % | * |
|  | + Dải đo Sevoflurane: từ 0 đến ≥ 8 % | * |
|  | + Dải đo Desflurane: từ 0 đến ≥ 18 % | * |
|  | - Có hiển thị được dạng sóng của khí mê | * |
|  | - Có hiển thị được thông số nồng độ thuốc mê tối thiểu trong phế nang (MAC) | * |
|  | - Có khả năng phát hiện được hỗn hợp khí | * |
|  | - Điều chỉnh được giới hạn cảnh báo cao-thấp EtAA và FiAA | * |
|  | - Ngưỡng xác định: ≤ 0.15vol % | * |
| 3.9 | Cài đặt chức năng cảnh báo an toàn |  |
|  | - Thể tích thông khí (VT): Cao và thấp | * |
|  | - Thông khí phút (VE/MV): Cao và thấp | * |
|  | - Có báo động ngừng thở | * |
|  | - Áp lực: Cao và thấp | * |
|  | - Nồng độ % FiO2: Cao và thấp | * |
| 3.10 | Xe đẩy |  |
|  | - Có bánh xe | * |
|  | - Các bánh xe có khóa hoặc có khóa trung tâm | * |
| 3.11 | Ắc quy dự phòng |  |
|  | - Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động bình thường ≥ 90 phút | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị phải được kiểm định theo quy định, bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành | * |
|  | - Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành | * |