MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CAO CẤP TỰ ĐIỀU CHỈNH KHÍ MÊ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 | * |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam | * |
| 4 | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% | * |
| 5 | Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7 (đối với máy chính) | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp: |  |
|  | + Dây khí nén: ≥ 01 chiếc | * |
|  | + Dây oxy: ≥ 01 chiếc | * |
|  | + Cảm biến dòng chảy (lưu lượng): ≥ 02 chiếc | * |
|  | + Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ | * |
|  | + Bộ thải khí mê: ≥ 01 bộ | * |
|  | + Bình bốc hơi loại điện tử: ≥ 01 bình | * |
|  | + Khối đo khí mê: ≥01 chiếc | * |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc | * |
|  | Phụ kiện khác: |  |
|  | + Mặt nạ người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ | * |
|  | + Dây gây mê người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ | * |
|  | + Bộ dây máy thở người lớn: 02 bộ | * |
|  | + Bóng bóp: ≥ 01 bộ | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Đo được nồng độ khí mê thì thở ra (ET control) | * |
|  | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ |  |
|  | - Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc turbin | * |
|  | - Sử dụng được cho bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn. | * |
|  | Máy chính |  |
|  | Gây mê có thể đặt với lưu lượng ≤ 200 mL/phút | * |
|  | Tự động điều chỉnh nồng độ khí hoặc hỗ trợ tối ưu nồng độ Oxy | * |
|  | Có phần mềm giúp bác sĩ giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nồng độ oxy khi thực hiện gây mê dòng thấp, giảm thiểu lượng tiêu thụ thuốc mê | * |
|  | Có phần mềm thể hiện lượng thuốc mê tiêu thụ và tính toán được lưu lượng khí sạch hoặc oxy cần thiết. | * |
|  | Hệ thống trộn khí/khối đo khí mê: Có | * |
|  | - Giới hạn áp lực nhịp thở có thể điều chỉnh: ≤ 7 đến ≥ 70 cm H2O | * |
|  | Có các phần mềm giúp tự động thực hiện các thủ thuật trong thông khí: | * |
|  | + Cung cấp một nhịp thở áp lực với thông số áp lực và thời gian cài đặt trước (Pressure và Duration) | * |
|  | + Cung cấp 1 chuỗi các nhịp thở áp lực theo các bước được cài đặt trước. | * |
|  | - Có chức năng cài đặt thông khí nhanh | * |
|  | Màn hình |  |
|  | - Màn hình màu theo dõi: màn hình cảm ứng kích thước ≥ 15” | * |
|  | - Hiển thị được ≥ 02 vòng lặp (áp lực - thể tích; lưu lượng - thể tích) | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1024 x 768 pixel. | * |
|  | Hệ thống hấp thụ CO2 |  |
|  | - Bình hấp thụ CO2 có sức chứa ≤ 1.5 (lít hoặc kg) | * |
|  | - Bình hấp thụ CO2 phải tích hợp bẫy nước hoặc lọc bụi | * |
|  | Bộ thải khí mê |  |
|  | - Có cổng thải khí mê thừa AGSS | * |
|  | Bình bốc hơi |  |
|  | - Sử dụng bình bốc hơi điện tử | * |
|  | - Dải cài đặt: |  |
|  | + Isoflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 5% lưu lượng khí sạch | * |
|  | + Sevoflurane: Tắt, ≤ 0.2 đến ≥ 8% lưu lượng khí sạch | * |
|  | + Desflurane: Tắt, ≤ 2.0 đến ≥ 18% lưu lượng khí sạch | * |
|  | Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ |  |
|  | - Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ | * |
|  | Ắc quy dự phòng |  |
|  | - Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động ≥ 90 phút. | * |
|  | - Loại ắc quy có thể sạc lại | * |
|  | Khối đo khí mê |  |
|  | - Có khối đo khí mê, đo nồng độ khí mê và các loại khí như: CO2 (EtCO2, FiCO2/inCO2); O2 (EtO2. FiO2); N2O | * |
|  | - Khí CO2 |  |
|  | + Theo dõi EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) | * |
|  | + Dạng sóng CO2 | * |
|  | + Dải đo từ 0 tới ≥13 vol % | * |
|  | + Có thể thay đổi cảnh báo EtCO2 và FiCO2 (hoặc InCO2) | * |
|  | - Khí O2 |  |
|  | + Cảm biến O2, sử dụng công nghệ thuận từ | * |
|  | + Theo dõi nồng độ EtO2 | * |
|  | + Nồng độ FiO2 | * |
|  | + Có thể điều chỉnh giới hạn cảnh báo FiO2 | * |
|  | - N2O |  |
|  | + Dải đo: từ 0 tới 100 vol% | * |
|  | - Hiển thị được dạng sóng của khí mê | * |
|  | - Hiển thị được thông số MAC (nồng độ phế nang tối thiểu) | * |
|  | - Phải phát hiện được hỗn hợp khí | * |
|  | Xe đẩy |  |
|  | Các bánh xe có khóa trung tâm | * |
| c | Yêu cầu về các chức năng của thiết bị |  |
|  | Yêu cầu về chức năng thở máy |  |
|  | - Cấp O2 nhanh ≥ 25 L/phút | * |
|  | - Máy có thể chuyển sang chế độ Standby. |  |
|  | - Lưu lượng bù hoặc lưu lượng oxy phụ trợ | * |
|  | - Dải hoạt động của van dòng chảy hoặc dải lưu lượng thở vào: ≤ 1 đến ≥ 120 L/phút | * |
|  | Yêu cầu về các chế độ thở: |  |
|  | - Chế độ kiểm soát thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ kiểm soát áp lực hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực hoặc kiểm soát thể tích hỗ trợ áp lực hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ thở hỗ trợ áp lực với dự phòng ngưng thở hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ thở áp lực dương liên tục và hỗ trợ áp lực CPAP + PSV hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ hỗ trợ trong phẫu thuật tim hở | * |
|  | Yêu cầu về các thông số thở: |  |
|  | - Thể tích thông khí Vt: từ ≤ 20 đến ≥ 1500 mL | * |
|  | - Dải thông khí phút: ≤ 0.5 tới ≥ 40 L/phút | * |
|  | - Mức lưu lượng đỉnh: ≥ 120 L/phút | * |
|  | - Dải áp lực hít vào: ≤ 5 tới ≥ 60 cmH2O | * |
|  | - Dải giới hạn áp lực: ≤ 15 tới ≥ 80 cmH2O | * |
|  | - Dải áp lực hỗ trợ: ≤ 2 tới ≥ 40 cmH2O | * |
|  | - Tần số thở: ≤ 4 tới ≥ 100 nhịp/phút | * |
|  | - Tỷ lệ I:E: ≤ 1:4 tới ≥ 2:1 | * |
|  | - Thời gian hít vào: ≤ 0.2 tới ≥ 5 giây | * |
|  | - Độ nhạy trigger dòng: ≤ 0.3 tới ≥ 10 L/phút | * |
|  | - PEEP: từ ≤ 4 tới ≥ 30 cmH2O | * |
|  | Yêu cầu về chức năng cảnh báo an toàn |  |
|  | - Thể tích thông khí: thấp/cao | * |
|  | - Thông khí phút (VE): thấp/cao | * |
|  | - Báo động ngừng thở | * |
|  | - Áp lực: thấp/cao | * |
|  | - Nồng độ % FiO2: thấp/cao | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng | * |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. | * |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. | * |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. | * |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. | * |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. | * |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá: |  |
| 7.1 | Các vật tư phải thay thế định kỳ trong có giá ổn định trong thời hạn 3 năm | * |
| 7.2 | Chi phí dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy | * |
| 7.3 | Chi phí bảo hành toàn bộ hệ thống trong thời gian 08 năm | * |