MÁY THỞ

| STT | Nội dung yêu cầu tối thiểu | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau | * |
| 2 | Chất lượng thiết bị: Mới 100% | * |
| 3 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE/ EU-MDR hoặc ISO 13485 và FDA | * |
| 4 | Nguồn điện: 220V, 50Hz | * |
| 5 | Môi trường hoạt động: |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 40oC | * |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 90% | * |
| 6 | Xuất xứ: Các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7 | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
| 1 | Máy chính có màn hình hiển thị, có xe đẩy máy nhập khẩu cùng máy chính: 01 bộ | * |
| 2 | Phụ kiện kèm theo bao gồm: | * |
|  | - Máy làm ấm kèm bình làm ẩm cho người lớn và trẻ em: 01 bộ | * |
|  | - Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ | * |
|  | - Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần 01 bộ | * |
|  | - Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần (size S): 02 cái | * |
|  | - Mặt nạ thở sử dụng nhiều lần (size M): 02 cái | * |
|  | - Phụ kiện thở oxy dòng cao (HFNC), sử dụng 01 lần: 10 bộ | * |
|  | - Phối giả kiểm tra máy: 01 cái | * |
|  | - Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 02 cái | * |
|  | - Cảm biến oxy (rời hoặc lắp sẵn trong máy): 02 cái | * |
|  | - Van thở ra sử dụng nhiều lần: 01 cái | * |
|  | - Tay đỡ ống thở: 01 bộ | * |
|  | - Bộ dây cấp khí nén (có đầu cắm phù hợp với hệ thống khí y tế bệnh viện): 01 bộ | * |
|  | - Bộ dây cấp Oxy (có đầu cắm phù hợp với hệ thống khí y tế bệnh viện): 01 bộ | * |
|  | - Bộ phun khí dung tích hợp: 01 bộ | * |
|  | - Ắc quy tự sạc tích hợp: 01 bộ | * |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 1 | Tính năng chung |  |
|  | - Máy thở sử dụng cho trẻ em và người lớn từ ≤ 4kg hoặc thể tích khí lưu thông ≤ 20 ml | * |
|  | - Có thể nâng cấp sử dụng cho trẻ sơ sinh từ ≤ 0.5kg hoặc thể tích khí lưu thông ≤ 2 ml | * |
|  | - Màn hình hiển thị cảm ứng ≥ 15 inch | * |
|  | - Có chức năng kiểm tra thiết bị | * |
|  | - Có chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập | * |
|  | - Có chức năng cung cấp oxy 100% trước hút dịch | * |
|  | - Có chức năng hiển thị vòng lặp và các thông số cơ học phổi | * |
|  | - Có chức năng phun khí dung | * |
|  | - Có chức năng hỗ trợ quy trình hút đàm hở, tự động phát hiện khi kết nối bệnh nhân với máy thở hoặc tương đương | * |
|  | - Liệu pháp thở oxy dòng cao (HFNC): ≥ 60 lít/phút | * |
|  | - Ắc quy dự phòng bên trong duy trì thời gian hoạt động máy ≥ 30 phút | * |
|  | - Sử dụng cảm biến Oxy công nghệ từ trường hoặc siêu âm, không tiêu hao tuổi thọ | * |
|  | - Có thể chuyển đổi các giao diện màn hình theo dõi |  |
|  | - Có khả năng lưu trữ dữ liệu | * |
|  | - Hỗ trợ dòng cấp khí cực đại lên đến ≥ 180 lít/ phút | * |
| 2 | Các model thở (tối thiểu) |  |
|  | - Kiểm soát thể tích VC | * |
|  | - Kiểm soát áp lực PC | * |
|  | - Kiểm soát áp lực mục tiêu thể tích PRVC hoặc tương đương | * |
|  | - Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo thể tích SIMV VC + PS hoặc tương đương | * |
|  | - Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì SIMV PRVC + PS hoặc tương đương | * |
|  | - Thông khí 2 mức áp lực BiPAP hoặc tương đương | * |
|  | - Hỗ trợ áp lực PS/CPAP hoặc tương đương | * |
|  | - Thở không xâm lấn NIV kiểm soát áp lực hoặc tương đương | * |
|  | - Thở không xâm lấn NIV hỗ trợ áp lực hoặc tương đương | * |
|  | - Thông khí giải phóng áp lực đường thở APRV hoặc tương đương | * |
| 3 | Các thông cài đặt |  |
|  | - Thể tích khí lưu thông (Vt): Từ ≤ 20 đến ≥ 2000 mL | * |
|  | - Nhịp thở: Từ ≤ 4 đến ≥ 150 nhịp/phút | * |
|  | - Thời gian thở vào: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 5 giây | * |
|  | - Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP: Từ ≤ 1 đến ≥ 50 mbar hoặc cmH2O | * |
|  | - Áp lực hít vào: Từ ≤ 3 đến ≥ 95 mbar hoặc cmH2O | * |
|  | - Trigger thở ra: Từ ≤ 5 đến ≥ 70% lưu lượng đỉnh thì thở vào | * |
|  | - Trigger thở vào hoặc Trigger lưu lượng: Từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 lít/phút | * |
|  | - Thời gian tăng áp lực hỗ trợ hoặc độ dốc: Từ 0 đến ≥ 0.4 giây | * |
|  | - Đo được thông số P0.1 | * |
|  | - Hỗ trợ trigger hít vào: Lưu lượng | * |
| 4 | Các thông số theo dõi |  |
|  | - Các thông số theo dõi (tối thiểu): |  |
|  | + Áp lực trung bình đường thở | * |
|  | + Thông khí phút từ ≤ 0.5 đến ≥ 60 lít/phút | * |
|  | + Thể tích khí lưu thông thở vào và ra | * |
|  | + Tần số thở | * |
|  | + Độ giãn nở phổi (Compliance) | * |
|  | + Chỉ số P0.1 | * |
|  | + Trở kháng (Resistance) | * |
|  | + Chỉ số thở nhanh nông | * |
|  | - Đo và hiển thị giá trị: PEEP nội sinh hoặc tương đương | * |
|  | - Hiển thị được ≥ 3 dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích | * |
|  | - Hiển thị được ≥ 2 dạng vòng lặp: Áp lực- Thể tích, Lưu lượng - Thể tích | * |
|  | - Có chức năng tạm dừng kì thở vào và kì thở ra để đo thông số cơ học phổi hoặc tương đương | * |
|  | - Áp lực bình nguyên (Pplat) | * |
| 5 | Báo động |  |
|  | - Áp lực đường thở cao | * |
|  | - Thể tích thông khí phút thở ra: Cao/thấp | * |
|  | - Thể tích khí lưu thông thở ra: Cao/thấp | * |
|  | - Thời gian báo động ngưng thở: Từ ≤ 15 đến ≥ 45 giây | * |
|  | - Tần số thở cao | * |
|  | - Có đèn báo động tương ứng mức ưu tiên | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |
|  | - Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. | * |