MÁY THỞ XÁCH TAY

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
| 2 | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (đối với máy chính) | * |
| 3 | Nguồn điện cung cấp: 220V; 50 Hz (đối với thiết bị sử dụng điện) | * |
| 4 | Môi trường hoạt động: phù hợp với khí hậu Việt Nam | * |
| 5 | Xuất xứ: thuộc các nước G7 hoặc Châu Âu (đối với máy chính) | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
| 1 | Máy chính: 01 cái | * |
| 2 | Dây thở dùng nhiều lần: 01 bộ | * |
| 3 | Mặt nạ thở: 01 cái | * |
| 4 | Bình khí oxy: 01 bình | * |
| 5 | Bộ van giảm áp: 01 bộ | * |
| III | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
| 1 | Tính năng chung |  |
|  | · Màn hình màu cảm ứng ≥ 7 inch có chức năng khóa màn hình | * |
|  | · Pin sạc Li-ion có thời gian hoạt động ≥ 6 giờ | * |
|  | · Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh cho nhiều thông số | * |
|  | · Có van PEEP tích hợp bên trong | * |
|  | · Hiển thị dạng sóng theo thời gian thực của áp suất đường thở và EtCO₂ | * |
| 2 | Các loại Mode thở |  |
|  | · Thông khí thể tích áp lực dương liên tục IPPV | * |
|  | · Thông khí thể tích bắt buộc ngắt quãng đồng thì V-SIMV | * |
|  | · Có thông khí thể tích hỗ trợ V-AC | * |
|  | · Có thông khí áp lực dương PCV | * |
|  | · Có thông khí áp lực bắt buộc ngắt quãng đồng thì P-SIMV | * |
|  | · Có thông khí áp lực hỗ trợ P-AC | * |
|  | · Có thông khí CPAP | * |
|  | · Có thông khí hồi sức tim phổi (CPR) | * |
| 3 | Thông số điều khiển: |  |
|  | · Thể tích khí lưu thông (Vt): ≤ 100 - ≥ 2500 ml | * |
|  | · PEEP/CPAP: ≤ 3 ~ ≥ 20 cmH₂O, với sai số ±2 cmH₂O | * |
|  | · Áp lực hít vào: ≤ 5 ~ ≥ 50 cmH₂O, với sai số ±2 cmH₂O | * |
| 4 | Thông số theo dõi: |  |
|  | · Thể tích khí lưu thông: ≤ 0 - ≥ 2200 mL, với sai số ±30 mL hoặc ±15%, lấy giá trị lớn hơn | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | * |
| 2 | Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. | * |
| 3 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. | * |
| 4 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. | * |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. | * |