MÁY ĐO ĐỘ MÊ, DÃN CƠ (MORNITOR 10 THÔNG SỐ)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485; CE | * |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220 V – 50 Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 40ºC + Độ ẩm tối đa ≥ 85% | * |
|  | - Xuất xứ: Các nước Châu Âu hoặc G7 | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình: |  |
|  | 01 Máy chính | * |
|  | 01 Dây nguồn | * |
|  | 01 Cáp điện tim | * |
|  | 01 Bộ dây ECG 3 chuyển đạo | * |
|  | 30 Điện cực tim (điện cực dán) | * |
|  | 01 Cáp nối SpO2 | * |
|  | 01 Đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em | * |
|  | 01 Ống đo huyết áp người lớn/trẻ em | * |
|  | 01 Túi hơi huyết áp người lớn | * |
|  | 01 Túi hơi huyết áp trẻ em | * |
|  | 01 Đầu dò nhiệt độ da | * |
|  | 01 Cáp đo huyết áp xâm lấn IBP | * |
|  | 01 Kit đo IBP dùng 1 lần + giá đỡ | * |
|  | 01 Cáp và kit đo EtCO2 | * |
|  | 01 Airway adapter | * |
|  | 01 Cáp nối và bộ xử lý đo BIS | * |
|  | 01 Bộ kit đo BIS dùng 1 lần | * |
|  | 01 Phần mềm đo cung lượng tim | * |
|  | 01 Cáp nối và bộ xử lý đo độ dãn cơ TOF | * |
|  | 01 Màn hình kết nối phụ | * |
|  | 01 Máy in | * |
|  | 01 Giấy in | * |
|  | 01 Pin sạc | * |
|  | - 01 Xe đẩy đặt máy có bánh xe | * |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ. | * |
| III | Thông số kỹ thuật: |  |
|  | -Các thông số đo |  |
|  | + ECG (3 đạo trình), nhịp thở (phương pháp trở kháng), SpO2, NIBP, IBP, nhiệt độ, Đo cung lượng tim, CO2 (phương pháp dòng chính), đo độ hôn mê sâu BIS, TOF | * |
|  | -Màn hình hiển thị |  |
|  | +Kích thước màn hình: màn hình tinh thể lỏng TFT màu ≥15 inch | * |
|  | +Độ phân giải: ≥ 1366 x 768 điểm | * |
|  | +Loại màn hình: cảm ứng điện dung, liên kết trực tiếp | * |
|  | +Chế độ hiển thị dạng sóng: di chuyển hoặc cố định | * |
|  | +Tốc độ quét thông thường: tối đa ≥ 50mm/s | * |
|  | +Thông số dạng sóng tối thiểu có : điện tim, đường cong nhịp thở, dạng sóng xung SpO2, dạng sóng IBP, đường cong CO2 áp lực từng phần, dạng sóng EEG, đường cong lưu lượng nhịp thở, đường cong áp lực đường thở, đường cong thể tích hô hấp, dạng sóng EEG (BIS), đường cong nồng độ O2, đường cong nồng độ CO2, đường cong nồng độ khí mê | * |
|  | -Loại cảnh báo: cảnh báo giới hạn trên/ dưới, cảnh báo loạn nhịp, cảnh báo kỹ thuật, cảnh báo kết nối đa giường bệnh, cảnh báo kết nối thiết bị ngoài. | * |
|  | - Các mức độ cảnh báo: Nguy cấp, cảnh báo, tham vấn | * |
|  | - Chỉ thị cảnh báo: | * |
|  | + Nguy cấp: âm thanh “pip” hoặc “ping” liên tục, âm thanh theo chuẩn IEC, chỉ thị cảnh báo sáng lên màu đỏ và nhấp nháy. |  |
|  | + Cảnh báo: âm thanh “bing bong” hoặc “ding ding” liên tục, âm thanh theo chuẩn IEC, chỉ thị cảnh báo sáng lên màu vàng nhấp nháy hoặc cam. |  |
|  | + Tham vấn: âm thanh “ beep” hoặc âm thanh theo chuẩn IEC mỗi 20 giây, chỉ thị cảnh báo sáng lên màu vàng hoặc xanh lam. |  |
| 3.1 | Điện tim |  |
|  | Đạo trình: Cáp 3 đạo trình: I, II, III | * |
|  | Tỉ lệ loại bỏ ở chế độ thông thường: ≥ 95 dB | * |
|  | Dòng phân cực đầu vào: ≤100 nA | * |
|  | Tần số đáp ứng: |  |
|  | + Chế độ Diag: 0.05 - 150 Hz (-3dB) | * |
|  | + Chế độ ST: 0.05 - 18 Hz (-3dB) | * |
|  | + Chế độ Monitor: 0.3 - 40 Hz (-3dB) | * |
|  | +Chế độ Filter Max: 1 - 18 Hz (-3dB) | * |
|  | -Phạm vi đếm: 0 ; 15 - 300 nhịp/phút | * |
|  | -Độ chính xác: ±≤ 2 nhịp/phút | * |
|  | -Phân tích loạn nhịp: |  |
|  | +Phương pháp: kết hợp đa mẫu | * |
|  | +Số kênh: ≥2 kênh | * |
|  | Loại cảnh báo: cảnh báo giới hạn trên/ dưới, cảnh báo loạn nhịp, cảnh báo kỹ thuật, cảnh báo kết nối đa giường bệnh, cảnh báo kết nối thiết bị ngoài. | * |
|  | -Đếm nhịp VPC: 0 – ≥ 99 VPC/ phút | * |
|  | -Cảnh báo loạn nhịp: ≥ 25 mục | * |
|  | -Đo mức ST: |  |
|  | +Số kênh: 3 đạo trình: 1 kênh | * |
|  | + Phạm vi đo lường: ±2.5 mV | * |
|  | +Có thể xem lại ST trên màn hình đồ họa | * |
|  | Đo QTc/QRSd: |  |
|  | +Đạo trình QTc/QRSd: All, Trace 1, I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 đến V6 | * |
| 3.2 | Nhịp thở |  |
|  | Phương pháp đo: ghi phế động qua trở kháng thành ngực | * |
|  | Số kênh: có thể lựa chọn từ R-F hoặc R-L | * |
|  | Phạm vi đếm nhịp thở: 0 - ≥120 nhịp/ phút | * |
|  | Độ chính xác: ±≤ 2 nhịp/ phút | * |
|  | Thời gian phát hiện ngưng thở: Tắt, ≤10 đến tối đa 40 giây | * |
| 3.3 | SpO2 |  |
|  | Các mục cảnh báo: SpO2, PR, SpO2-2, delta SpO2 | * |
|  | Cài đặt điều chỉnh độ cao SpO2: 81 – 100%, 40 – 100%, 0 – 100% | * |
|  | - Phạm vi hiển thị SpO2 : 0 – 100% | * |
|  | Phạm vi đo SpO2: ≤70 – tối đa 100% SpO2 | * |
|  | Độ chính xác: |  |
|  | ±≤ 2%SpO2 (80%SpO2 ≤ %SpO2 ≤ 100%SpO2) | * |
|  | ±≤ 3%SpO2 (70%SpO2 ≤ %SpO2 < 80%SpO2) | * |
|  | Đo lường nhịp mạch: |  |
|  | +Phạm vi hiển thị: ≤ 30 – ≥ 300 nhịp/phút | * |
|  | +Phạm vi đo : ≤30 – ≥300 nhịp/phút | * |
|  | + Độ chính xác: ±≤3% ±≤ 1 nhịp/phút | * |
|  | Chỉ số biên độ xung (PI), đồ thị SQI, SpO2-2, delta SpO2: có sẵn | * |
| 3.4 | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |  |
|  | Phương pháp đo: Đo dao động | * |
|  | Phạm vi đo: |  |
|  | -Người lớn/ Trẻ em: |  |
|  | +Tâm thu (SYS): từ 40 – ≥270mmHg | * |
|  | +Tâm trương (DIA): từ 10 – ≥ 235 mmHg | * |
|  | Trung bình (MAP): từ 20 – ≥255 mmHg | * |
|  | -Trẻ sơ sinh: |  |
|  | +Tâm thu (SYS): từ 30 – ≥140mmHg | * |
|  | +Tâm trương (DIA): từ 10 – ≥110 mmHg | * |
|  | +Trung bình (MAP): từ 10 – ≥140 mmHg | * |
|  | Độ chính xác đo: ±≤3mmHg | * |
|  | Giá trị áp suất thiết lập: |  |
|  | + Người lớn: ≥180mmHg | * |
|  | + Trẻ em: ≥140mmHg | * |
|  | + Trẻ sơ sinh: ≥100mmHg | * |
|  | -Giá trị áp suất tối đa: |  |
|  | +Người lớn/ trẻ em: ≥300mmHg | * |
|  | + sơ sinh: ≥150mmHg | * |
|  | -Thời gian đo lớn nhất: |  |
|  | +Người lớn/ trẻ em: ≤160 giây | * |
|  | +Trẻ sơ sinh: ≤80 giây | * |
|  | Chế độ hoạt động: Bằng tay, STAT, định kỳ, SIM (phụ thuộc vào cài đặt SITE) | * |
|  | Khoảng thời gian NIBP: tối đa ≥4 giờ | * |
|  | Chế độ đo: người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh (được phát hiện bằng ống khí) | * |
|  | Rò rỉ khí: ≤3 mmHg/phút | * |
|  | Mục hiển thị: tâm thu, tâm trương, trung bình, PR, áp suất túi hơi, delta PWTT | * |
|  | Đo PWTT từng cơn, iNIBP: có sẵn | * |
|  | Hiển thị dữ liệu cũ: mờ hoặc ẩn | * |
| 3.5 | Huyết áp xâm lấn (IBP) |  |
|  | -Thông số : CPP, PPV, SPV, CVP-ET | * |
|  | -Số kênh: 8 | * |
|  | -Thể tích: ≥ 0.04mm3/100mmHg | * |
|  | Phạm vi đo: từ -50 đến ≥ 300mmHg | * |
|  | Phạm vi tự động chuyển lùi về không: ±200 mmHg | * |
|  | Độ chính xác tự động chuyển lùi về không: ±1 mmHg | * |
|  | Độ chính xác đo: |  |
|  | ±1mmHg ± 1 digit (-50mmHg ≤ IBP < 100mmHg) | * |
|  | ±1% ± 1 digit (100mmHg ≤ IBP ≤ 300mmHg) | * |
|  | Tổng sai số khi đo lường: ±≤4% hoặc ±≤4mmHg | * |
|  | Nhiễu nội bộ: trong vòng ±≤1mmHg | * |
|  | Nhiệt độ không bị trôi: ±≤0.1mmHg/oC | * |
|  | Tần số đáp ứng: DC 12 hoặc 20Hz (có thể lựa chọn) | * |
|  | Âm thanh đồng bộ BP: giá trị tâm thu tối đa ≥ 120mmHg, thay đổi mỗi bước: ≤5mmHg trong 20 bước | * |
|  | Chế độ hiệu chỉnh về không: Zero, Zero all | * |
| 3.6 | Nhiệt độ |  |
|  | Phạm vi đo: 0 – 45oC, | * |
|  | Độ chính xác đo: ±≤0.1oC (25oC ≤ TEMP ≤ 45oC) | * |
|  | Mức trôi nhiệt: trong vòng ± ≤0.005oC/oC | * |
| 3.7 | CO2 (dòng chính) |  |
|  | Thông số đo: EtCO2 | * |
|  | Phạm vi đo: 0 – ≥ 100 mmHg | * |
|  | Thời gian làm ấm: ≥ 5 giây | * |
|  | Thời gian đáp ứng toàn hệ thống: ≤ 1 giây | * |
|  | Độ chính xác đo: (trong điều kiện áp suất khí quyển, không ngưng tụ) ± 0.4kPa (0 ≤ CO2 ≤ 1.33 kPa) (±3mmHg (0 ≤ CO2 ≤ 10mmHg)) | * |
| 3.8 | Đo độ hôn mê sâu (BIS) |  |
|  | Giám sát BIS giúp các bác sĩ lâm sàng xác định và cung cấp lượng thuốc gây mê chính xác để đáp ứng nhu cầu của từng bệnh nhân. | * |
|  | Các kênh đầu vào: 1 hoặc 2 (tùy thuộc loại cảm biến BIS) | * |
|  | -Các thông số đo: BIS, SEF, SR, SQI | * |
|  | +Chỉ số BIS: Có | * |
|  | +Chỉ số chất lượng tín hiệu (SQI): Có | * |
|  | +Độ mạnh tín hiệu điện cơ (EMG): Có | * |
|  | +Tỷ số triệt (SR):Có | * |
|  | +Tần số cạnh phổ (SEF) 95% | * |
| 3.9 | Đo độ dãn cơ TOF |  |
|  | -Chế độ kích thích: kích thích đơn, TOF, DBS, TET, PTC | * |
|  | + Cường độ dòng kích thích: ≤ 5– ≥ 60 mA ±30% (tại đỉnh) | * |
|  | Dải xung đầu ra: tối đa ≥ 300µs ±30% | * |
|  | Điện áp đầu ra lớn nhất: 300 V | * |
|  | Trở kháng da: 100 – ≥5000 Ω | * |
|  | Cảm biến nhiệt độ: 20 – 42.5oC ±0.5 oC | * |
| 3.10 | Phần mềm đo cung lượng tim esCCO |  |
|  | Phương pháp đo: tính toán cung lượng tim liên tục bằng phương pháp không xâm lấn,.Thời gian truyền song xung thu được từ tín hiệu SpO2 và ECG. | * |
|  | Các thông số đo: esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI | * |
|  | Phạm vi đo: |  |
|  | +esCCO: ≤ 0.5 – ≥20.00 l/phút, bước 0.01 l/phút | * |
|  | +esCCI: ≤ 0.5 – ≥20.00 l/phút/m2, bước 0.01 l/phút/m2 | * |
|  | +esSV: 0 – 300 ml, bước 1 ml | * |
|  | +esSVI: 0 – 200 ml/m2, bước 1 ml/m2 | * |
|  | Pin |  |
|  | -Loại pin: Lithium ion hoặc tương đương | * |
|  | -Ứng dụng: liên tục theo dõi người bệnh khi di chuyển người bệnh đến vị trí khác trong cơ sở y tế hoặc khi mất điện, ngắt điện đột ngột. | * |
|  | -Thời gian hoạt động pin: ≥ 2 giờ (với 2 pin) | * |
|  | -Dòng điện sạc: | * |
|  | +Trong khi hoạt động: 500mA ±50mA |  |
|  | +Thời gian chờ: 2000mA ±750mA |  |
| IV | Yêu cầu khác: |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | * |
|  | - Bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ≤ 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 08 năm. | * |
|  | - Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng | * |
|  | - Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến xử lý sự cố khi có yêu cầu của chủ đầu tư. | * |
|  | - Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị sau thời gian bảo hành nếu chủ đầu tư có yêu cầu. | * |