MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 và FDA | * |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220V - 50Hz | * |
|  | Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động: tối đa ≥ 35°C + Độ ẩm hoạt động: tối đa ≥ 80% | * |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính: 01 máy và và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm bao gồm: |  |
|  | Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: 01 bộ | * |
|  | Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ | * |
|  | Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: 01 cái | * |
|  | Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ | * |
|  | Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái | * |
|  | Giấy in nhiệt: 05 cuộn | * |
|  | Dây nguồn: 01 cái | * |
|  | Pin sạc tích hợp: 01 cái | * |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ | * |
| III | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |  |
|  | Tính năng chung: |  |
|  | Tối thiểu theo dõi được các thông số: ECG, NIBP, SpO2, TEMP, RESP | * |
|  | Kết nối: tối thiểu có giao thức HL7 | * |
|  | Có khả năng kết nối mạng tạo thành hệ thống máy theo dõi trung tâm | * |
|  | ECG: |  |
|  | Số đạo trình tối thiểu có: 3 đạo trình và 5 đạo trình | * |
|  | Độ nhạy hiển thị tối thiểu có: x0.5, ×1, ×2, x4 | * |
|  | Tần số đáp ứng: từ ≤ 1 đến ≥ 140 Hz | * |
|  | Hệ số nhiễu đồng pha CMRR: ≥ 85 dB | * |
|  | Trở kháng đầu vào: ≥ 5 MΩ | * |
|  | Dải tín hiệu đầu vào: ≥ ± 5 mV | * |
|  | Thời gian phục hồi sau khử rung: ≤ 10s | * |
|  | Nhịp tim: |  |
|  | Dải đo: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút | * |
|  | Có chức năng phân tích loạn nhịp |  |
|  | Phân tích ST |  |
|  | Dải đo: từ ≤ -2 đến ≥ 2 mV | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 0.02mV | * |
|  | Nhịp thở: |  |
|  | Dải đo: từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút | * |
|  | Theo dõi ngưng thở: Có | * |
|  | NIBP |  |
|  | Phương pháp đo: Dao động | * |
|  | Chế độ đo tối thiểu có: Bằng tay, theo chu kỳ | * |
|  | Người lớn: |  |
|  | - SYS: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg | * |
|  | - DIA: từ ≤ 10 đến ≥ 220 mmHg | * |
|  | - MAP: từ ≤ 20 đến ≥ 250 mmHg | * |
|  | Trẻ em: |  |
|  | - SYS: từ ≤ 40 đến ≥ 230 mmHg | * |
|  | - DIA: từ ≤ 10 đến ≥ 180 mmHg | * |
|  | - MAP: từ ≤ 20 đến ≥ 190 mmHg | * |
|  | Sơ sinh: |  |
|  | - SYS: từ ≤ 40 đến ≥ 130 mmHg | * |
|  | - DIA: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg | * |
|  | - MAP: từ ≤ 20 đến ≥ 110 mmHg | * |
|  | Sai số: ± ≤ 5 mmHg | * |
|  | SpO2: |  |
|  | Dải đo: từ ≤ 70 đến 100% | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 3% | * |
|  | Nhịp mạch: |  |
|  | Dải đo: từ ≤ 40 đến ≥ 240 nhịp/phút | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 3 nhịp/phút | * |
|  | Nhiệt độ: |  |
|  | Số kênh: ≥ 2 | * |
|  | Dải đo: từ ≤ 25 đến ≥ 45°C | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 0.2 °C | * |
|  | Máy in nhiệt: |  |
|  | Tốc độ giấy tối thiểu có: 12,5; 25 mm/s | * |
|  | Số kênh in: ≥ 3 kênh | * |
|  | Khả năng lưu trữ: |  |
|  | Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân trong tối thiểu 120 giờ | * |
|  | Chức năng về điều khiển và hiển thị: |  |
|  | Màn hình màu, cảm ứng, kích thước tối thiểu 10 inch | * |
|  | Độ phân giải: ≥ 1024 x 758 pixels | * |
|  | Số dạng sóng hiển thị: tối đa ≥ 10 dạng sóng | * |
|  | Chức năng báo động |  |
|  | Máy có báo động bằng đèn và âm thanh | * |
|  | Máy có thể tạm dừng báo động | * |
|  | Pin sạc tích hợp: thời gian hoạt động tối thiểu 2 giờ | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Thời hạn bảo hành: tối thiểu 12 tháng | * |
|  | Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sỹ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật | * |
|  | Đảm bảo cung cấp báo giá linh kiện thay thế và sửa chữa: 8 năm sau bảo hành | * |
|  | Thiết bị phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng | * |
|  | Trong thời gian bảo hành nếu máy có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành | * |