MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 7 THÔNG SỐ

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất | Mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất | ISO 9001 hoặc ISO 13485 | * |
|  | Nguồn điện sử dụng | Sử dụng được nguồn điện 220VAC/50Hz | * |
| 2 | Cấu hình cơ bản |  |  |
|  | Máy chính và máy in nhiệt | 01 bộ | * |
|  | Dây điện cực điện tim (loại 3 điện cực) | 01 bộ | * |
|  | Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho người lớn (sử dụng nhiều lần) | 01 cái | * |
|  | Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho trẻ em (sử dụng nhiều lần) | 01 cái | * |
|  | Cáp và đầu đo SpO₂ cho người lớn và trẻ em (sử dụng nhiều lần) | 01 bộ | * |
|  | Đầu đo nhiệt độ da (sử dụng nhiều lần) | 01 cái | * |
|  | Cáp và sensor đo CO₂ | 01 bộ | * |
|  | Dây nối đo IBP kèm đầu đo IBP | 01 bộ | * |
|  | Ắc quy | 01 cái | * |
|  | Xe đẩy | 01 cái | * |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn (nếu có) | 01 bộ | * |
| 3 | Đặc tính kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Phạm vi sử dụng | Máy theo dõi bệnh nhân dùng cho theo dõi 7 thông số sinh tồn: Nhịp tim, nhịp thở, SpO₂, nhiệt độ, huyết áp không xâm nhập (NIBP), EtCO₂, IBP | * |
| 3.2 | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Hiển thị | + Trên màn hình cảm ứng LED hoặc LCD màu | * |
|  |  | + Kích thước màn hình: ≥ 12 inch | * |
|  |  | + Độ phân giải: ≥ (800x600) dots | * |
|  |  | + Tốc độ quét: ≥ 4 mức | * |
|  | Thông số đo điện tim (ECG) | + Số lượng điện cực: ≥ 3 | * |
|  |  | + Dải đo nhịp tim: Từ ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút | * |
|  |  | + Độ chính xác: ≤ ± 2 nhịp/phút | * |
|  |  | + Thời gian cập nhật hiển thị nhịp tim: ≤ 3 giây | * |
|  |  | + Độ nhạy: ≥ 4 mức | * |
|  |  | + Điện trở đầu vào: ≥ 2,5 MΩ | * |
|  | Thông số nhịp thở | + Phương pháp: Trở kháng qua thành ngực hoặc tương đương | * |
|  |  | + Dải đo: Từ ≤ 3 đến ≥ 120 nhịp/phút | * |
|  |  | + Độ chính xác: ≤ ± 2 nhịp/phút | * |
|  |  | + Dòng kích thích: ≤ 260 µArms; dạng sóng sin, tần số ≥ 40 kHz | * |
|  |  | + Có chức năng báo động ngưng thở; dải cài đặt: Từ ≤ 10 đến ≥ 30 giây | * |
|  |  | + Độ nhạy: ≥ 3 mức | * |
|  | Thông số đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) | + Dải đo SpO₂: Từ 0 đến 100% | * |
|  |  | + Dải đo nhịp mạch: Từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút | * |
|  |  | + Độ chính xác: |  |
|  |  | ▪ SpO₂: ≤ ± 3% | * |
|  |  | ▪ Nhịp mạch: ≤ ± 3% ±1 nhịp/ phút | * |
|  |  | + Độ nhạy: ≥ 6 mức | * |
|  | Thông số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP) | + Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương | * |
|  |  | + Dải đo: Từ ≤ 30 đến ≥ 270 mmHg | * |
|  |  | + Độ chính xác huyết áp: ≤ ± 3 mmHg | * |
|  |  | + Quãng đo tối thiểu: 1; 2; 2,5; 5; 10; 15; 30; 60; 120; 240 phút | * |
|  | Thông số nhiệt độ | + Số kênh: ≥ 2 kênh | * |
|  |  | + Dải đo: Từ 0 đến ≥ 45°C | * |
|  |  | + Sai số: ≤ ± 0,2°C | * |
|  |  | + Nhiễu trong: ≤ 0,015°C | * |
|  |  | + Độ trôi nhiệt độ: ≤ ± 0,005°C/°C | * |
|  | Thông số EtCO₂ | + Dải đo: Từ 0 đến ≥ 100 mmHg | * |
|  |  | + Sai số lớn nhất (trong dải 45 – 100 mmHg): ≤ ± 10% | * |
|  |  | + Thời gian khởi động: ≤ 2 phút | * |
|  |  | + Thời gian đáp ứng: ≤ 3 giây | * |
|  | Thông số IBP | + Dải đo: Từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg | * |
|  |  | + Độ chính xác: ≤ ± 1% ± 1 chữ số | * |
|  |  | + Nhiễu trong: ≤ ± 1 mmHg | * |
|  |  | + Độ trôi nhiệt độ điểm 0: ≤ ± 0,1 mmHg/°C | * |
|  | Các tính năng khác | + Số sóng hiển thị đồng thời: ≥ 6 dạng sóng | * |
|  |  | + Lưu trữ dữ liệu khuynh hướng dạng bảng và đồ thị: ≥ 45 giờ | * |
|  |  | + Số file loạn nhịp/sự kiện lưu được: ≥ 50 sự kiện hoặc ≥ 15.000 file loạn nhịp | * |
|  |  | + Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến | * |
| 4 | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Bảo hành | Tối thiểu 12 tháng | * |
|  | Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng | Nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ tại đơn vị trực tiếp sử dụng | * |
|  | Thời gian cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao | Tối thiểu 10 năm | * |
|  | Xuất xứ | G7, Châu Âu | * |