BƠM TIÊM ĐIỆN

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220 VAC ±10%, 50/60Hz | * |
| II. | CẤU HÌNH YÊU CẦU |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái | * |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: | * |
|  | + Dây nguồn: 01 cái | * |
|  | + Kẹp cọc truyền: 01 cái | * |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Màn hình: ≥ 4 inch |  |
|  | - Điều khiển: Bằng các nút bấm và nút xoay nhấn trên thân máy | * |
|  | - Tốc độ tiêm: | * |
|  | + Dải tốc độ: Từ ≤ 0.01 đến ≥ 1200 mL/giờ (tùy theo cỡ bơm tiêm) | * |
|  | + Bước đặt: |  |
|  | • Tốc độ ≤ 0.01 - ≥ 10 mL/giờ: ≤ 0.01 mL/giờ | * |
|  | • Tốc độ ≤ 10 - ≥ 100 mL/giờ: ≤ 0.1 mL/giờ | * |
|  | • Tốc độ ≤ 100 - ≥ 1200 mL/giờ: ≤ 1 mL/giờ | * |
|  | - Ngưỡng áp lực báo tắc: Từ ≤ 10 đến ≥ 120 kPa (có ≥ 10 mức để chọn) |  |
|  | - Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 3 dải tốc độ trong khoảng từ 100 đến ≥ 1200 mL/giờ (tùy theo cỡ bơm tiêm) |  |
|  | - Báo động trong các trường hợp: |  |
|  | + Tắc đường tiêm truyền | * |
|  | + Gần hết dịch | * |
|  | + Ắc quy yếu | * |
|  | + Báo động lại | * |
|  | + Tốc độ tiêm đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định tiêm | * |
|  | + Hoàn thành thể tích dịch đặt trước | * |
|  | - Các chức năng an toàn: |  |
|  | + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 10 mức |  |
|  | + Khóa bàn phím | * |
|  | - Thể tích dịch đặt trước: Từ ≤ 0.1 đến ≥ 9999 mL | * |
|  | - Thời gian tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút | * |
|  | - Lưu và xem dữ liệu: ≥ 10000 sự kiện | * |
|  | - Ắc quy: tích hợp trong máy; hoạt động liên tục khoảng ≥12 giờ |  |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Giao hàng tại Bệnh Viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ sau khi nghiệm thu | * |
|  | - Cam kết cung cấp bản sao công chứng chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) kèm theo khi bàn giao thiết bị | * |
|  | - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn bảo quản và bảo trì cho nhân viên kỹ thuật | * |
|  | - Cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng ≤ 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng và/ hoặc bên mua |  |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện |  |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, sửa chữa ≥ 8 năm kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |
|  | - Có báo giá bảo trì, phụ kiện chính có giá không đổi trong ít nhất 3 năm sau bảo hành |  |