Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% | * |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | * |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V ±10%, 50Hz | * |
| II. | CẤU HÌNH KỸ THUẬT |  |
|  | Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện bao gồm: |  |
|  | Máy chính: 01 cái | * |
|  | Cáp điện tim: 01 cái | * |
|  | Bộ dây ECG 3 chuyển đạo: 01 bộ | * |
|  | Điện cực tim: 30 cái | * |
|  | Cáp nối SpO2: 01 cái | * |
|  | Đầu đo SpO2 người lớn và trẻ em: 01 cái | * |
|  | Ống đo huyết áp người lớn/trẻ em: 01 cái | * |
|  | Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái | * |
|  | Túi hơi huyết áp trẻ em: 01 cái | * |
|  | Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái | * |
|  | Máy in tích hợp trong máy: 01 cái | * |
|  | Giấy in: 01 xấp | * |
|  | Pin tích hợp trong máy: 01 cái | * |
|  | Dây nguồn: 01 cái | * |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái | * |
|  | Tài liệu kỹ thuật: 01 bộ | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | 1. Các thông số đo: |  |
|  | - ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ x 2; | * |
|  | 2. Hiển thị: |  |
|  | - Kích thước màn hình: màn hình màu LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 10 inch | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ 800 x 600 điểm | * |
|  | - Số dạng sóng tối đa hiển thị trên màn hình: ≥ 4 | * |
|  | - Các dạng sóng được hiển thị trên màn hình tối thiểu gồm: ECG (tối đa ≥ 2 sóng), dạng sóng nhịp thở, sóng xung SpO2 | * |
|  | - Hiển thị dữ liệu số tối thiểu: nhịp tim HR, nhịp VPC, đo mức chênh ST, giá trị SpO2, nhịp mạch, nhiệt độ, NIBP | * |
|  | 3. Cảnh báo: |  |
|  | - Chỉ thị cảnh báo: thông tin, giá trị số sáng lên, chỉ thị cảnh báo nhấp nháy, âm thanh cảnh báo. | * |
|  | 4. Thông số đo: |  |
|  | 4.1. Điện tim (ECG): |  |
|  | Số đạo trình: |  |
|  | - Cấp 3 đạo trình | * |
|  | - Cấp 5 hoặc 6 đạo trình | * |
|  | Phạm vi đếm nhịp tim: tối đa lên đến ≥ 300 nhịp/phút | * |
|  | Có chức năng phân tích rối loạn nhịp tim và phân tích đoạn ST | * |
|  | 4.2. Nhịp thở (trở kháng): |  |
|  | Phương pháp đo: phương pháp trở kháng | * |
|  | Phạm vi đếm nhịp thở: ≤ 3 đến ≥ 150 nhịp/phút | * |
|  | Độ chính xác đếm nhịp thở: ± ≤ 2 nhịp/phút | * |
|  | 4.3. Huyết áp không xâm lấn (NIBP): |  |
|  | Phương pháp đo: đo dao động | * |
|  | Phạm vi đo: ≤ 30 đến ≥ 300 mmHg | * |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 5 mmHg | * |
|  | Chế độ đo: người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh | * |
|  | 4.4. SpO2: |  |
|  | Phạm vi đo SpO2: |  |
|  | Phạm vi hiển thị: 0 đến 100% SpO2 | * |
|  | Phạm vi công bố: ≤ 70 đến 100% SpO2 | * |
|  | Độ chính xác đo: ± ≤ 3% SpO2 | * |
|  | 4.5. Nhiệt độ: |  |
|  | Số kênh: ≥ 2 kênh cố định | * |
|  | Phạm vi đo: 0 đến ≥ 45°C | * |
|  | Độ chính xác đo: ± ≤ 0,2°C | * |
|  | 5. Máy in: |  |
|  | Kiểu in: in nhiệt | * |
|  | Số kênh: ≥ 3 | * |
|  | Tốc độ in: ≥ 12,5 mm/s hoặc nhiều hơn | * |
|  | 6. Pin dự phòng: |  |
|  | Thời gian hoạt động khi nạp đầy pin: ≥ 90 phút | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. | * |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần. | * |
|  | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ bản sao công chứng giấy chứng chỉ xuất xứ (CO), giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), Invoice, Packing list, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị xuất trong nước. | * |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao: trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn: cho thiết bị hoạt động bình thường. | * |