Máy thở chức năng cao

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | * |
| II. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | - Máy chính: 01 máy | * |
|  | - Hệ thống bình làm ấm, ẩm cho người lớn và trẻ em: 01 bộ | * |
|  | - Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được, chính hãng cung cấp: 01 bộ | * |
|  | - Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được, chính hãng cung cấp: 01 bộ | * |
|  | - Mặt nạ thở chuyên dụng cho thở không xâm nhập dùng nhiều lần, cỡ lớn, cỡ nhỏ, chính hãng cung cấp: 02 chiếc | * |
|  | - Bộ phụ kiện cho phun khí dung: 01 bộ | * |
|  | - Phổi giả kiểm tra máy, chính hãng cung cấp: 01 chiếc | * |
|  | - Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần: 03 chiếc | * |
|  | - Cảm biến ôxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 02 chiếc | * |
|  | - Van thở ra sử dụng nhiều lần: 01 chiếc | * |
|  | - Tay đỡ ống thở: 01 bộ | * |
|  | - Xe đẩy máy: 01 chiếc | * |
|  | - Dây nối ôxy áp lực cao: 01 chiếc | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III. | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | - Máy sử dụng máy nén khí trong để tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy, có thể không cần hệ thống khí nén trung tâm | * |
|  | - Máy thở dùng được cho nhiều nhóm bệnh nhân gồm người lớn, trẻ em | * |
|  | - Theo dõi và điều khiển tối thiểu bằng màn hình TFT màu cảm ứng lắp bên trong máy kích thước ≥12 inch. | * |
|  | Valve thở ra có thể tháo lắp và hấp tiệt trùng ở tối đa ≥ 134°C | * |
|  | Có chức năng bù tự động dòng dò trên đường thở, độ nhạy trigger và điều kiện ngắt kỳ thở vào tương ứng với các chế độ: |  |
|  | - Chế độ thở xâm nhập qua ống nội khí quản: dòng bù tối đa ≥10 lít/ phút. | * |
|  | - Chế độ không xâm nhập NIV với chế độ kiểm soát thể tích: dòng bù tối đa ≥25 lít/ phút. | * |
|  | - Chế độ không xâm nhập NIV với chế độ kiểm soát áp lực: dòng bù không giới hạn. | * |
|  | - Có cảm biến lưu lượng được làm nóng, van thở ra được tích hợp bẫy nước để chứa nước đọng, có thể tháo lắp vệ sinh | * |
|  | - Có chế độ chờ, cho phép cài đặt trước các thông số thở, kiểm tra máy với tối thiểu: Âm thanh báo động; kết nối ống thở; Kiểm tra bộ làm ẩm, kiểm tra kết nối phổi giả, van thở ra, van an toàn, cảm biến lưu lượng | * |
|  | - Nhận biết và hiển thị được độ giãn nở, sức cản đường thở vào và thở ra và độ rò rỉ của hệ thống ống thở sau khi thực hiện chức năng kiểm tra ống thở trên máy | * |
|  | Các thông số điều khiển: |  |
|  | Các chế độ, kiểu và chức năng thở: |  |
|  | - Kiểm soát thể tích – Thông khí bắt buộc liên tục (VC-CMV) | * |
|  | - Kiểm soát thể tích – Hỗ trợ/ điều khiển với cài đặt tần số thở dự phòng (VC-AC) | * |
|  | - Kiểm soát thể tích - Bắt buộc ngắt quãng đồng thì (VC-SIMV) | * |
|  | - Bệnh nhân thở tự nhiên trên áp lực CPAP | * |
|  | - Kiểm soát hỗ trợ áp lực (PC-AC) | * |
|  | - Thở điều khiển bằng tay. | * |
|  | - Thở không xâm nhập (Non-invasive Ventilation) cho mọi chế độ thở. | * |
|  | - Có chế độ thở dự phòng ngừng thở APNEA. | * |
|  | - Có chức năng tự động cấp 100% oxy trước và sau khi hút đờm | * |
|  | - Có chức năng duy trì thời gian thở vào | * |
|  | Các thông số cài đặt: |  |
|  | - Dung tích sống (Vt): ≤50 mL - ≥2000 mL | * |
|  | - Áp lực thở vào: từ ≤1 - ≥99 cm H2O | * |
|  | - Giới hạn áp lực thở vào: từ ≤1 - ≥99 cm H2O. | * |
|  | - Nhịp thở: từ ≤2 - ≥80 nhịp/phút | * |
|  | - Tăng tốc dòng: ≤5 - ≥200 cmH2O/giây. | * |
|  | - Thời gian thở vào: từ ≤0,2 - ≥10 giây | * |
|  | - Thời gian thở vào cực đại khi hỗ trợ áp lực (Timax): ≤0.2 - ≥4 giây | * |
|  | - Độ nhạy trigger: từ ≤1 - ≥15 lít/phút | * |
|  | - Nồng độ FiO2: từ ≤21% - ≥100%. | * |
|  | - PEEP: từ 0 - ≥50 cm H2O | * |
|  | - Áp lực hỗ trợ: từ 0 - ≥50 cm H2O trên mức PEEP. | * |
|  | - Điều kiện ngắt kỳ thở vào: từ ≤5 - ≥75% lưu lượng đỉnh thở vào | * |
|  | - Độ nhậy dòng: từ ≤1 - ≥15 lít/phút | * |
|  | Theo dõi, tính toán và hiển thị các thông số thở: |  |
|  | - Có chế độ hiển thị cùng lúc biểu đồ áp lực và kiểu thở | * |
|  | - Có thể điều chỉnh nền sáng của màn hình | * |
|  | - Các thông số được theo dõi tối thiểu: Áp lực đỉnh, bình nguyên và trung bình, PEEP, thể tích khí lưu thông thở vào, thở ra và tự thở, cung lượng đỉnh, FiO2, tần số thở tổng cộng và tần số thở tự nhiên, sức cản đường thở, độ giãn nở phổi, thể tích khí mỗi phút thở ra và tự thở ra, thể tích khí mỗi phút rò rỉ, thời gian thở vào, tỷ số I:E, chỉ số thở nhanh nông (RSB), PEEP nội sinh | * |
|  | Các kiểu hiển thị: |  |
|  | Các thông số hiển thị dạng số tối thiểu gồm: |  |
|  | - Các thông số về áp lực hô hấp bao gồm tối thiểu: áp lực đỉnh, áp lực trung bình, áp lực bình nguyên, áp lực cuối kỳ thở ra: từ 0 - ≥99 cm H2O | * |
|  | - Nồng độ oxy: từ ≤21% - ≥100% | * |
|  | - Độ dãn nở phổi động: từ ≤0,5 - ≥200 mL/ cm H2O | * |
|  | - Sức cản đường thở: từ ≤3 - ≥300 cm H2O/ L/ s | * |
|  | - Thể tích khí lưu thông thở vào, thở ra và tự thở: từ 0 - ≥3,999 Lít | * |
|  | - Thể tích khí thở ra, thể tích khí thở ra tự nhiên trong một phút: từ 0 - ≥99 lít/phút | * |
|  | - Tần số thở tổng cộng và tần số thở tự nhiên: từ 0 - ≥150 nhịp/ phút. | * |
|  | - Thời gian thở vào: từ 0 - ≥25 giây. | * |
|  | - Tỷ lệ I:E: khoảng từ 1:150 tới 150:1. |  |
|  | - Thể tích khí mỗi phút rò rỉ: 0 - 100%. | * |
|  | - Chỉ số thở nhanh nông (RSB): từ 0 - ≥9999 nhịp/phút/Lít | * |
|  | - PEEP nội sinh: 0 - ≥100 cm H2O | * |
|  | - Dung tích cặn chức năng (Vtrap): từ 0 - ≥2000 ml | * |
|  | Hiển thị đồ thị, bảng biểu ít nhất gồm: |  |
|  | - Các đường biểu đồ dạng sóng (Waveform), khuynh hướng (Trends) | * |
|  | - Dữ liệu khuynh hướng (Trends) được lưu trữ tới ≥10 ngày và hiển thị dạng bảng với các tính năng | * |
|  | - Các giá đo đạc và giá trị cài đặt được hiển thị với màu sắc khác nhau để dễ phân biệt | * |
|  | - Các dữ liệu khuynh hướng (Trends) đã được lưu lại sẽ bị xóa khi tắt máy | * |
|  | An toàn: |  |
|  | - Có van xả an toàn quá áp mở tại áp lực: khoảng 120 cmH2O. |  |
|  | - Có van khẩn cấp tự động mở cho phép bệnh nhân thở tự nhiên với khí trời đã qua lọc nếu nguồn cấp khí nén và oxy bị lỗi. | * |
|  | Báo động: |  |
|  | - Thể tích khí phút thở ra: Cao/ thấp. | * |
|  | - Tần số thở tự nhiên: Cao. | * |
|  | - Thời gian theo dõi ngưng thở: từ ≤15 - ≥60 giây. | * |
|  | - Áp lực đường khí: Cao/ thấp. | * |
|  | - Nồng độ ôxy thở vào: Cao/ thấp. | * |
|  | - Tối thiểu báo động bằng âm thanh và ánh sáng kết hợp với các dòng thông tin báo động hiển thị trên màn hình. | * |
|  | - Cảnh báo với tối thiểu các mức độ: khẩn cấp, mức độ vừa và thấp. | * |
|  | Các cảnh báo trên màn hình máy thở không liên quan đến người sử dụng cài đặt, tối thiểu bao gồm: |  |
|  | - Các phím chức năng bị lỗi. | * |
|  | - Lỗi cảm biến lưu lượng, ôxy. | * |
|  | - Máy lỗi không hoạt động được. | * |
|  | - Tắc phin lọc khí. | * |
|  | - Lỗi quạt làm mát máy. | * |
|  | - Mất nguồn cấp điện | * |
|  | - Tình trạng ắc quy | * |
|  | - Có thể điều chỉnh âm lượng báo động và tạm tắt báo động trong khoảng 2 phút. |  |
|  | Nguồn cấp điện: |  |
|  | 100-240VV±10%, 50/60Hz |  |
|  | Sử dụng ắc quy lắp trong, thời gian hoạt động liên tục ≥45 phút | * |
|  | Nguồn cấp khí: |  |
|  | Áp lực ôxy đầu vào: khoảng từ 3 đến 6 Bar | * |
| III. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; | * |
|  | Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị; | * |
|  | Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng; | * |
|  | Cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao ít nhất trong vòng 10 năm sau thời hạn bảo hành; Mọi chi phí cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao khi hết thời hạn bảo hành sẽ do đơn vị sử dụng thiết bị chi trả theo giá trị hiện hành tại thời điểm thay thế; | * |
|  | Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT; | * |
|  | Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất. | * |