MÁY TRUYỀN DỊCH

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng: |  |
|  | + ISO 13485 và CE. | * |
|  | + Có ≥ 02 giấy phép lưu hành tự do (CFS) thuộc các nước G7, EU, OECD. | * |
|  | - Xuất xứ: các nước G7. | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50/60Hz. | * |
| II. | II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH CUNG CẤP |  |
|  | - Máy chính: 01 máy. | * |
|  | - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: | * |
|  | + Kẹp treo máy: 01 cái. | * |
|  | + Dây nguồn: 01 cái. | * |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ. | * |
| III. | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | 1. Yêu cầu về màn hình hiển thị: |  |
|  | - Màn hình màu ≥ 2.4 inch. | * |
|  | 2. Yêu cầu về điều khiển: |  |
|  | - Sử dụng các nút bấm và một núm xoay để điều khiển hoặc tương đương. | * |
|  | 3. Yêu cầu về thông số kỹ thuật: |  |
|  | - Máy có khả năng truyền dịch và truyền được máu. | * |
|  | - Dải cài đặt tốc độ truyền dịch: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 mL/giờ. | * |
|  | - Bước đặt: |  |
|  | + ≤ 0.1 mL/giờ (tốc độ từ ≤ 0.1 đến ≥ 99 mL/giờ). | * |
|  | + ≤ 1 mL/giờ (tốc độ từ ≤ 100 đến ≥ 1200 mL/giờ). | * |
|  | - Độ chính xác tốc độ truyền: |  |
|  | + ≤ ±5% (đối với các bộ dây truyền dịch và truyền máu có tốc độ truyền không đổi ≥ 1 mL/giờ). | * |
|  | + ≤ ±10% (đối với các bộ truyền dịch không làm bằng PVC). | * |
|  | - Tốc độ đuổi khí: ≥ 500 mL/giờ. | * |
|  | 4. Yêu cầu về nguồn pin: |  |
|  | - Pin loại lithium-ion hoặc tương đương nằm bên trong máy. | * |
|  | - Thời gian sử dụng: liên tục ≥ 04 tiếng. | * |
|  | - Có pin phụ để báo động trong trường hợp cả hai nguồn điện lưới và pin chính đều hỏng. | * |
|  | 5. Yêu cầu về báo động, cảnh báo: |  |
|  | Có tối thiểu các báo động, cảnh báo sau: |  |
|  | - Tắc đường truyền trên. | * |
|  | - Tắc đường truyền dưới. | * |
|  | - Có khí trong đường truyền. | * |
|  | - Cửa bơm mở. | * |
|  | - Hết dịch truyền. | * |
|  | - Báo pin yếu. | * |
|  | - Báo động tắt nguồn. | * |
|  | 6. Yêu cầu về chức năng an toàn: |  |
|  | Có tối thiểu các chức năng an toàn sau: |  |
|  | - Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền. | * |
|  | - Chức năng khóa bàn phím. | * |
|  | 7. Yêu cầu về chức năng khác: |  |
|  | Có tối thiểu các chức năng khác sau: |  |
|  | - Hiển thị hướng dẫn lắp dây truyền dịch trên màn hình. | * |
|  | - Duy trì đường ven mở (KVO). | * |
|  | - Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động. | * |
| IV. | CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại đơn vị sử dụng là Bệnh Viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Cam kết cung ứng, lắp đặt, vận chuyển, đào tạo hướng dẫn sử dụng, vận hành chạy thử đến đơn vị, khoa sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. | * |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị kể từ ngày ký biên bản bàn giao & nghiệm thu: ≥ 12 tháng. Bảo dưỡng thiết bị: định kỳ ≤ 06 tháng/lần. | * |
|  | - Cam kết hỗ trợ khắc phục sự cố trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ đơn vị sử dụng. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng: | * |
|  | + Bản sao công chứng: Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ), Bản phân loại trang thiết bị y tế, Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế | * |
|  | + Bộ tờ khai hải quan nhập khẩu (Bản sao y công ty); | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng, linh kiện thay thế ≥ 05 năm sau khi hết thời gian bảo hành. | * |