Hệ thống holter điện tim

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025, mới 100%. | * |
|  | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 | * |
|  | Máy chính đạt chứng chỉ CE hoặc JIS hoặc có văn bản công bố tuân thủ CE hoặc có chứng nhận của FDA. | * |
|  | Môi trường hoạt động: | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
| 1 | Hệ thống Holter điện tim (3 đầu ghi) bao gồm: | * |
| 1.1 | Đầu ghi tín hiệu điện tim: 03 cái | * |
| 1.2 | Cáp điện cực bệnh nhân: 03 cái | * |
| 1.3 | Bộ phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 03 Bộ | * |
| 1.4 | Điện cực dán: 03 túi | * |
| 1.5 | Pin và bộ sạc: 03 bộ | * |
| 2 | Phần mềm đọc và phân tích điện tim: 01 bộ | * |
| 3 | Máy tính: 01 bộ | * |
| 4 | Máy in: 01 bộ | * |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
| 1 | Ghi tín hiệu điện tim trong vòng ≥ 24h | * |
| 2 | Số kênh ghi điện tim: ≥ 3 kênh | * |
| 3 | Đáp ứng tần số: ≤ 0.05 đến ≥ 60Hz. |  |
| 4 | Độ phân giải: ≥ 10 bits hoặc ≥ 1.5 µV | * |
| 5 | Các thông số đo: |  |
| 5.1 | Đoạn ST | * |
| 5.2 | Biến thiên nhịp tim (HRV) | * |
| 5.3 | Đoạn PR | * |
| 6 | Có khả năng lưu trữ tối đa ≥ 4000 bản ghi hoặc bộ nhớ lưu trữ ≥ 256 MB | * |
| 7 | Có khả năng tự động kiểm tra hoặc thông báo tình trạng máy | * |
| 8 | Trọng lượng: ≤ 160 gam |  |
| 9 | Sử dụng Pin có thể sạc lại | * |
| 10 | Bộ máy tính, máy in: | * |
| 10.1 | Bộ xử lý Core i5 hoặc cao cấp hơn, RAM ≥ 8 GB, Ổ cứng: ≥ 256 GB SSD | * |
| 10.2 | Màn hình LCD ≥ 1920 x 1080 pixel Kích thước ≥ 23 inch | * |
| 10.3 | Máy in Laser đen trắng Tốc độ in ≥ 30 trang / phút, Độ phân giải ≥ 500 x 500dpi | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng | * |
| 2 | Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | * |
| 3 | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. | * |
| 4 | Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị | * |
| 5 | Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường. | * |
| 6 | Cam kết cung cấp đầy đủ bản sao công chứng CO, CQ; packing list, invoice, vận đơn, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. | * |
| 7 | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. |  |
| 8 | Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. |  |