Máy điện tim 6 kênh

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Máy mới 100% | * |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | Điều kiện môi trường hoạt động: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện chuẩn: | * |
|  | Cáp điện tim: 01 chiếc | * |
|  | - Dây nguồn: 01 chiếc | * |
|  | - Điện cực trước ngực: 06 quả | * |
|  | - Điện cực chỉ: 04 chiếc | * |
|  | - ắc qui: 01 chiếc | * |
|  | - Giấy in: 01 cuộn | * |
|  | - Bút lau đầu in nhiệt: 01 cái | * |
|  | - Xe đẩy (mua trong nước): 01 chiếc. | * |
|  | - Tài liệu HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | * Thu tín hiệu điện tim: |  |
|  | - Điện trở vào: ≥ 50ΜΩ | * |
|  | - Chức năng bảo vệ đầu vào: bảo vệ để tránh sốc điện tim | * |
|  | - Hệ số lọc nhiễu: >105dB | * |
|  | - Nhiễu trong: ≤ 20µVp-v | * |
|  | - Tần số đáp ứng: 0,05 ≤ đến ≥ 150Hz | * |
|  | - Tỷ lệ thu thập mẫu: ≥16.000mẫu/giây/ kênh | * |
|  | * Xử lý tín hiệu: |  |
|  | - Số đạo trình: 12 đạo trình | * |
|  | - Kênh đầu vào: 1 kênh | * |
|  | - Tỷ lệ lấy mẫu phân tích: ≥ 500 mẫu/giây. | * |
|  | - Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: ≤ 20µVp-v | * |
|  | -Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/35 Hz | * |
|  | - Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz | * |
|  | - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60Hz | * |
|  | - Hàng số thời gian: ≥ 3,2s | * |
|  | - Độ nhạy: 5, 10, 20mm/mV | * |
|  | - Phát hiện tạo nhịp: có sẵn | * |
|  | chuyển đổi A/D: 24 bít | * |
|  | * Hiển thị: |  |
|  | - Cỡ màn hình: ≥ 8 inch | * |
|  | - Loại: LCD màu TFT hoặc tương đương | * |
|  | - Độ phân giải: ≥800 x 480 dots | * |
|  | - Hiển thị thông số: dạng sóng 12 đạo trình, thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, Báo lỗi, tiếp xúc điện cực, nhiễu | * |
|  | * Ghi: |  |
|  | - Chế độ in: In nhiệt hoặc tương đương | * |
|  | - Mật độ in: ≥ 200dpi | * |
|  | - Số kênh tối thiểu: 3, 4, 6 | * |
|  | - Độ nhậy dòng quét: 1ms | * |
|  | - Tốc độ giấy: 5, 10, 12,5, 25, 50 mm/s | * |
|  | - Độ chính xác tốc độ giấy: ±5% | * |
|  | Thông số ghi: dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, Bộ lọc, thông tin bệnh nhân, thông tin phép đo, đánh dấu sự kiện | * |
|  | - Khổ giấy: rộng 110 mm | * |
|  | - Ghi mở rộng: có | * |
|  | - Ghi dạng lưới: có | * |
|  | * Phân tích điện tim: |  |
|  | Có chương trình phân tích điện tim. | * |
|  | * Quản lý dữ liệu: |  |
|  | - Dữ liệu xuất ra: DICOM, PDF. | * |
|  | - Máy in ngoài: có | * |
|  | * Nguồn điện, AC và DC: |  |
|  | Thời gian sử dụng của máy khi dùng ắc quy ≥50 phút | * |
|  | * Giao diện: Tối thiểu |  |
|  | - Cổng USB: 2 | * |
|  | - Cổng mạng LAN: | * |
|  | * Kết nối |  |
|  | - Mạng LAN không dây | * |
|  | * An toàn: |  |
|  | Phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương | * |
| IV. | YÊU CẦU BẢO HÀNH |  |
|  | -Tất cả hàng hóa cung cấp cho gói thầu được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ≥ 12 tháng; | * |
|  | - Cung cấp dịch vụ bảo hành tối thiểu 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ đầu tư. | * |