Máy holter huyết áp

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485. | * |
|  | - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn: | * |
|  | + FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) | * |
|  | + CE - EU Certificate (Châu âu) | * |
|  | + JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản) | * |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy chính: 01 cái | * |
|  | - Túi đeo: 01 cái | * |
|  | - Cáp kết nối máy tính: 01 cái | * |
|  | - Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái | * |
|  | - Bao đo huyết áp trẻ em: 01 cái | * |
|  | - Bộ pin theo máy: 01 bộ | * |
|  | - Phần mềm chính hãng có bản quyền đi kèm: 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh/ tiếng việt: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Mục đích sử dụng: Theo dõi huyết áp và nhịp tim. | * |
|  | - Khoảng thời gian theo dõi huyết áp liên tục tối thiểu 24h. | * |
|  | - Cho phép cài đặt thời gian giữa 2 lần đo. | * |
|  | - Khoảng đo huyết áp: ≤ 30 đến ≥ 260 mmHg. | * |
|  | - Dải nhịp mạch: ≤ 40 đến ≥ 180 nhịp/phút. | * |
|  | - Cơ chế bơm: tự động. | * |
|  | - Có van tự động xả áp suất. | * |
|  | - Phần mềm trên máy tính, đáp ứng tối thiểu có chức năng: | * |
|  | + Ghi lại | * |
|  | + Lưu trữ | * |
|  | + Hiển thị và in ra các bản ghi huyết áp trong 24 giờ | * |
|  | + Chức năng phân tích các chỉ số huyết áp. | * |
|  | - Có bộ nhớ trong lưu trữ dữ liệu đo. | * |
|  | - Sai số cho phép: ≤ ± 3mmHg | * |
|  | - Có thể kết nối máy tính thông qua cáp nối trực tiếp theo chuẩn USB. | * |
|  | - Trọng lượng ≤ 300g. |  |
|  | - Phần mềm sử dụng cho tới hết dòng đời thiết bị. | * |
| IV | IV. YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | - Bảo hành toàn bộ thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. Cam kết thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất (đính kèm xác nhận quy trình bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) nhưng tối thiểu ≥ 2 lần/năm. | * |
|  | - Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần trừ các ngày Lễ và Tết. | * |
|  | - Hỗ trợ trực tuyến (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố, không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo hành thiết bị. | * |
|  | - Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo hành ≤ 18 ngày/năm (tương đương 5% của 365 ngày/năm) (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết): | * |
|  | + Từ ngày dừng máy thứ nhất đến thứ 18, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy đổi thành 1 ngày bảo hành cộng thêm. | * |
|  | + Từ ngày dừng máy thứ 19 trở về sau, mỗi ngày dừng máy vượt sẽ được quy đổi thành 2 ngày bảo hành cộng thêm. | * |
|  | + Cách tính số ngày dừng máy: | * |
|  | * Nếu máy dừng ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày. | * |
|  | * Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày | * |
|  | - Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố hư hỏng với trường hợp không thể xử lý khắc phục từ xa được. | * |
|  | - Nhân viên thực hiện dịch vụ (kiểm tra, bảo trì) hệ thống thiết bị phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế: ≥ 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng. | * |
|  | - Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng là Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Đào tạo cho đơn vị sử dụng: vận hành, sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng. | * |
|  | - Đào tạo cho kỹ sư của Bệnh viện: bảo dưỡng, kiểm tra, cách khắc phục lỗi cơ bản. | * |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị. | * |
|  | Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (theo chính sách của hãng). | * |
|  | - Cam kết thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành. | * |