Máy hút dịch

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Chất lượng hàng hoá: Mới 100% | * |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | Đạt một trong các tiêu chuẩn/chứng nhận chất lượng sau: | * |
|  | + FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) | * |
|  | + EC Certificate (Châu âu) | * |
|  | + JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản) | * |
|  | Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz. | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính dạng xe đẩy có khóa bánh: 01 cái | * |
|  | Bình nhựa trong, chứa dịch: 02 cái | * |
|  | Dây nguồn: 01 dây | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 45 lít/phút | * |
|  | Áp lực hút tối đa ≥ 660 mmHg | * |
|  | Điều chỉnh áp lực bằng: núm điều chỉnh. | * |
|  | Theo dõi thông số áp lực bằng: đồng hồ. | * |
|  | Chiều cao: khoảng 75-90 cm |  |
|  | Trọng lượng: ≤ 30 kg |  |
|  | Dung tích bình chứa dịch: ≥ 2500ml | * |
|  | Chức năng chống tràn dịch (van chống tràn): Có | * |
|  | Độ ồn: ≤ 60 dB |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Có tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì. | * |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo | * |
|  | Bảo trì định kỳ trong bảo hành theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Thiết bị nhà thầu cung cấp phải đảm bảo tuân thủ theo Nghị Định 98/2021/NĐ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP. | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | * |