Máy phun khí dung

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Chất lượng hàng hoá: Mới 100% | * |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | Đạt một trong các tiêu chuẩn/chứng nhận chất lượng sau: | * |
|  | + FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) | * |
|  | + EC Certificate (Châu âu) | * |
|  | + JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản) | * |
|  | Điện áp sử dụng: 220V, 50/60Hz. | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |  |
|  | Máy chính: 01 cái | * |
|  | Bầu xông: 01 cái | * |
|  | Ống ngậm miệng: 01 cái | * |
|  | Tấm lọc: 05 cái | * |
|  | Mặt nạ trẻ em: 01 cái | * |
|  | Mặt nạ người lớn: 01 cái | * |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | - Mục đích sử dụng: Dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp. Sử dụng cho cả người lớn và trẻ em | * |
|  | - Cơ chế hoạt động: phun sương, đưa thuốc vào niêm mạc phế quản | * |
|  | - Độ ồn: ≤ 60 dB |  |
|  | - Tốc độ phun: ≥ 0,3ml/phút | * |
|  | - Dung tích cốc thuốc: ≥ 5ml |  |
|  | - Kích thước hạt thuốc: ≤ 3,16μm |  |
|  | - Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 20 phút | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giao hàng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | Có tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì. | * |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo | * |
|  | Bảo trì định kỳ trong bảo hành theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Thiết bị nhà thầu cung cấp phải đảm bảo tuân thủ theo Nghị Định 98/2021/NĐ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP. | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | * |