Giường bệnh nhân 3 tay quay KÈM BÀN ĂN VÀ TỦ ĐẦU GIƯỜNG

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100% | * |
|  | - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485, FDA | * |
|  | - Môi trường hoạt động: | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Giường chính: 1 cái | * |
|  | Nệm: 1 cái | * |
|  | Cọc truyền: 1 cái | * |
|  | Bàn ăn: 1 cái | * |
|  | Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 1 cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 cái | * |
| III. | YÊU CẦU TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | + Giường bệnh nhân 3 tay quay | * |
|  | + Khung giường làm thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương | * |
|  | + Đầu giường làm bằng chất liệu ABS hoặc tương đương | * |
|  | + Giường có chức năng nâng đầu, lưng, nâng gối, nâng hạ chiều cao điều chỉnh bằng tay quay | * |
|  | + Kích thước giường (dài x rộng): ≥ 2100 x 900 mm | * |
|  | + Góc nâng đầu, lưng tối đa: ≥ 80 độ |  |
|  | + Góc nâng gối tối đa: ≥ 40 độ |  |
|  | + Chiều cao nâng hạ: ≤ 450 đến ≥ 700 mm | * |
|  | + Thanh chắn (dài x cao): ≥ 1400 x 350 mm |  |
|  | + Thanh chắn làm bằng hợp kim nhôm, inox hoặc tương đương có thể tháo rời | * |
|  | + Chiều dày đệm: ≥ 50 mm | * |
|  | + Chất liệu đệm bằng mút, bọc giả da hoặc tương đương | * |
|  | + Vị trí cắm cọc truyền: 04 vị trí | * |
|  | + Vị trí treo túi nước tiểu: 02 vị trí | * |
|  | + Vị trí đai cố định bệnh nhân: ≥ 01 vị trí | * |
|  | + Bánh xe có khóa hãm | * |
|  | + Bánh xe: 04 cái | * |
|  | + Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg | * |
|  | - Tủ đầu giường |  |
|  | + Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ 450 x 450 x 750 mm | * |
|  | + Vật liệu: Nhựa ABS hoặc PP hoặc tương đương | * |
|  | + Có 4 bánh xe, có khóa cố định | * |
|  | + Mặt bàn để ngồi ăn (ngăn trên cùng kéo ra vào được) | * |
|  | + Ngăn kéo giữa để vật dụng | * |
|  | + Khoang tủ chứa đồ có cánh (có 1 đợt nhựa) |  |
|  | + Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa, sản phẩm thuộc gói thầu: | * |
|  | - Tổng thời gian bảo hành + bảo trì cho toàn bộ gói thầu tối thiểu 12 tháng được tính kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật đến khắc phục sự cố không chậm quá 12 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả. | * |
|  | - Thời gian bảo trì (trong thời gian bảo hành) tối thiểu 01 tháng/ lần. | * |
|  | - (TL): Là tài liệu mà nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa bao gồm đầy đủ những tài liệu sau: | * |
|  | + Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. | * |
|  | + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng; | * |
|  | + Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là trang thiết bị y tế. | * |
|  | + Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, tính mới, đồng bộ, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất (Đơn vị giám định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí giám định do nhà thầu chi trả). | * |
|  | + Catalogue: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh. | * |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì: Tiếng Việt (Nếu bản tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt). | * |
|  | - Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc của gói thầu thì nhà thầu cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khác tiến hành nghiệm thu hoàn thành bàn giao toàn bộ gói thầu đưa vào sử dụng. | * |