Bàn phẫu tích

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Sản xuất tại các nước G7/EU. | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. | * |
|  | - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C. | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Bàn phẫu tích bệnh phẩm: 01 cái | * |
|  | - Màn hình điều khiển phẫu tích: 01 cái | * |
|  | - Camera: 01 cái | * |
|  | - Bộ phụ kiện kèm theo: | * |
|  | + Bàn đạp điều khiển bơm formalin: 01 cái | * |
|  | + Bình chứa formalin: 01 cái | * |
|  | + Thớt phẫu tích: 01 cái | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | 1. Bàn phẫu tích bệnh phẩm: |  |
|  | - Làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương, phủ lớp kháng khuẩn | * |
|  | - Kích thước bàn phẫu tích (rộng x sâu x cao): ≥ 150x80x150 cm |  |
|  | - Khoảng điều chỉnh nâng hạ bàn phẫu tích: từ ≤ 85cm đến ≥ 110cm | * |
|  | - Bồn rửa có kích thước: ≥ 34x10cm, có bộ lọc xả thải |  |
|  | - Tấm lưới: làm bằng thép hoặc inox, có đục lỗ | * |
|  | - Có dải từ tính gắn các dụng cụ pha mẫu | * |
|  | - Có vòi nước | * |
|  | - Có giá để dụng cụ | * |
|  | - Có đèn chiếu sáng vùng làm việc | * |
|  | - Có tấm chắn bảo vệ | * |
|  | - Ô cắm điện tích hợp: ≥ 2 ổ | * |
|  | - Có đường ống nối nước cấp và thoát nước thải | * |
|  | - Chân đế có bánh xe | * |
|  | - Hệ thống hút và thoát khí thải: |  |
|  | + Nằm phía dưới và đằng sau bàn phẫu tích | * |
|  | + Có màng lọc HEPA hoặc tốt hơn | * |
|  | + Công suất hút ≥ 600m³ /giờ, có thể điều chỉnh công suất/ tốc độ hút | * |
|  | + Số đường ống thoát hơi: ≥ 2 | * |
|  | 2. Màn hình điều khiển phẫu tích: |  |
|  | - Loại màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch | * |
|  | - Tích hợp phần mềm điều khiển bàn phẫu tích có các tính năng: | * |
|  | + Điều khiển di chuyển lên xuống của bàn phẫu tích | * |
|  | + Điều khiển ánh sáng vùng làm việc của bàn pha mẫu | * |
|  | + Bật/ tắt, điều khiển công suất/ tốc độ hệ thống hút và thoát khí thải | * |
|  | + Hiển thị thông tin trạng thái của thiết bị bao gồm | * |
|  | 3. Camera: |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 20 megapixel |  |
|  | - Zoom quang học: ≥ 20X | * |
|  | - Có chức năng tự động lấy tiêu cự, tự động cân bằng trắng | * |
|  | - Có chức năng ghi âm | * |
|  | - Tích hợp đèn LED | * |
|  | - Hệ thống điều khiển camera: |  |
|  | + Tích hợp hệ điều hành và phần mềm phẫu tích mẫu bệnh phẩm chuyên dụng | * |
|  | + Màn hình điều khiển: ≥ 21inch, LCD hoặc tương đương | * |
|  | + CPU: ≥ Core i7 |  |
|  | + Ram: ≥ 8GB | * |
|  | + Ô đĩa lưu trữ dữ liệu: ≥ 256GB | * |
|  | + Cổng kết nối: USB/RS232/ Mạng/ HDMI |  |
|  | + Bàn phím, chuột điều khiển tích hợp | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Nhà thầu phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ bản sao công chứng chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |