Máy xử lý mô đựng kín hoàn toàn tự động

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam; | * |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001, CE IVD | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng. | * |
|  | - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | * |
|  | - Hàng hóa đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa tại webform trên Hệ thống | * |
|  | - Được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. | * |
| II. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | - Số bình parafin: ≥ 3 bình | * |
|  | - Thể tích (lít): ≥ 4.0 lít. / mỗi bình | * |
|  | - Thời gian nóng chảy: khoảng 3 giờ | * |
|  | - Nhiệt độ: ≥ 65°C; Chính xác nhiệt độ: ≤ + 1°C | * |
|  | Buồng xử lý: |  |
|  | - Dung tích: ≥ 300 cassettes, đựng trong trống bằng thép không gỉ | * |
|  | - ≥ 3 tầng với hai dải ngăn và có nắp đậy ở trên. |  |
|  | - Thể tích chất thử: ≥ 6.1 L |  |
|  | - Nhiệt độ (paraffin): trong khoảng 50°C - 65°C | * |
|  | - Nhiệt độ (thuốc thử): môi trường hoặc 35°C | * |
|  | - Nhiệt độ (thuốc làm sạch): trong khoảng 50°C -65°C | * |
|  | - Chính xác nhiệt độ: ≤ + 1°C | * |
|  | - Thời gian đổ/Thời gian xả: ≥ 5 min |  |
|  | - Chân không ngâm: ≥ -70 kPa (g) |  |
|  | - Áp suất ngâm: ≥ 35 kPa (g) |  |
|  | - Chân không đổ đầy: ≥ -70 kPa (g) |  |
|  | - Áp suất xả: ≥ 35 kPa (g) |  |
|  | Chứa thuốc thử: |  |
|  | - Bình chứa thuốc thử: ≥10 | * |
|  | - Bình chứa dung dịch làm sạch: ≥2 | * |
|  | - Thể tích tối đa của bình: ≥ 6.8 l |  |
|  | - Chu trình (bơm vào/ra): ON/OFF | * |
|  | - Chu kỳ: ≥15 phút | * |
|  | Phần cứng và phần mềm: |  |
|  | - Màn hình hiển thị cảm ứng tinh thể lỏng lớn (LCD) 14 '' | * |
|  | - Phần mềm thông minh và dễ sử dụng, hệ thống cảnh báo để nhắc nhở hoặc báo lỗi thiết bị | * |
|  | - Bảo vệ hệ thống nhiều mẫu | * |
|  | - Chương trình: ≥ 20 chương trình gồm các bước lên tới 10 thuốc thử và 3 sáp paraffin. |  |
|  | - Thời gian cho bước chương trình: trong khoảng 0 đến 99 giờ, 59 phút |  |
|  | - Có chương trình rửa sáp | * |
|  | - Bình ngưng tụ ≥ 1 bình | * |
|  | - Bình lọc các bon ≥ 1 bình | * |
| III. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ bản sao công chứng chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |