TỦ lắc bảo quản tiểu cầu

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Sản xuất tại các nước G7/EU. | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | * |
|  | - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C. | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Tủ bảo quản (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái | * |
|  | - Máy lắc (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 02 cái | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | 1. Tủ bảo quản: |  |
|  | - Để được ≥ 02 máy lắc loại ≥ 95 túi trở lên | * |
|  | - Sức chứa tối đa: ≥ 190 túi ≥ 250ml | * |
|  | - Phạm vi nhiệt độ: từ ≤ 20°C đến ≥ 24°C | * |
|  | - Sai số nhiệt độ: ± ≤ 1°C | * |
|  | - Màn hình: màu, ≥ 5 inch | * |
|  | - Cửa: kính, 2 cánh | * |
|  | - Có chức năng ngừng lắc khi cửa tủ mở và chế độ lắc hoạt động khi cửa tủ đóng | * |
|  | - Tích hợp máy ghi biểu đồ nhiệt độ | * |
|  | - Pin dự phòng: thời gian sử dụng ≥ 24 giờ khi sạc đầy | * |
|  | - Máy được phủ sơn tĩnh điện kháng khuẩn |  |
|  | - Độ ồn: ≤ 55dB |  |
|  | - Chức năng theo dõi: |  |
|  | + Theo dõi và kiểm soát nhiệt độ | * |
|  | + Theo dõi và hiển thị tốc độ lắc và chu kỳ | * |
|  | Các cảnh báo, báo động: |  |
|  | + Lỗi chuyển động lắc | * |
|  | + Mở cửa | * |
|  | + Mất điện | * |
|  | + Pin yếu | * |
|  | + Nhiệt độ cao/ thấp | * |
|  | Lưu dữ liệu: |  |
|  | + Trạng thái sự kiện | * |
|  | + Thời gian bắt đầu và kết thúc | * |
|  | + Trạng thái mở cửa | * |
|  | + Nhiệt độ tối thiểu tối đa khi báo động | * |
|  | + Biểu đồ nhiệt độ | * |
|  | 2. Máy lắc: |  |
|  | - Tương thích với tủ bảo quản | * |
|  | - Tần số lắc tối đa: ≥ 70 chu kỳ/ phút | * |
|  | - Sức chứa tối đa: ≥ 95 túi/ 01 máy lắc | * |
|  | - Máy được phủ sơn tĩnh điện kháng khuẩn |  |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Nhà thầu phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (bản sao công chứng) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |