Máy ly tâm lạnh ỐNG NGHIỆM

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. | * |
|  | - Chất lượng: Máy mới 100%. | * |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001. | * |
|  | - Nguồn điện: 220V±10%, 50 Hz. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |  |
|  | - Máy chính: 01 cái. | * |
|  | - Rotor ≥ 4 vị trí: 01 cái. | * |
|  | - Bucket tròn ≥ 750 ml: ≥ 4 cái. | * |
|  | - Bộ phụ kiện chuyển đổi cho ly tâm ≥ 55 vị trí ống 15ml/5ml; ≥ 25 vị trí ống 50 ml; ≥ 4 vị trí cho ống 250ml: 01 bộ. | * |
|  | - Túi ông ly tâm đáy nhọn ≥ 15ml (vô trùng, không có DNA, Dnase, Rnase, Pyrogen): ≥ 05 túi (≥ 50 chiếc/túi). | * |
|  | - Túi ống ly tâm đáy nhọn 50ml (vô trùng, không có DNA, Dnase, Rnase, Pyrogen): ≥ 05 túi (≥ 25 chiếc/túi). | * |
|  | -Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ. | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |  |
|  | - Sử dụng động cơ không chổi than hoặc tương đương. | * |
|  | - Tự động nhận diện rotor và nhận diện mất cân bằng. | * |
|  | - Tắt máy sau ≤ 8 giờ không sử dụng. | * |
|  | - Chức năng làm lạnh nhanh buồng ly tâm. | * |
|  | - Làm mát liên tục. | * |
|  | - Duy trì liên tục ở nhiệt độ ≤ 4°C, khi tốc độ đạt tối đa. | * |
|  | - Tốc độ tối đa: ≥ 3900 vòng/phút. | * |
|  | - Lực ly tâm tối đa (RCF): ≥ 3000. | * |
|  | - Phạm vi nhiệt độ: ≤ -9°C đến ≥ 40°C. |  |
|  | - Khả năng tải tối đa: ≥ 4x750 ml. | * |
|  | - Có thể thay đổi thông số kỹ thuật ngay trong quá trình ly tâm. | * |
|  | - Có phím cho ly tâm nhanh. | * |
|  | - Có chức năng thời gian cài đặt được đếm ngược khi đạt tới ≥ 95% lực ly tâm hoặc tốc độ ly tâm được chỉ định. | * |
|  | - Có ≥ 18 loại rotor khác nhau để lựa chọn | * |
|  | - Có các nấc tăng tốc và giảm tốc. | * |
|  | - Có thể thiết lập và lưu trữ đến ≥ 35 chương trình. |  |
|  | Cài đặt thời gian: ≤ 1 phút đến ≥ 99 phút. | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu thiết bị | * |
|  | - Bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | * |