Máy ly tâm nhỏ minispindown cho ống 0,1-0,2mL

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100% | * |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | * |
|  | Yêu cầu điện áp: 220V đến 230V (1 pha) tần số 50Hz – 60Hz | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính: 01 máy | * |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: |  |
|  | - Rotor góc: 01 cái | * |
|  | - Rotor dải: 01 cái | * |
|  | - Adapter dùng cho rotor góc: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Vận tốc ly tâm tối đa: ≥ 5000 vòng/phút (rpm) | * |
|  | Roto góc: có ≥ 6 vị trí ly tâm các ống nghiệm 1.5 /2.0 ml | * |
|  | Roto dải: có ≥ 2 dải (mỗi dải 8 vị trí cho ống PCR 0.2 ml) | * |
|  | Trọng lượng: ≤ 2kg |  |
|  | Thân máy: có nắp đậy buồng ly tâm | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Bảo hành toàn bộ thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. Cam kết thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất (đính kèm xác nhận quy trình bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) nhưng tối thiểu ≥ 2 lần/năm. | * |
|  | Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần trừ các ngày Lễ và Tết. | * |
|  | Hỗ trợ trực tuyến (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố, không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo hành thiết bị. | * |
|  | Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo hành ≤ 18 ngày/ năm (tương đương 5% của 365 ngày/năm) (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết): Từ ngày dừng máy thứ nhất đến thứ 18, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy đổi thành 1 ngày bảo hành cộng thêm. Từ ngày dừng máy thứ 19 trở về sau, mỗi ngày dừng máy vượt sẽ được quy đổi thành 2 ngày bảo hành cộng thêm. Cách tính số ngày dừng máy: Nếu máy dừng ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày. Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày | * |
|  | Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố hư hỏng với trường hợp không thể xử lý khắc phục từ xa được. | * |
|  | Nhân viên thực hiện dịch vụ kỹ thuật phải có chứng chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật do Nhà sản xuất cấp | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế: ≥ 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng | * |
|  | - Lắp đặt, bàn giao tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh. - Đào tạo cho đơn vị sử dụng: vận hành, sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng. - Đào tạo cho kỹ sư của Bệnh viện: bảo dưỡng, kiểm tra, cách khắc phục lỗi cơ bản. | * |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị. - Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (theo chính sách của hãng). | * |
|  | Cam kết thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành. | * |