Máy ủ nhiệt có lắc

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Toàn bộ hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| II. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | - Phạm vi cài đặt nhiệt độ ≤ + 4°C - ≥ +100°C | * |
|  | - Phạm vi kiểm soát nhiệt độ ≤ 15°C - ≥ +100°C | * |
|  | - Độ phân giải cài đặt nhiệt độ ≤ 0,1°C | * |
|  | - Độ ổn định nhiệt độ ≤ ±0.1°C | * |
|  | - Độ chính xác nhiệt độ ở +37°C ±0,5°C |  |
|  | - Tốc độ gia nhiệt trung bình từ +25°C đến +100°C 5°C/phút |  |
|  | - Tốc độ làm mát trung bình từ +100°C đến +25°C 5°C/phút |  |
|  | - Tốc độ làm mát trung bình từ +25°C đến +4°C 1,8°C/phút |  |
|  | - Độ đồng đều nhiệt độ trên khối ở +4°C ≤ ±0,6°C | * |
|  | - Độ đồng đều nhiệt độ trên khối ở +37°C ≤±0,1°C | * |
|  | - Độ đồng đều nhiệt độ trên khối ở +100°C ≤ ±0,3°C | * |
|  | - Phạm vi hệ số hiệu chuẩn nhiệt độ 0,936...1,063 (± 0,063) |  |
|  | - Phạm vi kiểm soát tốc độ ≤ 250 - ≥ 1400 vòng / phút | * |
|  | - Cài đặt thời gian kỹ thuật số ≤1 phút ≥ 96 giờ / không ngừng (tăng 1 phút) |  |
|  | - Tín hiệu âm thanh hẹn giờ + |  |
|  | - Quỹ đạo 2 mm |  |
|  | - Màn hình LCD, 16 x 2 biển báo |  |
|  | - Bộ vi xử lý kiểm soát nhiệt độ, tốc độ trộn và thời gian hoạt động + | * |
|  | - Thời gian hoạt động liên tục tối đa 168 h |  |
|  | - Dòng điện đầu vào/công suất tiêu thụ 12 V, 4,9 A / 60 W |  |
|  | - Nguồn điện bên ngoài Đầu vào AC 100-240 V; 50/60Hz; Đầu ra DC 12 V |  |
| III. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Thời gian bảo hành: Hàng hóa được bảo hành 12 tháng hoặc theo thời gian bảo hành của nhà sản xuất, tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa, ngoài ra nhà thầu phải bảo hành hàng hóa theo đúng quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Phương thức bảo hành: Cam kết khắc phục hư hỏng trong vòng 2 ngày sau khi nhận được thông báo sự cố (qua điện thoại hoặc email) của chủ đầu tư trong suốt thời gian bảo hành | * |
|  | Bảo trì: 03 tháng/01 lần (04 lần trong năm) trong thời gian bảo hành | * |
|  | Cam kết cung cấp bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng đối với hàng hóa nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước | * |