Tủ thao tác PCR

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | I. YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 | * |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến > 75% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH (CHO 1 MÁY) |  |
|  | - Thân tủ chính: 01 cái | * |
|  | - Dây nguồn: 01 cái | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Thiết bị phải tuân theo các tiêu chuẩn: |  |
|  | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: |  |
|  | + Tiêu chuẩn tủ: IEST-RP-CC002.2 hoặc tương đương | * |
|  | + Chất lượng không khí: ISO 14644-1 (Class 3) hoặc tương đương | * |
|  | + Màng lọc: EN-1822 (H13) hoặc tương đương | * |
|  | + An toàn điện: IEC 601010-1 hoặc tương đương | * |
|  | Chiều dài khoang làm việc: ≥ 90cm | * |
|  | Loại màng lọc: HEPA hoặc tốt hơn | * |
|  | Thân tủ: làm bằng thép, phủ sơn tĩnh điện, kháng khuẩn | * |
|  | Vùng làm việc: |  |
|  | + Vách 2 bên: làm bằng kính, có khả năng lọc UV | * |
|  | + Mặt bàn làm việc: làm bằng inox 304 | * |
|  | + Có đèn chiếu sáng, cường độ sáng ≥ 950 lux | * |
|  | + Có đèn UV khử khuẩn | * |
|  | Cửa buồng làm việc: làm bằng kính, có khả năng lọc UV | * |
|  | Tốc độ dòng khí trung bình: ≥ 0,3m/giây | * |
|  | Hiệu suất bộ lọc chính: ≥ 99,99% đối với kích thước hạt ≤ 0,3 µm | * |
|  | Độ ồn: ≤ 60 dBA | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bản thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Nhà thầu phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu. | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy. | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng. | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (Tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài). | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. (bản sao công chứng) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm. | * |
|  | Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu (Áp dụng đối với tất cả hạng mục hàng hóa mời thầu) | * |
|  | Các tài liệu của hàng hóa chào thầu phải đảm bảo và nêu rõ: |  |
|  | + Ký mã hiệu (mã hàng hóa); | * |
|  | + Hãng sản xuất; | * |
|  | + Hãng chủ sở hữu; | * |
|  | + Nước sản xuất; | * |
|  | + Thông số kỹ thuật của hàng hóa. | * |
|  | Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ chất lượng về hàng bao gồm: Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế hoặc số lưu hành/số đăng ký lưu hành/giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc tương đương theo quy định còn hiệu lực. | * |