Tủ trữ máu

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |
|  | - Điện áp sử dụng: 220VAC (±10%), 50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ ≥ 25°C | * |
|  | + Độ ẩm ≥ 70% | * |
|  | - Xuất xứ (máy chính): EU hoặc G7. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |  |
|  | - Thân máy chính: 01 cái | * |
|  | - Khóa tủ: 01 cái | * |
|  | - Bộ ghi nhiệt biểu đồ tròn theo lịch trình 1/7/30 ngày: 01 bộ | * |
|  | - Giá đỡ mẫu vật: ≥ 06 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt: 01 bộ. | * |
| III. | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |  |
|  | - Kích thước ngoài (W x D x H) 770 x 830 x 1955 mm ±5% |  |
|  | - Kích thước trong (W x D x H) 650 x 697 x 1500mm ±5% |  |
|  | - Trọng lượng: 213 kg ±5% |  |
|  | - Nhiệt độ sử dụng: +4ºC ±1,5ºC (Nhiệt độ môi trường 35ºC) |  |
|  | - Vỏ ngoài: Bằng thép mạ sơn tĩnh điện hoặc tương đương | * |
|  | - Buồng làm việc: Bằng thép không gỉ hoặc tương đương | * |
|  | - Cửa ngoài tủ: Kính hai lớp thiết kế dạng cửa sổ được bảo vệ bằng khung thép | * |
|  | - Dung tích: ≥ 622 lít (Tương đương với ≥ 360 túi máu 450ml) | * |
|  | - Giá đựng mẫu: Bằng kim loại bo kiểu tròn dạng ngăn kéo có thể kéo ra được | * |
|  | - Lỗ thoát khí: với 2 vị trí, bên trái và bên phải phía sau tủ, kích thước 30mm ±5% |  |
|  | - Cách nhiệt bằng bọt xốp tổng hợp hoặc tương đương | * |
|  | - Máy nén: Máy nén kiểu kín công suất ≤ 220W |  |
|  | - Tác nhân làm lạnh: R-134a hoặc tương đương | * |
|  | - Phương pháp làm mát: Tuần hoàn khí đẩy | * |
|  | - Chống đóng tuyết: Tự động hoàn toàn, điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý. | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | * |
|  | - Khi có sự cố xảy ra: nhân viên kỹ thuật có mặt ≤ 48 giờ để giải quyết. | * |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng: Tại nơi sử dụng. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ khi giao hàng. bản sao công chứng | * |