Tủ ấm

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. | * |
|  | - Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn QLCL sau: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc DIN, hoặc CE, hoặc FDA (đối với các thiết bị y tế); | * |
|  | - Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz/ hoặc PinAA; AAA. | * |
|  | - Môi trường làm việc: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa tới ≥ 300C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa tới ≥ 75%. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Tủ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III. | TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |
|  | - Tủ thiết kế đạt các tiêu chuẩn an toàn nhiệt độ DIN 12880 Class 3.1 và an toàn điện chứng nhận bởi UL hoặc tương đương. |  |
|  | - Bộ điều khiển vi xử lí: kết nối với một đầu dò nhiệt độ chính xác tiêu chuẩn công nghiệp. | * |
|  | - Màn hình hiển thị nhiệt độ đôi, kiểm soát nhiệt độ (“Actual- Thật ” và “Set Point- Đặt”). |  |
|  | - Chức năng chẩn đoán cung cấp kết nối với lịch sử nhiệt độ của buồng và đọc cảm biến. | * |
|  | - Màn hình LED | * |
|  | - Công nghệ gia nhiệt trước : |  |
|  | + 4 vùng gia nhiệt đảm bảo gia nhiệt ổn định và đồng đều trong buồng mẫu. |  |
|  | + Khoảng nhiệt độ cài đặt lên đến ≥100oC đảm bảo sự linh hoạt cho từng ứng dụng. | * |
|  | + Cửa có tối thiểu ≥ 2 bản lề và gioăng đặc biệt đảm bảo độ kín tối đa cho sự ổn định nhiệt trong buồng mẫu. | * |
|  | - Hệ thống thông khí: |  |
|  | + Hệ thống đối lưu cưỡng bức cho phép tốc độ phản ứng nhiệt nhanh, nâng cao sự đồng đều, và giảm sự dao động nhiệt. | * |
|  | + Độ ồn thấp và tiêu thụ năng lượng thấp trong quá trình vận hành. | * |
|  | - Dung tích ≥ 170 lít. | * |
|  | - Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ môi trường ≤ ± 7.5oC đến ≥ 100oC. | * |
|  | - Kích thước trong ≥ 580 × 500 × 580 mm |  |
|  | - Số khay tiêu chuẩn: ≥ 2, số vị trí khay tối đa: ≥ 7 vị trí | * |
|  | - Độ sai lệch nhiệt độ: |  |
|  | ≤ ±0.4oC tại 37oC | * |
|  | ≤ ±0.7oC tại 50oC | * |
|  | - Độ dao động nhiệt độ: |  |
|  | ≤ ±0.5oC tại 37oC | * |
|  | ≤ ±0.5oC tại 50oC | * |
|  | - Cấu tạo: |  |
|  | + Thân tủ chính: bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện phủ Epoxy và IsocideTM hoặc tương đương, có khả năng kháng khuẩn. |  |
|  | + Buồng bên trong bằng thép không gỉ: SUS304 hoặc tương đương | * |
|  | + Có lớp cửa kính để quan sát mẫu trong quá trình vận hành. | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | - Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Cung cấp đầy đủ bản sao công chứng chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế) (nếu có), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao. | * |
|  | - Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng. Có biểu giá chi tiết kèm theo. | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. | * |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt) | * |