Tủ an toàn sinh học cấp 2

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 | * |
|  | - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C. | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Thân tủ chính: 01 cái | * |
|  | - Chân đế tủ: 01 cái | * |
|  | - Ô cắm điện trong tủ: 01 cái | * |
| III. | III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Tủ an toàn sinh học cấp 2 dòng A2 | * |
|  | - Thiết bị tối thiểu đạt các tiêu chuẩn: |  |
|  | + Tiêu chuẩn tủ: EN12469 hoặc tương đương | * |
|  | + Chất lượng không khí: ISO 14644-1 (Class 3) hoặc tương đương |  |
|  | + Màng lọc: EN-1822 (H14) hoặc tương đương | * |
|  | + An toàn điện: IEC 601010-1 hoặc tương đương | * |
|  | - Chân đế tủ: có bánh xe, có khóa | * |
|  | - Chiều dài khoang làm việc: ≥ 1,2m | * |
|  | - Diện tích buồng thao tác: ≥ 0,55 m² | * |
|  | - Loại màng lọc khí: ULPA hoặc tốt hơn, có thể thay thế được |  |
|  | - Thân tủ: làm bằng thép, phủ sơn tĩnh điện, kháng khuẩn | * |
|  | - Màn hình hiển thị: |  |
|  | + Màn hình LCD hoặc tương đương | * |
|  | + Hiển thị các thông số về: ngày và giờ thời gian thực, tốc độ dòng khí vào, tốc độ dòng khí xuống, thời gian sử dụng của màng lọc, thời gian sử dụng đèn UV... | * |
|  | - Vùng làm việc: |  |
|  | + Vách 2 bên: làm bằng kính |  |
|  | + Mặt bàn làm việc: làm bằng inox 304 hoặc tương đương | * |
|  | + Đèn chiếu sáng vùng làm việc: cường độ sáng > 1200 lux | * |
|  | - Cửa buồng làm việc: | * |
|  | + Cửa kính chống chịu UV | * |
|  | + Chiều cao mở cửa tối đa: ≥ 450mm | * |
|  | - Đèn UV: |  |
|  | + Có chức năng hẹn giờ | * |
|  | + Chỉ mở khi cửa buồng làm việc đóng hoàn toàn | * |
|  | - Các cảnh báo bằng âm thanh/ hình ảnh: |  |
|  | + Khi tốc độ dòng khí không đạt yêu cầu | * |
|  | + Chiều cao mở cửa khi làm việc sai vị trí | * |
|  | - Vận tốc dòng khí trung bình: | * |
|  | + Khí vào: ≥ 0,45 m/s | * |
|  | + Khí xuống: ≥ 0,30 m/s | * |
|  | - Hiệu suất bộ lọc chính: | * |
|  | + Dòng khí xuống: ≥ 99,999% đối với kích thước hạt ≤ 0,3 µm | * |
|  | + Khí xả: ≥ 99,999% đối với kích thước hạt ≤ 0,3 µm | * |
|  | - Hiệu suất bộ lọc xả: ≥ 99,999% đối với kích thước hạt ≤ 0,3 µm | * |
|  | - Độ ồn: ≤ 60 dBA |  |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giao hàng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Nhà thầu phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ bản sao công chứng chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |