Tủ hút khí độc

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Toàn bộ hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Tủ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Kích thước ngoài: 1200/1600 x 900 x 2350 (D x R x C) (mm) (+ 5%) (bao gồm chân tủ) |  |
|  | Kích thước khoang làm việc: 938/1380 x 700 x 1400 (D x R x C) (mm) (± 5%) |  |
|  | -Tốc độ gió qua cửa hút: V= 0,4 - 0,9 m/s. |  |
|  | - Độ ồn: ≤ 70dB. | * |
|  | - Cửa bằng kính cường lực dày ≥ 5mm, nâng hạ theo nguyên lý đối trọng | * |
|  | - Tay nắm cửa nhựa PVC nguyên khối bảo vệ cửa kính, thao tác đóng mở cửa tủ. | * |
|  | - Chiều cao mở cửa tối đa: ≥ 590mm. | * |
|  | - Phía trong thiết kế đèn chiếu sáng với hệ thống bóng đèn LED cung cấp nguồn sáng 800 lux bên trong tủ. | * |
|  | - Đường kính ống thoát: Ø ≥ 200 mm. | * |
|  | Vật liệu chế tạo: |  |
|  | - Khung bằng inox sơn tĩnh điện, màu ghi và màu xanh. | * |
|  | -Vách bằng tấm HPL phenolic resin chống hóa chất. Với 2 lớp vách | * |
|  | - Mặt tủ bằng tấm dày ≥ 20mm, gờ chống tràn ≥ 12mm, chống ăn mòn hóa chất. | * |
|  | Hệ thống tấm chắn khí động: |  |
|  | - Được thiết kế mở, có thể tháo rời và điều chỉnh từng khe lái hướng gió, giúp điều chỉnh để thoát hơi hóa chất, loại trừ hiện tượng chảy acid trong tủ | * |
|  | Bộ điều khiển tủ: |  |
|  | - Tủ có thể được điều khiển bật/tắt quạt, đèn chiếu sáng. | * |
|  | - Thiết bị bảo vệ quá dòng cho mô tơ quạt. | * |
|  | - Được thiết kế sẵn sàng các vị trí như: | * |
|  | + Công tắc điện, nguồn sáng, đóng mở quạt tủ và ổ cắm điện 3 chấu. | * |
|  | + Bộ điều khiển tủ. | * |
|  | + Van điều chỉnh nước. | * |
|  | Bồn rửa: |  |
|  | - Hình oval, kích thước ngoài: 197 x 135 x 185 (mm). |  |
|  | - Vật liệu nhựa High-grade PP chống hóa chất. | * |
|  | - Được khoét âm trên mặt bàn tủ hút. | * |
|  | Vòi rửa và bộ van điều chỉnh nước bên ngoài tủ: |  |
|  | - Vòi lõi đồng thau có vị trí cút, sơn phủ epoxy. | * |
|  | - Vòi được gắn với 01 bộ van điều chỉnh nước bên ngoài tủ | * |
|  | - Ông ga: Þ10mm (đường kính ngoài, mua thêm). | * |
|  | - Ống nước vào: Þ ≥21mm. | * |
|  | - Ống nước xả: Þ ≥34mm. | * |
|  | - Ông thoát khí: Þ ≥200mm. | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Thời gian bảo hành: Hàng hóa được bảo hành 12 tháng hoặc theo thời gian bảo hành của nhà sản xuất, tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa, ngoài ra nhà thầu phải bảo hành hàng hóa theo đúng quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Phương thức bảo hành: Cam kết khắc phục hư hỏng trong vòng 2 ngày sau khi nhận được thông báo sự cố (qua điện thoại hoặc email) của chủ đầu tư trong suốt thời gian bảo hành | * |
|  | Bảo trì: 03 tháng/01 lần (04 lần trong năm) trong thời gian bảo hành | * |
|  | Cam kết cung cấp bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng đối với hàng hóa nhập khẩu. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước | * |