Tủ lạnh âm sâu (-80 độ) ≥ 400 lít

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ hoạt động: 5ºC đến 40ºC |  |
|  | + Độ ẩm hoạt động: tối đa ≥ 80% | * |
|  | - Nguồn điện: 210 - 230V, 50/60 Hz (± 10%). | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Thiết bị chính: 01 cái | * |
|  | - Phụ kiện đi kèm: |  |
|  | + Kệ đỡ mẫu 03 cái | * |
|  | + Dụng cụ cạo tuyết: 01 cái | * |
|  | + Chìa khóa cửa tủ: 01 bộ | * |
|  | + Bộ ghi nhiệt độ: 01 bộ | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | 1. Mục đích sử dụng: |  |
|  | - Lưu trữ tế bào, cơ quan, huyết tương, DNA ở nhiệt độ thấp. | * |
|  | 2. Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật: |  |
|  | - Tủ lạnh: |  |
|  | + Kích thước ngoài (RxSxC): 800 x 900 x 1900 mm (± 10%). |  |
|  | + Dung tích: ≥ 400 lít. | * |
|  | + Vật liệu bên ngoài tủ làm bằng thép sơn phủ hoặc tương đương. | * |
|  | - Kệ đỡ mẫu: làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, có thể điều chỉnh độ cao, khả năng tải ≥ 45 kg/kệ. | * |
|  | 3. Yêu cầu về kỹ thuật: |  |
|  | - Cửa trong: ≥ 02 cánh. |  |
|  | - Có lớp cách nhiệt chân không. | * |
|  | - Hiệu suất làm lạnh tối đa: ≤ -80°C. | * |
|  | - Thang nhiệt độ điều chỉnh: từ ≤ -80°C đến ≥-40°C. | * |
|  | - Hệ thống làm lạnh: ≥ 2 máy nén biến tần. |  |
|  | - Có bộ ghi nhiệt độ. | * |
|  | - Cổng kết nối thiết bị bên ngoài: ≥ 2. | * |
|  | - Độ ồn: ≤ 55 dB. | * |
|  | - Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý. | * |
|  | - Bảng điều khiển: LCD cảm ứng | * |
|  | - Cảnh báo bằng đèn và âm thanh: |  |
|  | + Cảnh báo mất điện. | * |
|  | + Cảnh báo cửa mở. | * |
|  | + Báo động nhiệt độ chênh lệch: ±5°C đến ±40°C. |  |
|  | - Có khả năng kết nối với bộ ghi nhiệt độ. | * |
|  | - Sử dụng mô chất lạnh: HC. | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Cam kết giám định thiết bị (mới, chưa qua sử dụng) trước khi lắp đặt tại các đơn vị độc lập được phép thực hiện dịch vụ theo quy định. | * |
|  | - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc kiểm định. | * |
|  | - Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | * |