Kính hiển vi 02 mắt chuyên dụng cho giải phẫu bệnh - tế bào

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | Yêu cầu năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100%; | * |
|  | Yêu cầu Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lí chất lượng của nhà sản xuất ISO 9001 | * |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220 ~ 240V/ 50 ~ 60 H | * |
| II. | CẤU HÌNH |  |
|  | Kính hiển vi 2 mắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: | * |
|  | - Thân kính: 01 cái | * |
|  | - Đầu quan sát: 01 cái | * |
|  | - Thị kính 10x: 02 cái | * |
|  | - Mâm vật kính: 01 cái | * |
|  | - Bàn di mẫu: 01 cái | * |
|  | - Tụ quang: 01 cái | * |
|  | - Bộ vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu 4X, 10X, 40X và 100X dầu: 01 cái/ mỗi loại | * |
|  | - Dầu soi: 01 chai | * |
|  | - Bao phủ chống bụi: 01 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III. | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |
|  | - Phương pháp hiển vi: trường sáng | * |
|  | - Hệ thống chiếu sáng: Dùng đèn LED, tuổi thọ đèn ≥ 20.000 giờ. | * |
|  | - Thị kính ≥ 10X, vi trường ≥ 20mm, có điều chỉnh đi-ốp | * |
|  | - Mâm vật kính loại ≥ 04 vị trí | * |
|  | - Bộ vật kính vô cực, chống quang sai màu, tối thiểu ≥ 4 mức phóng đại | * |
|  | - Vật kính vô cực, chống quang sai màu loại ≥ 4X, N.A ≥ 0,10; W. D. ≥ 10 mm | * |
|  | - Vật kính vô cực, chống quang sai màu loại ≥ 10X, N.A ≥ 0,25; W. D. ≥ 4 mm | * |
|  | - Vật kính vô cực, chống quang sai màu loại ≥ 40X, N.A ≥ 0,65; W. D. ≥ 0,4 mm | * |
|  | - Vật kính vô cực, chống quang sai màu loại ≥ 100X, N.A ≥ 1,25; W. D. ≥ 0,12 mm, ngâm dầu | * |
|  | - Hiệu chỉnh tiêu cự: Chỉnh thô và chỉnh tinh, chỉnh tinh ≤ 0,5 mm/vòng xoay Khoảng dịch chuyển theo trục XY: ≥ 75 mm (theo trục X) và ≥ 30 mm (theo trục Y) | * |
|  | - Có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho kỹ thuật viên | * |
|  | -Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng - Địa điểm giao hàng: Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |