Kính hiển vi huỳnh quang (nhuộm BK lao)

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi | * |
|  | Nguồn điện: 230 V/50Hz | * |
|  | Điều kiện hoạt động: 0 – 60° C, độ ẩm 45-85 % |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng theo tiêu chuẩn của hãng | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |  |
|  | a. Kính hiển vi soi ngược đo huỳnh quang: 01 bộ, bao gồm: |  |
|  | - Máy chính gồm: | * |
|  | + Thân kính: 01 cái | * |
|  | + Mâm gắn vật kính: 01 cái | * |
|  | + Đèn LED: 01 cái | * |
|  | + Bàn sa trượt: 01 cái | * |
|  | - Thị kính 10X/22mm: 01 cặp | * |
|  | - Bộ vật kính soi ngược huỳnh quang IOS 10X, 20X, 40X (mỗi loại 01 cái) | * |
|  | - Tụ quang N.A.0.30: 01 cái | * |
|  | - 2 block cho bộ lọc: | * |
|  | + Bộ lọc ánh sáng xanh lá Green | * |
|  | + Bộ lọc ánh sáng xanh lam Blue | * |
|  | - Adapter kết nối với camera cho dòng kính soi ngược: 01 cái | * |
|  | - Camera kết nối kính hiển vi huỳnh quang: 01 bộ | * |
|  | - Tấm phủ máy + hộp đựng máy: 01 cái | * |
|  | - Các phụ kiện tiêu chuẩn, dây nguồn: 01 bộ | * |
|  | b. Máy tính để cài phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | 3.1. Kính hiển vi soi ngược đo huỳnh quang: 01 bộ |  |
|  | - Độ phóng đại tối đa ≥ 400 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 40X. | * |
|  | - Loại kính hiển vi sinh học soi ngược đo huỳnh quang (huỳnh quang soi ngược) | * |
|  | - Ứng dụng: trong nghiên cứu khoa học sự sống, quan sát môi trường nuôi cấy, tế bào sống | * |
|  | - Có xử lý chống mốc trên toàn bộ hệ thống quang học, phủ một lớp chống phản xạ cho hiệu quả thu nhận ánh sáng tối đa | * |
|  | - Vật kính tiêu sắc vô hạn, khoảng cách làm việc dài, vật kính 10x/0.30, vật kính phản pha 20x/0.45 và S40x/0.65 cho hệ quang học. |  |
|  | - Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang: quan sát 2 mắt, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ ≤ 54 – ≥75 mm, nghiêng góc ≥ 45° so với thân kính. | * |
|  | - Điều chỉnh đi-op cho mắt trái. | * |
|  | - Thị kính tiêu sắc phẳng DIN HWF 10X, quang trường rộng ≥ 22mm | * |
|  | - Kích thước bàn để mẫu 250 x 230 mm |  |
|  | - Bàn sa trượt di chuyển theo hai phương X-Y ≥ 120 x 78mm, cần điều chỉnh di chuyển mẫu bố trí bên phải. |  |
|  | Cung cấp kèm theo: |  |
|  | + Bộ gá cho đĩa petri Ø ≥ 35 mm | * |
|  | + Slide holder 76 x 26 mm |  |
|  | + Chèn thủy tinh có lỗ | * |
|  | + Màng chắn UV (bảo vệ mắt) | * |
|  | - Cơ cấu chỉnh ảnh hai cấp: sơ cấp và thứ cấp thuận tiện thao tác (chỉnh tinh và chỉnh thô), điều chỉnh ≥ 25mm. Khoảng cách điều chỉnh (độ chính xác) ≤ 2μm, điều chỉnh bước quay ≤ 0.2mm | * |
|  | - Bộ tụ quang: N.A. 0.30, có thể điều chỉnh chiều cao với chỉnh màn chắn sáng iris diaphragm, khoảng cách làm việc ≥ 72mm | * |
|  | - Hệ thống chiếu sáng: |  |
|  | + Đèn huỳnh quang hơi thủy ngân truyền qua 100W |  |
|  | + Đèn 5 W LED |  |
|  | + Có núm chỉnh cường độ sáng, nguồn cấp trong 100-240V |  |
|  | - Adapter kết nối với camera cho dòng kính soi ngược : 01 cái |  |
|  | - Camera kết nối kính hiển vi huỳnh quang: 01 bộ |  |
|  | - Bộ kết nối C-mount | * |
|  | - Camera ≥ 6.3 Mpix cảm biến CMOS 1/1.8 inch | * |
|  | - Kết nối USB 3.0 | * |
|  | - Kích thước điểm ảnh (pixel) ≥ 2.5 μm x 2.5 μm | * |
|  | - Sensor độ phân giải cao 1/1.8inch sCMOS, cho hình ảnh 3072 x 2048 pixels. |  |
|  | - Tốc độ khung hình Fps tối đa: |  |
|  | + Tới ≥ 30 hình ảnh trên giây kích thước ảnh ≥ 3072 x 2048 pixels | * |
|  | + Tới ≥ 38 hình ảnh trên giây kích thước ảnh ≥ 1536 x 1024 pixels | * |
|  | - Bộ lọc RGB | * |
|  | - Chuyển đổi dải xám: ≥ 16 bits | * |
|  | - Độ đậm Màu sắc: 36 bits |  |
|  | - Phơi sáng: tự động hoặc thủ công từ 0.224 mili giây đến 15.000 mili giây |  |
|  | - Cân bằng trắng: tự động/thủ công | * |
|  | - Dải động học: 66.8db |  |
|  | - Độ nhạy: 0.15 V/lux-sec |  |
|  | - Kết nối USB 3.0 | * |
|  | - Hệ điều hành tương thích: Windows 10 và các hệ điều hành cao hơn (cả bản 32 và 64 bit) | * |
|  | ● Cung cấp kèm theo: |  |
|  | - Vật kính 0.5 với C-mount (đầu treo) | * |
|  | - Cáp nối USB 3.0 | * |
|  | - Tiêu bản chuẩn 76 x 24mm (1mm/100) |  |
|  | - Phần mềm xử lý ảnh | * |
|  | - Hộp đựng carton | * |
|  | 3.2. Máy tính để cài phần mềm xử lý ảnh – SL: 01 bộ |  |
|  | - Cấu hình tối thiểu Intel Core2 2.8 GHz trở lên hoặc tương đương, bộ nhớ 2 GB, cổng USB-3, màn hình 14 - 17 inch |  |
| IV. | IV. YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng, không bảo hành cho cầu chì và bóng đèn | * |
|  | Địa điểm lắp đặt: tại nơi sử dụng | * |
|  | Cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao trong vòng 10 năm cho dòng kính hiển vi này. | * |
|  | Thời gian đáp ứng các sự cố: trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo (nếu quá thời gian trên mà nhà thầu không có mặt để xử lý sự cố thì chủ đầu tư thuê đơn vị độc lập xử lý, chi phí thực hiện sẽ trừ vào bảo lãnh bảo hành). | * |
|  | Giá trị hợp đồng đã bao gồm: chi phí giao hàng, lắp đặt, vận hành, đưa vào sử dụng, thẩm định IQ OQ. | * |