Kính hiển vi kèm Camera

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Yêu cầu năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100%; | * |
|  | - Yêu cầu Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lí chất lượng của nhà sản xuất ISO 13485 | * |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220 ~ 240V/ 50 ~ 60 Hz | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |  |
|  | - Thân kính: 01 cái | * |
|  | - Mâm gắn vật kính loại ≥ 5 vị trí: 01 cái | * |
|  | - Bàn để mẫu cơ học: 01 cái | * |
|  | - Kẹp giữ lam: 01 cái | * |
|  | - Đèn chiếu sáng LED: 01 bộ | * |
|  | - Đầu quan sát: 01 cái | * |
|  | - Bộ tụ quang Abbe 0.9/1.25: 01 bộ | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai 4x/0.1: 01 cái | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai 10x/0.25: 01 cái | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai 40x/0.65: 01 cái | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai 100x/1.25: 01 cái | * |
|  | - Thị kính 10x/22 mm: 02 cái | * |
|  | - Bộ camera chính hãng, công nghệ 4K, full HD: 01 bộ | * |
|  | - Bộ adapter cho camera: 01 bộ | * |
|  | - Bộ máy tính, màn hình: 01 bộ | * |
|  | -Túi chống bụi: 01 cái | * |
|  | - Diềm thị kính: 02 cái | * |
|  | - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT: |  |
|  | - Thực hiện được kỹ thuật trường sáng | * |
|  | - Bộ phận điều chỉnh: | * |
|  | Bao gồm điều chỉnh thô và tinh được thiết kế theo kiểu đồng trục: |  |
|  | + Chỉnh thô: ≤ 45 mm/vòng xoay | * |
|  | + Chỉnh tinh: ≤ 0.5 mm/vòng quay | * |
|  | - Kích thước bàn để mẫu: ≥ 185 mm x 135 mm | * |
|  | - Phạm vi di chuyển bàn để mẫu X x Y: ≥ 75 mm x 50 mm | * |
|  | - Kẹp giữ lam đôi, giữ được hai lam kính cùng một lúc | * |
|  | * Hệ thống quang học: |  |
|  | - Kính sử dụng hệ quang hiệu chỉnh vô cực chống quang sai màu hoặc tương đương | * |
|  | * Vật kính: |  |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai độ phóng đại 4x, khoảng cách làm việc: ≤ 31 mm, độ mở 0.1 | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai độ phóng đại 10x, khoảng cách làm việc ≤ 17,5 mm, độ mở 0.25 | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai độ phóng đại 40x, khoảng cách làm việc ≤ 0.7 mm, độ mở 0.65 | * |
|  | - Vật kính phẳng vô cực khử sắc sai độ phóng đại 100x, khoảng cách làm việc ≤ 0,3 mm, độ mở 1.25 | * |
|  | * Camera: |  |
|  | - Độ phân giải: ≥ 8.3 megapixel | * |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≥ 1.85 x 1.85 μm | * |
|  | - Khoảng thời gian phơi sáng: 0.06 ms đến 1 giây |  |
|  | - Phạm vi quang phổ: khoảng 400 nm đến 700 nm |  |
|  | - Tốc độ thu hình: ≥ 30 khung hình/giây | * |
|  | * Cấu hình máy tính: |  |
|  | - CPU: Core i5 8400 hoặc tốt hơn | * |
|  | - RAM/ SSD: ≥ 4Gb/ 1Tb | * |
|  | - VGA: VGA onboard | * |
|  | - Hệ điều hành: ≥ Win 10 (Có bản quyền) | * |
|  | - Màn hình: ≥ 21,5 inchs | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 10 năm. | * |
|  | -Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng - Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |