Máy cắt lát vi thể, tự động (máy cắt tiêu bản lạnh)

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | 1. Sản xuất năm: 2025 trở về sau, mới 100%. | * |
|  | 2. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 9001. | * |
|  | 3. Điện áp làm việc: 220V±, 50 Hz | * |
|  | 4. Môi trường làm việc: | * |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 60% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái | * |
|  | - Đầu gắn mẫu vật: 01 cái | * |
|  | - Bộ mâm kẹp mẫu: 01 bộ | * |
|  | - Bộ chống qoăn lát cắt: 01 bộ | * |
|  | - Đèn UV khử trùng: 01 chiếc | * |
|  | - Phụ kiện đầy đủ của bộ làm lạnh nhanh: 01 bộ | * |
|  | - Dao cắt tiêu bản: 01 hộp | * |
|  | - Chổi vệ sinh buồng cắt: 01 cái | * |
|  | - Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh (nếu có) + tiếng Việt): 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |  |
|  | Tính năng chung: |  |
|  | - Máy cắt kiểu bán tự động, có bộ làm lạnh nhanh | * |
|  | - Cửa sổ nhìn mẫu vật bằng kính trong suốt, có bộ phận gia nhiệt chống ngưng tụ nước trên kính quan sát của buồng cắt | * |
|  | - Khu vực lưu trữ chứa ≥ 20 mẫu. |  |
|  | - Máy có chế độ tự động rã đông | * |
|  | - Khoang cắt lạnh bằng thép không gỉ, chiếu sáng bằng đèn LED | * |
|  | - Máy có chương trình khử trùng tự động bằng tia cực tím (UV) | * |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |
|  | - Khoảng nhiệt cài đặt: từ 0 °C đến ≤ -35°C | * |
|  | - Khoảng cài đặt độ dày lát cắt: 0,0 – ≥ 100 µm | * |
|  | - Khoảng cài đặt cắt gọt: ≤ 5 - ≥ 500 µm | * |
|  | - Nạp mẫu được theo chiều ngang, chiều dọc | * |
|  | - Có chức năng cài đặt được rút mẫu | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường. | * |
|  | - Hàng hóa là thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành. | * |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất. | * |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm. | * |
|  | - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần. | * |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua. | * |
|  | - Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: | * |
|  | (i) Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. | * |
|  | (ii) Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng; | * |
|  | (iii) Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế. | * |