Máy cắt tiêu bản

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam; | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng. | * |
|  | - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | * |
|  | - Hàng hóa đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa tại webform trên Hệ thống | * |
|  | - Được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái | * |
|  | Hướng dẫn sử dung: 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | - Độ dày lát cắt: từ ≤ 0.25 đến ≥ 100 μm | * |
|  | - Khoảng điều chỉnh: |  |
|  | - ≤ 0.25 đến ≥1 μm bước tăng ≤ 0.25 μm | * |
|  | - ≤1 đến ≥10 μm bước tăng ≤1 μm | * |
|  | - ≤10 đến ≥20 μm bước tăng ≤2.0 μm | * |
|  | - ≤20 đến ≥60 μm bước tăng ≤5.0 μm |  |
|  | - ≤60 đến ≥100 μm bước tăng ≤10.0 μm | * |
|  | - Khoảng di chuyển của bộ gá dao: |  |
|  | - Trước/sau: ≥ ±65mm |  |
|  | - Trái/phải: ≥ ±40mm Feed mẫu: ≥ 26 ± 1mm Định hướng mẫu: |  |
|  | - Trục X và Y: từ 0 đến ± 8°, với điểm không (zero-point). | * |
|  | - Trục Z: quay ≥90º | * |
|  | - Hành trình cắt (dọc): ≥ 52 | * |
|  | - Độ dày lát cắt tỉa (Trimming): ≤1 - ≥ 900um Khoảng điều chỉnh: |  |
|  | - ≤1.0 đến ≥ 10 μm bước tăng ≤ 1.0 μm |  |
|  | - ≤10 đến ≥ 20 μm bước tăng ≤ 2.0 μm |  |
|  | - ≤20 đến ≥ 100 μm bước tăng ≤ 5.0 μm |  |
|  | - ≤100 đến ≥ 900 μm bước tăng ≤ 50.0 μm Kích thước mẫu tối đa: ≥ (50x70x40) mm |  |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001, CE IVD |  |
| III. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | + Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; | * |
|  | + Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng, kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng; | * |
|  | + Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị; | * |
|  | + Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng; | * |
|  | + Cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao ít nhất trong vòng 10 năm sau thời hạn bảo hành; Mọi chi phí cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao khi hết thời hạn bảo hành sẽ do đơn vị sử dụng thiết bị chi trả theo giá trị hiện hành tại thời điểm thay thế; | * |
|  | + Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT; | * |
|  | + Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất. | * |