Máy đúc bệnh phẩm tự động

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | * |
|  | - Sản xuất tại các nước G7/EU. | * |
|  | - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C. | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Khối vùi đúc: 01 cái | * |
|  | - Khay/ buồng hâm nóng: 01 cái | * |
|  | - Khối làm lạnh: 01 cái | * |
|  | - Tấm mài sáp cỡ lớn: 01 cái | * |
|  | - Dụng cụ nén mẫu cỡ lớn: 01 cái | * |
|  | - Dụng cụ nén mẫu cỡ nhỏ: 01 cái | * |
|  | - Đệm nghỉ tay trái phải: 01 bộ | * |
|  | - Kính phóng đại mẫu vật: 01 cái | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Màn hình: cảm ứng, LCD hoặc tương đương, ≥ 4 inch | * |
|  | - Các khối chức năng: có thể hoạt động đồng thời hoặc độc lập | * |
|  | - Cài đặt được thời gian bật/tắt máy tự động cho các tất cả các khối chức năng. | * |
|  | - Có chức năng lập lịch bật/tắt thiết bị theo ngày trong tuần |  |
|  | - Điều chỉnh được lượng paraffin chảy ra | * |
|  | - Có khay chứa thu gom paraffin thừa | * |
|  | - Đèn chiếu sáng: đèn LED, cài đặt được cường độ sáng |  |
|  | - Thời gian gia nhiệt: ≤ 4 giờ |  |
|  | - Thời gian làm lạnh: ≤ 30 phút |  |
|  | - Sức chứa: |  |
|  | + Bình chứa paraffin: ≥ 4 lít | * |
|  | + Khoang chứa khuôn/cassettes: ≥ 300 cassettes | * |
|  | + Bề mặt làm lạnh: ≥ 60 khuôn đúc | * |
|  | - Phạm vi điều khiển nhiệt độ: |  |
|  | + Nhiệt độ làm nóng: từ ≤ 50°C tới ≥ 70°C | * |
|  | + Nhiệt độ làm lạnh: từ < -10°C tới > -3°C | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Nhà thầu phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (bản sao công chứng) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |