Máy nhuộm Lam kính tự động

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Chất lượng thiết bị: Mới 100%. | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn về chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220 VAC, 50/60Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 0C + Độ ẩm tối đa ≥ 70 % | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP |  |
|  | - Máy chính: 01 chiếc | * |
|  | - Bể chứa hóa chất nhuộm, nước rửa: ≥ 20 cái | * |
|  | - Giá chứa lam nhuộm: 01 chiếc | * |
|  | - Nắp đậy cho các bể: ≥ 20 cái | * |
|  | - Bộ dây nguồn: 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | - Thiết bị sử dụng cho nhuộm HE, Papanicolau (PAP) và các giao thức nhuộm khác. | * |
|  | - Sử dụng cánh tay rotot 2 chiều. | * |
|  | - Khả năng nhuộm tối đa: ≥ 5 giá. | * |
|  | - Sử dụng cổng USB để lập trình các giao thức nhuộm và thu thập dữ liệu, hoạt động trên nền Windows | * |
|  | - Hệ thống quản lý việc sử dụng hóa chất. | * |
|  | - Lập trình độc lập tại mỗi bể với các thông số có thể lựa chọn. | * |
|  | - Sử dụng bộ chuyển đổi cho các giá dán lam, tối đa 06 loại của 04 hãng khác nhau |  |
|  | * Thông số: |  |
|  | - Khả năng nhuộm cùng lúc: ≥ 5 chương trình khác nhau | * |
|  | - Khả năng chứa lam mỗi giá: ≥ 25 lam. | * |
|  | - Số lượng chương trình nhuộm: ≥ 20 chương trình, mỗi chương trình ≥ 50 bước. | * |
|  | - Số tên hóa chất lưu trong máy: ≥ 50 tên | * |
|  | - Thời gian ngâm: ≥1 giây đến ≥ 59 phút 59 giây cho mỗi bước. | * |
|  | - Hệ thống khuấy lắc: có khả năng lập trình độc lập cho bể nhuộm | * |
|  | - Các thông số nhúng mẫu tại mỗi bể chứa hóa chất nhuộm có thể lựa chọn: |  |
|  | + Độ sâu: ≥ 03 chọn lựa (10-20-30mm) | * |
|  | + Số lần nhúng: ≥ 10 chọn lựa | * |
|  | + Tốc độ: ≥ 04 chọn lựa | * |
|  | - Khả năng giảm thiểu hóa chất chuyển từ bể này sang bể khác. | * |
|  | - Các thông số nhúng mẫu tại trạm rửa nước có thể lựa chọn: | * |
|  | + Độ sâu: ≥ 05 chọn lựa (20-30-40-50-60mm) | * |
|  | + Số lần nhúng: ≥ 10 chọn lựa | * |
|  | + Tốc độ nhúng: ≥ 04 chọn lựa | * |
|  | - Cài đặt tốc độ nâng lên và xuống giá mang lam: ≥ 04 chọn lựa | * |
|  | - Cài đặt thời gian dòng nước còn lưu chuyển trong bể sau khi lấy giá mang lam ra: ≥ 04 chọn lựa (0-30-60-90 giây) |  |
|  | -Tổng số bể: ≥ 20 bể, có nắp độc lập. | * |
|  | - Dung tích bể: ≤ 300 ml | * |
|  | - Vị trí nạp mẫu: ≥ 2 | * |
|  | - Vị trí lấy mẫu: ≥ 3 | * |
|  | - Lọc khí độc với bộ lọc than hoạt tính. Cài đặt thời gian hoạt động của bộ lọc, nhắc nhở khi cần thay lọc | * |
|  | - Cài đặt thời gian hoạt động của lọc khí khi mở máy lần đầu tiên trong ngày | * |
|  | - Pin sử dụng khi mất điện: ≥ 2 giờ | * |
|  | - Có thể lập trình qua máy vi tính, in và sao lưu dữ liệu | * |
| IV. | CÁC YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | Yêu cầu về dịch vụ liên quan: | * |
|  | Dịch vụ liên quan là dịch vụ trọn gói đã bao gồm tất cả các chi phí đảm bảo hàng hóa thiết bị được cung cấp, lắp đặt, chạy thử, vận hành, hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ đạt yêu cầu nghiệm thu đưa vào sử dụng. | * |
|  | Dịch vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành các thiết bị của gói thầu.. | * |