PHỤ LỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÍNH KÈM CHƯƠNG V

Gói thầu số 09: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn thường xuyên tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2026

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn thường xuyên tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2026

# Phần 1: PP2600176170: PHẦN/LÔ 01: THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

# Máy giặt công nghiệp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Từ 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Điện 3 pha, phù hợp với điện lưới Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| 5 | Xuất xứ: G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu gồm: |
|  | + Bơm hóa chất tích hợp: ≥ 03 cái |
|  | + Khay đựng hóa chất: ≥ 03 cái |
|  | + Giá đỡ các bình hóa chất: 01 cái |
|  | + Dây cấp nước nóng, lạnh: 01 bộ |
|  | + Dây đất: 01 dây |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Được thiết kế và sản xuất cho mục đích: Giặt và vắt quần áo, đồ vải |
|  | Máy giặt lồng ngang, đế mềm (soft-mounted) |
|  | Công suất giặt: 100 kg/mẻ |
|  | Thể tich lồng giặt ≥ 800 lít |
|  | Đường kính lồng giặt ≥ 1150 mm |
|  | Độ sâu lồng giặt ≥ 750 mm |
|  | Điều khiển và hiển thị thông qua màn hình cảm ứng ≥ 7 inch |
|  | Hiển thị tối thiểu có: Thông số giặt và lỗi của máy |
|  | Có các chương trình cài đặt sẵn và chương trình cài đặt theo yêu cầu người sử dụng |
|  | Hệ thống gia nhiệt bằng bình sinh hơi tích hợp dung tích ≤ 27 lít |
|  | Vỏ mặt: Thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương |
|  | Độ ồn: ≤ 70 dB(A) |
|  | Tốc độ giặt tối đa ≥ 34 vòng/phút |
|  | Tốc độ vắt tối đa ≥ 700 r.p.m |
|  | Lực vắt ly tâm (G Factor) ≥ 240 |
|  | Có cổng kết nối USB |
|  | Có khay đựng hóa chất |
|  | Tích hợp phần mềm kết nối (IoT) |
|  | Công suất lồng (kW): ≥ 11 |
|  | Công suất biến tần (kW): ≥ 11 |
|  | Có chế độ giặt nước nóng và nước lạnh |
|  | Có quạt làm mát động cơ |
|  | Có phím dừng khẩn cấp |
|  | Tự động dừng máy khi phát hiện cửa mở hoặc máy rung quá mạnh |
|  | Lỗi cảm biến nhiệt độ, lỗi nguồn |
|  | Có van đóng thoát nước khi có sự cố về điện |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

# Máy sấy đồ vải

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: Từ 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện: Điện 3 pha, phù hợp với điện lưới Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
|  | Xuất xứ (máy chính): G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Van xả thoát hơi nóng: 01 cái |
|  | Hệ thống chống cháy tích hợp: 01 hệ thống |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Được thiết kế và sản xuất cho mục đích sấy quần áo, đồ vải |
|  | Điều khiển và hiển thị bằng bộ vi xử lý thông qua màn hình cảm ứng ≥ 7 inches |
|  | Công suất sấy ≥ 70 kg/mẻ |
|  | Hệ thống gia nhiệt bằng điện |
|  | Đường kính lồng sấy ≥ 1200 mm |
|  | Độ sâu lồng sấy ≥ 1000 mm |
|  | Có bộ lọc lông tơ lớn |
|  | Công suất mô tơ lồng sấy ≥ 0.56 kW |
|  | Công suất mô tơ quạt ≥ 1 kW |
|  | Công suất gia nhiệt ≥ 72 kW |
|  | Có các chương trình cài đặt sấy |
|  | Có chức năng chống nhăn |
|  | Có chức năng đảo chiều |
|  | Có chức năng tự động điều chỉnh tốc độ quay lồng sấy |
|  | Hiển thị tối thiểu có: Các thông số sấy, lỗi thiết bị |
|  | Tích hợp phần mềm kết nối (IoT) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

# Nồi hấp tiệt trùng tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: Từ 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EN 285 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện: Điện 3 pha, phù hợp với điện lưới Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Nồi hấp: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | Xe đẩy bên ngoài: 04 cái |
|  | Giá đựng vật hấp: 02 cái |
|  | Máy nén khí không dầu cài đặt sẵn: 01 cái |
|  | Máy in nhiệt cài đặt sẵn trong máy chính: 01 cái |
|  | Giấy in nhiệt: 01 cuộn |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Được thiết kế và sản xuất cho mục đích tiệt trùng: - Dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đồ tiêu hao y tế… - Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang… cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân… - Dụng cụ, vật tư xét nghiệm, thí nghiệm… ở cả hai dạng đóng gói và không đóng gói. |
|  | Có ≥ 15 chương trình cài đặt sẵn |
|  | Có chương trình kiểm tra chất lượng máy hấp (Bowie-Dick test). |
|  | Có chương trình làm ấm và kiểm tra rò rỉ. |
|  | Loại bỏ không khí và làm khô vật hấp bằng máy hút chân không |
|  | Có cổng kết nối USB |
|  | Tích hợp phần mềm kết nối từ xa (IoT) |
|  | Có hệ thống xử lý hơi nước giúp ngăn ngừa xả trực tiếp hơi nước thải ra môi trường. |
|  | Có bộ hỗ trợ xả nhanh buồng hấp. |
|  | Có hệ thống giảm nhiệt cho máy hút chân không. |
|  | Thân máy |
|  | Hình khối chữ nhật, dạng đứng. |
|  | Khung và vỏ chế tạo bằng thép không gỉ |
|  | Buồng hấp: |
|  | Dạng khối chữ nhật nằm ngang. |
|  | Chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tốt hơn, có lớp cách nhiệt. |
|  | Dung tích buồng hấp ≥ 800 lít |
|  | Cửa buồng hấp: |
|  | ≥2 cửa trượt đứng hoàn toàn tự động bằng hệ thống xi lanh khí nén |
|  | Chế tạo bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tốt hơn |
|  | Gioăng cửa làm bằng cao su silicone chịu nhiệt chất lượng cao và an toàn. |
|  | Bình sinh hơi |
|  | Lắp sẵn trong máy chính |
|  | Dung tích bình sinh hơi ≥ 35 lít |
|  | Công suất gia nhiệt ≥ 76 kW |
|  | Cảm biến |
|  | Có cảm biến nhiệt độ PT-100 hoặc tương đương bên trong máy chính |
|  | Có ≥ 4 cảm biến áp suất để kiểm soát áp suất buồng hấp, bình sinh hơi, lớp áo buồng hấp và khoang gioăng |
|  | Có cảm biến theo dõi vị trí cửa |
|  | Chức năng hiển thị trên màn hình màu cảm ứng ≥7 inch, tối thiểu gồm: |
|  | Tên chương trình hấp. |
|  | Tên các giai đoạn của chu trình hấp. |
|  | Biểu đồ các pha của chu trình hấp. |
|  | Nhiệt độ tiệt trùng đã cài đặt và nhiệt độ tiệt trùng đang hoạt động. |
|  | Thời gian thực. |
|  | Thời gian (tiệt trùng, sấy khô) cài đặt. |
|  | Thời gian (tiệt trùng, sấy khô) còn lại (đếm ngược). |
|  | Áp suất hấp tiệt trùng thực đang hoạt động. |
|  | Thông tin báo động và cảnh báo. |
|  | Trạng thái cửa (đóng hoặc mở). |
|  | Lưu trữ dữ liệu |
|  | Chức năng lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt. |
|  | Các thông số hoạt động của máy |
|  | Dải nhiệt độ tiệt trùng: ≤105°C - ≥135°C. |
|  | Dải thời gian tiệt trùng: ≤3 ÷ ≥60 phút. |
|  | Hệ thống báo lỗi và bảo vệ an toàn tối thiểu có: |
|  | Báo lỗi bằng ánh sáng, âm thanh và hiển thị lỗi trên màn hình cảm ứng |
|  | Báo lỗi và dừng chương trình khi cửa buồng hấp chưa đóng hoặc đóng không đúng vị trí. |
|  | Báo lỗi và ngắt nguồn thanh gia nhiệt khi buồng sinh hơi thiếu nước hoặc hết nước và thông báo trên màn hình màu cảm ứng. |
|  | Báo lỗi và tạm dừng chương trình khi thiếu nước làm kín cho máy hút chân không. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

# Tủ ấm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE (thuộc châu Âu) hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại nhiệt độ 37°C |
| 5 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 6 | Xuất xứ: G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tủ ấm chuyên dùng cho y tế |
|  | Dung tích: ≥ 105 L |
|  | Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ hoặc thép sơn tĩnh điện tương đương |
|  | Cửa bên trong: Kính hoặc thủy tinh hoặc tương đương |
|  | Kiểm soát bằng vi xử lý hoặc tương đương |
|  | Dải nhiệt độ hoạt động: ≤ +5°C tới ≥ 70°C |
|  | Sử dụng đầu dò nhiệt độ hoặc cảm biến nhiệt độ |
|  | Màn hình màu TFT hoặc LCD hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải giá trị cài đặt: ≤ 0.1° |
|  | Số khay/giá đỡ cung cấp: ≥ 2 |
|  | Vật liệu bên trong: Thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Công suất tiêu thụ: ≤ 1500 W |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 6 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

# Phần 2: PP2600176171: PHẦN/LÔ 02: THIẾT BỊ THEO DÕI BỆNH NHÂN

# Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt chứng nhận an toàn chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA |
|  | Nguồn cung cấp: Phù hợp mạng lưới điện tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30℃ |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 hoặc OECD |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy, kèm phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu gồm: |
|  | + Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2 dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | Xe đẩy (hoặc giá treo tường): 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Yêu cầu cơ bản |
|  | Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ. |
|  | Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp dựa trên ≥ 2 đạo trình/kênh đồng thời |
|  | Máy có phần mềm/tính năng/công cụ hỗ trợ lâm sàng |
|  | Máy có chức năng xem và nhận được dữ liệu, báo động độc lập từ các monitor khác trong cùng hệ thống |
|  | Có khả năng kết nối trực tiếp với máy in laser |
|  | Máy được thiết kế chống nước theo tiêu chuẩn tối thiếu IPX2 |
|  | Yêu cầu về lưu trữ |
|  | Lưu trữ được dữ liệu của bệnh nhân dưới dạng xu hướng và dạng sóng trong của bệnh nhân ≥ 72 giờ |
|  | Có thể lưu trữ tối thiểu ≥ 200 ảnh chụp màn hình hoặc sự kiện báo động |
|  | Yêu cầu về hiển thị |
|  | Kiểu màn hình: màn hình cảm ứng hoặc cao cấp hơn |
|  | Màn hình kích thước: ≥ 12 inches. |
|  | Độ phân giải: ≥ 1280x800 pixels/dots |
|  | Số dạng sóng hiển thị: ≥ 12 dạng sóng. |
|  | Yêu cầu về cảnh báo |
|  | Có tối thiểu ≥ 3 cấp độ báo động |
|  | Có thể tự động điều chỉnh giới hạn báo động |
|  | Có chức năng tạm dừng hoặc tắt báo động |
|  | Yêu cầu về khả năng kết nối |
|  | Có trang bị sẵn giao thức HL7 để kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử |
|  | Có cổng truyền hình ảnh và âm thanh chuẩn HDMI hoặc cao cấp hơn |
|  | Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Có thể lắp được tối thiểu: 3 điện cực |
|  | Có ≥ 4 chế độ lọc nhiễu tín hiệu, trong đó tối thiểu có dải băng thông từ: ≤0.05 đến ≥140 Hz |
|  | Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ±≤ 2 nhịp/phút hoặc ±≤ 2% |
|  | Có thể phát hiện tối thiểu ≥ 20 loại loạn nhịp |
|  | Dải phân tích ST: Từ ≤ -20 đến ≥ +20 mm |
|  | Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo: Từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác: ±≤ 2 nhịp/phút |
|  | Tính năng đo SpO2: |
|  | Dải đo SpO2: ≤ 1 đến 100% |
|  | Độ chính xác SpO2: ± ≤ 3% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác nhịp mạch: ± ≤ 3 nhịp/phút hoặc ± ≤ 3% |
|  | Đo được chỉ số tưới máu PI |
|  | Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP: |
|  | Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương |
|  | Chế độ đo tối thiểu: Thủ công, Tự động hoặc Định kì |
|  | Bao đo và cáp đo huyết áp sử dụng ≥2 ống bơm/xả riêng biệt |
|  | Có tính năng hỗ trợ đặt truyền tĩnh mạch trong khi đo NIBP |
|  | Dải đo: |
|  | - Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 280 mmHg |
|  | - Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 280 mmHg |
|  | - Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 140 mmHg |
|  | - Sai số trung bình NIBP: ± ≤ 5 mmHg |
|  | Tính năng đo nhiệt độ: |
|  | Hiển thị ≥ 2 kênh nhiệt độ |
|  | Dải đo: ≤ 10 tới ≥ 42°C |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 0.2°C |
|  | Pin sạc: |
|  | Kiểu pin: Lithium-Ion hoặc cao cấp hơn |
|  | Thời gian hoạt động: ≥ 2 giờ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

- Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt chứng nhận an toàn chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA |
|  | Nguồn cung cấp: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30℃ |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
|  | Xuất xứ: G7 hoặc OECD |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy, kèm phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu gồm: |
|  | + Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2 dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Khối đo CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 khối |
|  | + Xe đẩy (hoặc giá treo tường): 01 chiếc |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| A | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động và công nghệ. |
|  | Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, EtCO2 |
|  | Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp dựa trên ≥ 2 đạo trình/kênh |
|  | Có thể hiển thị thông số dạng số hoặc dạng sóng |
|  | Máy có thể kết nối với máy in laser |
|  | Máy được thiết kế chống nước |
| B | Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy chính |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Có thể lắp được tối đa ≥ 10 điện cực |
|  | Có ≥ 4 chế độ lọc nhiễu tín hiệu |
|  | Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ≤ ±1% |
|  | Có thể phát hiện tối thiểu ≥18 loại loạn nhịp |
|  | Dải phân tích ST: Từ ≤ -20 đến ≥ +20 mm |
|  | Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp trong dải: ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung phát hiện máy tạo nhịp: ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo : Từ ≤1 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác: ≤ ±3 nhịp/phút |
|  | Tính năng đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2: |
|  | Dải đo độ bão hòa: ≤ 1 đến ≥ 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 200 nhịp/phút |
|  | Có chức năng đo chỉ số tưới máu PI |
|  | Độ chính xác bão hoà: ≤ ±3% |
|  | Độ chính xác nhịp mạch: ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ≤ ±3% |
|  | Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP: |
|  | Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương |
|  | Có tính năng hỗ trợ đặt truyền tĩnh mạch trong khi đo NIBP |
|  | Có chế độ đo: Tự động/Định kỳ, thủ công |
|  | Dải đo: |
|  | + Người lớn/trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 270 mmHg |
|  | + Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Áp lực bơm mặc định: |
|  | + Người lớn/trẻ em: ≤ 180 mmHg |
|  | + Sơ sinh: ≤ 115 mmHg |
|  | Thời gian đo tối đa: |
|  | + Người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây |
|  | + Sơ sinh: ≤ 85 giây |
|  | Độ chính xác NIBP: ≤ 10 mmHg |
|  | Sai số trung bình NIBP: ≤ ± 5 mmHg |
|  | Tính năng đo nhiệt độ: |
|  | Hiển thị ≥ 2 kênh nhiệt độ |
|  | Dải đo: ≤ 10 tới ≥ 40°C |
|  | Độ chính xác: ≤ ±0.2°C |
|  | Khối theo dõi nồng độ CO2 |
|  | Dải đo: ≤ 1 - ≥ 150 mmHg |
|  | Pin sạc |
|  | Kiểu pin: Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ |
| C | Yêu cầu về các chức năng của thiết bị |
|  | Yêu cầu về lưu trữ |
|  | Lưu trữ dữ liệu của bệnh nhân dưới dạng xu hướng trong ≥ 48 giờ |
|  | Có thể lưu trữ tối thiểu 200 ảnh chụp màn hình hoặc sự kiện báo động |
|  | Yêu cầu về điều khiển |
|  | Kiểu màn hình: màn hình cảm ứng |
|  | Yêu cầu về hiển thị |
|  | Màn hình kích thước: ≥ 12 inches. |
|  | Độ phân giải: ≥ 1280x768 pixels hoặc dots |
|  | Số dạng sóng hiển thị: ≥ 6 dạng sóng. |
|  | Máy có thể tự động điều chỉnh độ sáng màn hình tuỳ theo môi trường xung quanh |
|  | Yêu cầu về chức năng an toàn, cảnh báo an toàn |
|  | Có tối thiểu 3 cấp độ báo động |
|  | Có thể tự động điều chỉnh giới hạn báo động |
|  | Có báo động bằng đèn và âm thanh |
|  | Yêu cầu về khả năng kết nối |
|  | Có cổng kết nối USB |
|  | Có trang bị sẵn giao thức HL7 để kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử |
|  | Có cổng truyền hình ảnh HDMI |
|  | Yêu cầu về khả năng nâng cấp |
|  | Có khả năng nâng cấp các thông số khác thông qua khối đo, tối thiểu bao gồm: khí mê, cung lượng tim, độ sâu gây mê, độ giãn cơ. |
|  | Máy có khả năng nâng cấp để gắn thêm ≥ 2 khối module |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

# 7. Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Đạt chứng nhận an toàn chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA |
|  | Nguồn cung cấp: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30℃ |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
|  | Xuất xứ: G7 hoặc OECD |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy, kèm phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu gồm: |
|  | + Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2 dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn IBP dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Khối đo CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 khối |
|  | + Khối đo độ sâu gây mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Cáp đo và bộ phụ kiện đo độ sâu gây mê dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh: 01 bộ |
|  | + Xe đẩy (hoặc giá treo tường): 01 chiếc |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| A | Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động và công nghệ. |
|  | Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, huyết áp xâm lấn, EtCO2, độ sâu gây mê |
|  | Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp dựa trên ≥ 2 đạo trình/kênh |
|  | Có thể hiển thị thông số dạng số hoặc dạng sóng |
|  | Máy có thể kết nối với máy in laser |
|  | Máy được thiết kế chống nước |
| B | Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy chính |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Có thể lắp được tối đa ≥ 10 điện cực |
|  | Có ≥ 4 chế độ lọc nhiễu tín hiệu |
|  | Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ≤ ±1% |
|  | Có thể phát hiện tối thiểu ≥18 loại loạn nhịp |
|  | Dải phân tích ST: Từ ≤ -20 đến ≥ +20 mm |
|  | Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp trong dải: ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung phát hiện máy tạo nhịp: ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo người lớn/trẻ em: Từ ≤1 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác: ≤ ±3 nhịp/phút |
|  | Tính năng đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2: |
|  | Dải đo độ bão hòa: ≤ 1 đến ≥ 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 200 nhịp/phút |
|  | Có chức năng đo chỉ số tưới máu PI |
|  | Độ chính xác bão hoà: ≤ ±3% |
|  | Độ chính xác nhịp mạch: ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ≤ ±3% |
|  | Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP: |
|  | Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương |
|  | Có tính năng hỗ trợ đặt truyền tĩnh mạch trong khi đo NIBP |
|  | Có chế độ đo: Tự động/Định kỳ, thủ công |
|  | Dải đo: |
|  | + Người lớn/trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 270 mmHg |
|  | + Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Áp lực bơm mặc định: |
|  | + Người lớn/trẻ em: ≤ 180 mmHg |
|  | + Sơ sinh: ≤ 115 mmHg |
|  | Thời gian đo tối đa: |
|  | + Người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây |
|  | + Sơ sinh: ≤ 85 giây |
|  | Độ chính xác NIBP: ≤ 10 mmHg |
|  | Sai số trung bình NIBP: ≤ ± 5 mmHg |
|  | Tính năng đo nhiệt độ: |
|  | Hiển thị ≥ 2 kênh nhiệt độ |
|  | Dải đo: ≤ 10 tới ≥ 40°C |
|  | Độ chính xác: ≤ ±0.2°C |
|  | Tính năng đo huyết áp xâm lấn IBP: |
|  | Theo dõi tối thiểu 2 kênh huyết áp xâm lấn |
|  | Dải đo: từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg |
|  | Độ chính xác: ≤ ±4% hoặc ≤ ±4mmHg |
|  | Đáp ứng tần số: từ ≤ 12 đến ≥ 20 Hz |
|  | Độ nhạy cảm biến: ≥ 5μV/V/mmHg |
|  | Có thể tính toán được chỉ số PPV và SPV |
|  | Khối theo dõi nồng độ CO2 |
|  | Dải đo: ≤ 1 - ≥ 150 mmHg |
|  | Khối theo dõi độ sâu gây mê |
|  | Dải đo: |
|  | Độ sâu gây mê ổn định tối đa: ≥ 90% |
|  | + Dải động đầu vào tối đa: ≥ ±500 µV |
|  | + Dải tần số: ≤ 1 - ≥ 100 Hz |
|  | + Nhiễu: ≤ 0.5 µV |
|  | + Trở kháng đầu vào tối đa: ≥ 400 kΩ |
|  | + Hệ số CMRR tối đa: ≥ 90 dB |
|  | Pin sạc |
|  | Kiểu pin: Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ |
| C | Yêu cầu về các chức năng của thiết bị |
|  | Yêu cầu về lưu trữ |
|  | Lưu trữ dữ liệu của bệnh nhân dưới dạng xu hướng trong ≥ 48 giờ |
|  | Có thể lưu trữ tối thiểu 200 ảnh chụp màn hình hoặc sự kiện báo động |
|  | Yêu cầu về điều khiển |
|  | Kiểu màn hình: màn hình cảm ứng |
|  | Yêu cầu về hiển thị |
|  | Màn hình kích thước: ≥ 12 inches. |
|  | Độ phân giải: ≥1280x768 pixels hoặc dots |
|  | Số dạng sóng hiển thị: ≥ 6 dạng sóng. |
|  | Máy có thể tự động điều chỉnh độ sáng màn hình tuỳ theo môi trường xung quanh |
|  | Yêu cầu về chức năng an toàn, cảnh báo an toàn |
|  | Có tối thiểu 3 cấp độ báo động |
|  | Có thể tự động điều chỉnh giới hạn báo động |
|  | Có báo động bằng đèn và âm thanh |
|  | Yêu cầu về khả năng kết nối |
|  | Có cổng kết nối USB |
|  | Có trang bị sẵn giao thức HL7 để kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử |
|  | Có cổng truyền hình ảnh HDMI |
|  | Yêu cầu về khả năng nâng cấp |
|  | Có khả năng nâng cấp các thông số khác thông qua khối đo, tối thiểu bao gồm: khí mê, cung lượng tim, độ giãn cơ. |
|  | Máy có khả năng nâng cấp để gắn thêm ≥ 1 khối module |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

Phần 3: PP2600176172: PHẦN/LÔ 03: THIẾT BỊ THEO DÕI SẢN KHOA

# 8. Monitor theo dõi sản khoa thai đơn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Nguồn cung cấp: Phù hợp nguồn điện sử dụng tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 5 | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mornitoring sản khoa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm máy in: 01 cái |
| 2 | Đầu đo Doppler và cơn co tử cung: 01 bộ |
| 3 | Nút bấm từ xa/ Đánh dấu chuyển động thai nhi: 01 cái |
| 4 | Dây đai: 02 cái |
| 5 | Gel siêu âm : 01 cái |
| 6 | Giấy in nhiệt : 01 cái |
| 7 | Xe đẩy : 01 cái |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt : 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng |
|  | Có chức năng đo chuyển động thai nhi và nhịp tim thai |
|  | Có chức năng đo cường độ cơn co tử cung |
|  | Có chức năng theo dõi và hiển thị nhịp tim thai (FHR), cường độ cơn co tử cung (UC), tự động đo chuyển động thai nhi (AFM) |
|  | Có màn hình hiển thị đồ thị nhịp tim thai và cường độ cơn co tử cung. |
|  | Phát cảnh báo khi FHR ngoài giới hạn cài đặt, khi máy có sự cố |
|  | Có chức năng giả lập tiếng tim thai |
|  | Tích hợp máy in nhiệt |
|  | Có tối thiểu cổng kết nối chuẩn RJ45 hoặc cổng USB |
|  | Có pin sạc lắp trong máy |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Phương pháp theo dõi nhịp tim thai và tự động đo chuyển động thai nhi: bằng kỹ thuật siêu âm Doppler xung, đầu dò đặt ngoài hoặc tương đương |
|  | Số kênh siêu âm Doppler: ≥1 kênh |
|  | Tần số siêu âm: ≥ 1MHz |
|  | Đo tim thai: |
|  | Dải đo nhịp tim thai FHR: ≤ 50 - ≥ 200 nhịp/ phút |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 3 nhịp/phút |
|  | Đo chuyển động thai nhi |
|  | Đo chuyển động thai nhi FM: bằng siêu âm Doppler, đánh dấu (marker) hoặc tương đương |
|  | Lựa chọn chế độ đo FM: tự động/thủ công |
|  | Đo cường độ cơn co tử cung UC |
|  | Phương pháp đo cường độ cơn co tử cung: bằng cảm biến áp lực đặt ngoài bụng hoặc tương đương |
|  | Cường độ cơn co tử cung lớn nhất: ≥100 đơn vị |
|  | Loại cảnh báo: âm thanh, LED chỉ thị, thông báo trên màn hình |
|  | Giới hạn cảnh báo FHR: tắt, giới hạn trên/dưới: từ ≤ 100 đến ≥180bpm |
|  | Hiển thị: màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 7” |
|  | Máy in: máy in nhiệt |
|  | Nội dung in: đồ thị cường độ cơn co tử cung, nhịp tim thai, thông tin bệnh nhân, điểm đánh dấu chuyển động thai nhi, thời gian thăm khám. |
|  | Tốc độ in: tối thiểu 3 lựa chọn: 1cm/phút, 2cm/phút, 3cm/phút |
|  | Pin sạc |
|  | Loại Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian làm việc: ≥ 30 phút |
|  | Xe đẩy |
|  | Có giá đặt monitor, có rổ đựng phụ kiện, có bánh xe di chuyển và khóa bánh xe. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

9. Monitor theo dõi sản khoa thai đôi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Nguồn cung cấp: Phù hợp nguồn điện sử dụng tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 5 | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mornitoring sản khoa thai đôi kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm máy in: 01 cái |
| 2 | Đầu đo/cảm biến đo cơn co tử cung: 01 cái |
| 3 | Đầu dò siêu âm tim thai: ≥01 cái |
| 4 | Nút bấm từ xa/ Đánh dấu chuyển động thai nhi: 01 cái |
| 5 | Dây đánh dấu cho thai đôi: 01 cái |
| 6 | Dây đai: 02 cái Dây đai cho thai thứ 2: 01 cái |
| 7 | Gel siêu âm : 01 cái |
| 8 | Giấy in nhiệt : 01 cái |
| 9 | Xe đẩy : 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt : 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng |
|  | Có chức năng đo chuyển động thai nhi và nhịp tim thai |
|  | Có chức năng đo cường độ cơn co tử cung |
|  | Có chức năng đo song thai |
|  | Máy có khả năng theo dõi độc lập nhịp tim của hai thai nhi cùng một lúc |
|  | Có chức năng theo dõi và hiển thị nhịp tim thai (FHR), cường độ cơn co tử cung (UC), tự động đo chuyển động thai nhi (AFM) |
|  | Có màn hình hiển thị đồ thị nhịp tim thai và cường độ cơn co tử cung. |
|  | Phát cảnh báo khi FHR ngoài giới hạn cài đặt, khi máy có sự cố |
|  | Có chức năng giả lập tiếng tim thai |
|  | Tích hợp máy in nhiệt |
|  | Có tối thiểu cổng kết nối chuẩn RJ45 hoặc cổng USB |
|  | Có pin sạc lắp trong máy |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Phương pháp theo dõi nhịp tim thai và tự động đo chuyển động thai nhi: bằng kỹ thuật siêu âm Doppler xung, đầu dò đặt ngoài hoặc tương đương |
|  | Số kênh siêu âm Doppler: ≥2 kênh |
|  | Tần số siêu âm: ≥ 1MHz |
|  | Đo tim thai |
|  | Dải đo nhịp tim thai FHR: ≤ 50 - ≥ 200 nhịp/ phút |
|  | Độ chính xác: ±≤ 3 nhịp/phút |
|  | Đo chuyển động thai nhi |
|  | Đo chuyển động thai nhi FM: bằng siêu âm Doppler, đánh dấu (marker) hoặc tương đương |
|  | Lựa chọn chế độ đo FM: tự động/thủ công |
|  | Đo cường độ cơn co tử cung UC |
|  | Phương pháp đo cường độ cơn co tử cung: bằng cảm biến áp lực đặt ngoài bụng hoặc tương đương |
|  | Cường độ cơn co tử cung lớn nhất: ≥100 đơn vị |
|  | Loại cảnh báo: âm thanh, LED chỉ thị, thông báo trên màn hình |
|  | Giới hạn cảnh báo FHR: tắt, giới hạn trên/dưới: từ ≤ 100 đến ≥180bpm |
|  | Hiển thị: màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 7” |
|  | Máy in: máy in nhiệt |
|  | Nội dung in: đồ thị cường độ cơn co tử cung, nhịp tim thai, thông tin bệnh nhân, điểm đánh dấu chuyển động thai nhi, thời gian thăm khám. |
|  | Tốc độ in: tối thiểu 3 lựa chọn: 1cm/phút, 2cm/phút, 3cm/phút |
|  | Pin sạc |
|  | Loại Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian làm việc: ≥ 30 phút |
|  | Xe đẩy |
|  | Có giá đặt monitor, có rổ đựng phụ kiện, có bánh xe di chuyển và khóa bánh xe. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

Phần 4: PP2600176173: PHẦN/LÔ 04: THIẾT BỊ PHÒNG MỔ VÀ HỒI SỨC

10. Máy thở trẻ sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE (thuộc châu Âu) hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
|  | Điện áp sử dụng: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30℃ |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | + Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 bộ |
|  | + Bộ dây khí nén/khí oxy: 01 bộ |
|  | + Bộ dây thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Bộ dây thở người trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Bộ dây thở sơ sinh sử dụng nhiều lần: 02 bộ |
|  | + Mặt nạ thở người lớn không xâm lấn: 01 bộ |
|  | + Mặt nạ thở trẻ em không xâm lấn: 01 bộ |
|  | + Gọng mũi sơ sinh: 01 chiếc |
|  | + Phổi giả: 01 chiếc |
|  | + Bộ làm ấm, làm ẩm sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc |
|  | + Pin dự phòng: 01 bộ |
|  | + Bộ phun khí dung: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ: |
|  | Được thiết kế hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân từ Người lớn, Trẻ em, Sơ sinh |
|  | Sử dụng trên bệnh nhân có cân nặng tối thiểu từ ≤ 1 kg |
|  | Có các chế độ thông khí xâm nhập và không xâm nhập |
|  | Sử dụng cảm biến Oxy thuận từ hoặc siêu âm |
|  | Tính năng về Chỉ tiêu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị |
|  | Bộ khí dung |
|  | Dung tích chứa thuốc: ≥ 6 mL |
|  | Kích thước trung bình của hạt khí dung được tạo: ≤ 5 μm |
|  | Dung tích cặn ≤ 0.2 mL |
|  | Điều khiển |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng ≥ 15.5 inch |
|  | Hiển thị |
|  | Có thể hiển thị tối đa ≥ 3 dạng sóng, ≥ 3 vòng lặp đồng thời |
|  | Lưu trữ dữ liệu xu hướng ≥ 72 giờ |
|  | Các chức năng an toàn |
|  | Có tính năng tự động thiết lập giới hạn báo động. |
|  | Pin dự phòng trong máy có thời gian hoạt động ≥ 90 phút |
|  | Phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển |
|  | Có chức năng quay trở lại mode thở đã cài đặt |
|  | Có công cụ hỗ trợ thông khí bảo vệ phổi |
|  | Cài đặt giới hạn báo động |
|  | Nồng độ % Oxy hít vào cao/thấp |
|  | Nhịp thở cao |
|  | Thời gian theo dõi ngừng thở: từ ≤ 5 đến ≥ 40 giây |
|  | Các chế độ thông khí |
|  | Kiểm soát thể tích hoặc tương đương |
|  | Kiểm soát áp lực hoặc tương đương |
|  | Kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực hoặc tương đương |
|  | Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo áp lực hoặc tương đương |
|  | Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo thể tích hoặc tương đương |
|  | Bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực hoặc tương đương |
|  | Hỗ trợ áp lực hoặc tương đương |
|  | Thông khí hai mức áp lực hoặc tương đương |
|  | Thông khí xả áp đường thở hoặc tương đương |
|  | Thở không xâm lấn NIV hỗ trợ áp lực hoặc tương đương |
|  | Cài đặt thông số |
|  | Thể tích khí lưu thông: từ ≤ 2 mL đến ≥ 2000 mL |
|  | Áp lực dương cuối kì thở ra (PEEP): từ 0 đến ≥ 50 cmH2O |
|  | Nồng độ oxy thở vào (FiO2): từ ≤ 21% đến 100% |
|  | Tần số thở: Từ ≤ 5 đến ≥ 150 nhịp/phút |
|  | Tỷ lệ thở vào/thở ra (I:E): ≤ 1:9 đến ≥ 4:1 |
|  | Thông khí phút (MV) tối đa: ≥ 60 lít/phút |
|  | Áp lực hỗ trợ Psupport: 0 đến ≥ 100 cmH2O |
|  | Thời gian thở vào: ≤ 0.1 đến ≥ 5 giây |
|  | Thời gian ngưng thở vào tối đa (Tpause) ≤ 30 giây |
|  | Trigger bệnh nhân: |
|  | + Mức trigger lưu lượng: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 lít/phút |
|  | + Mức trigger áp lực: từ ≤ 1 đến ≥ 15 cmH2O (giá trị tuyệt đối) |
|  | + Trigger thở ra: ≤ 5 đến ≥ 70% lưu lượng đỉnh thở ra |
|  | + Điều chỉnh được thời gian tăng áp |
|  | Các thông số theo dõi |
|  | Thể tích khí lưu thông |
|  | Thông khí phút |
|  | Áp lực trung bình đường thở |
|  | Áp lực đỉnh đường thở |
|  | Áp lực bình nguyên |
|  | Áp lực đẩy khí |
|  | Tần số thở |
|  | Lưu lượng cuối kì thở ra |
|  | Độ giãn nở phổi tĩnh |
|  | Sức cản đường thở thì hít vào |
|  | Chỉ số thở nhanh nông |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị |
| 6 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 7 | Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành |
| 8 | Kết nối được với hệ thống CNTT bệnh viện |

11. Máy thở cao tần dùng cho người lớn và trẻ sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Sản phẩm đạt chứng nhận CE/MDR hoặc CE/FDA hoặc tương đương |
|  | Nguồn sử dụng: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30℃ |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | + Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng: 01 bộ |
|  | + Bộ dây thở trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Bộ dây thở sơ sinh sử dụng nhiều lần: 02 bộ |
|  | + Phổi giả sơ sinh : 01 chiếc |
|  | + Bộ làm ấm, làm ẩm sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Bộ phun khí dung: 01 bộ |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc |
|  | + Pin dự phòng: 01 bộ |
|  | + Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ: |
|  | Được thiết kế hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân từ Trẻ em, Sơ sinh |
|  | Máy được sử dụng trên bệnh nhân có cân nặng từ ≤1 kg |
|  | Thiết bị sử dụng nguồn khí O2 và AIR áp lực cao |
|  | Máy thở cung cấp các chế độ thông khí tiêu chuẩn cho thở xâm nhập, không xâm nhập và thở dao động tần số cao (HFO) |
|  | Sử dụng cảm biến oxy thuận từ hoặc siêu âm hoặc tương đương |
|  | Tính năng về Chỉ tiêu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị |
|  | Bộ khí dung |
|  | Phun khí dung công nghệ màng rung hoặc tương đương |
|  | Dung tích chứa thuốc tối đa: ≥ 6 mL |
|  | Kích thước trung bình của hạt khí dung được tạo: ≤ 5 μm |
|  | Dung tích cặn: ≤ 0.1 mL |
|  | Điều khiển |
|  | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inch |
|  | Hiển thị |
|  | Đo được tối thiểu 3 loại đồ thị: có thể lựa chọn Áp lực, Lưu lượng, Thể tích |
|  | Lưu trữ dữ liệu xu hướng ≥ 24 giờ |
|  | Có pin dự phòng trong máy có thời gian hoạt động ≥ 60 phút |
|  | Cài đặt giới hạn báo động tối thiểu có |
|  | Nồng độ % Oxy hít vào cao/thấp |
|  | Nhịp thở cao |
|  | Chế độ (mode) thông khí tối thiểu có |
|  | Kiểm soát áp lực |
|  | Kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực hoặc tương đương |
|  | Bắt buộc ngắt quãng đồng thì theo áp lực |
|  | Bắt buộc ngắt quãng đồng thì kiểm soát thể tích, điều hòa áp lực hoặc tương đương |
|  | Thông khí áp lực dương liên tục/hỗ trợ áp lực |
|  | Chế độ thở hỗ trợ áp lực dương liên tục không xâm lấn qua mũi hoặc tương đương |
|  | Thông khí dao động tần số cao HFO |
|  | Thông khí dao động tần số cao mục tiêu thể tích hoặc tương đương |
|  | Dải cài đặt thông số |
|  | Áp lực thở vào: ≤ 4 đến ≥ 60 cmH2O hoặc tương đương |
|  | Áp lực dương cuối kì thở ra (PEEP): từ ≤ 1 đến ≥ 30 cmH2O hoặc tương đương |
|  | Nồng độ oxy thở vào (FiO2): từ ≤ 21% đến ≥100% |
|  | Tần số thở: Từ ≤ 5 đến ≥ 140 nhịp/phút |
|  | Tỷ lệ thở vào/thở ra (I:E): ≤ 1:9 đến ≥ 4:1 |
|  | Thời gian thở vào: ≤ 0.2 đến ≥ 3 giây |
|  | Trigger bệnh nhân: |
|  | + Mức trigger lưu lượng: từ ≤ 0.2 đến ≥ 1.0 lít/phút |
|  | Tỷ lệ thở vào/thở ra (I:E) trong mode HFO: ≤ 1:3 đến ≥ 1:1 |
|  | Tần số trong mode HFO: ≤ 5 đến ≥ 20 Hz |
|  | Áp lực trung bình đường thở Pmean trong mode HFO: từ ≤ 6 đến ≥ 40 cmH2O hoặc tương đương |
|  | Thể tích trong mode HFO: từ ≤2 đến ≥ 30 mL |
|  | Các thông số theo dõi tối thiểu có |
|  | Thể tích khí lưu thông |
|  | Áp lực trung bình đường thở |
|  | Áp lực đỉnh đường thở |
|  | Áp lực dương cuối kỳ thở ra |
|  | Tần số thở |
|  | Độ giãn nở phổi tĩnh/động |
|  | Sức cản đường thở thì hít vào |
|  | Thể tích khí lưu thông mode HFO |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |

# 12. Dao mổ điện dùng trong phẫu thuật nội soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương (đối với máy chính) |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ cao tần (máy chính) và phụ kiện tiêu hao tiêu chuẩn đính kèm: |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm (bao gồm phụ kiện có trong cấu hình chuẩn): 01 bộ, tối thiểu gồm: |
|  | Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái |
|  | Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái |
|  | Tấm điện cực bệnh nhân có tính năng giám sát chất lượng tiếp xúc, cỡ người lớn: 50 cái |
|  | Dây nối tấm điện cực bệnh nhân, sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | Tay dao và lưỡi dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 cái |
|  | Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái |
|  | Xe đẩy: 01 chiếc |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 3.1 | Tính năng chung |
|  | Màn hình cảm ứng LCD ≥ 6.0 inches |
|  | Có công nghệ cảm ứng mô |
|  | Có hệ thống giám sát chất lượng tiếp xúc của tấm điện cực trung tính với bệnh nhân, giảm nguy cơ bỏng |
|  | Thiết bị ngừng cấp năng lượng khi phát hiện trở kháng ≥135 Ohm |
|  | Có Led màu báo trạng thái kết nối của tấm điện cực thu hồi |
|  | Có thể nâng cấp phần mềm dễ dàng bằng USB hoặc ứng dụng có sẵn |
| 3.2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Máy chính |
|  | Công suất cắt tối đa: 300 W |
|  | Tần số hoạt động: ≥ 390 KHz |
|  | Đạt chuẩn CF Type đảm bảo sử dụng an toàn khi sử dụng trong các ca mổ tiếp xúc trực tiếp với tim |
|  | Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): |
|  | Có ≥ 2 chế độ hoạt động |
|  | Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 900 V |
|  | Công suất tối đa : ≥ 300W |
|  | Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ: ≥ 1.5 |
|  | Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag) |
|  | Có ≥ 5 chế độ hoạt động |
|  | Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 2500 V |
|  | Công suất tối đa: ≥ 120W |
|  | Hệ số cầm máu: ≥ 1.5 |
|  | Chế độ lưỡng cực |
|  | Có ≥ 3 chế độ hoạt động |
|  | Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 390 V |
|  | Công suất tối đa : ≥ 70W |
|  | Hệ số cầm máu: ≥ 1.5 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Cam kết khả năng cung cấp vật tư, linh kiện (thay thế) tối thiểu 8 năm từ ngày bàn giao |
| 6 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật thiết bị "Dao mổ điện" trước khi đưa vào sử dụng lần đầu theo quy định |