# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm phim X.quang, vật tư hóa chất tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7.

- Dự toán: Mua sắm thiết bị y tế cho khoa Sản nhi; Mua sắm phim X.quang, vật tư hóa chất tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7.

- Địa điểm thực hiện dự án:

Địa chỉ: Số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật, quy cách trên đây không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tư, có tính năng sử dụng là tương đương với các mặt hàng đã nêu trên.

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải cung cấp Catalogue sản phẩm hoặc tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các tài liệu khác do nhà sản xuất cung cấp để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại phần 1.2.1 Danh mục, thông số kỹ thuật yêu cầu Chương V.

1.2.1 Danh mục, thông số kỹ thuật yêu cầu.

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư máy siêu lọc OMNI |  |  |  |
| 1.1 | Bo mạch chủ(SINGLE BOARD COMPUTER) | Thông số kỹ thuật: Bo máy chủ độc lập dùng cho máy siêu lọc OMNI: - Mã vật tư: 34710013 - Xuất xứ: G7 | Bộ | 1 |
| 1.2 | Thẻ nhớ chương trình (CF CARD) | Thông số kỹ thuật: Compact Flash Card 4GB dùng cho máy siêu lọc OMNI - Mã vật tư: 34710007 - Xuất xứ: G7 | Cái | 1 |
| 1.3 | Cảm biến tải trọng bên phải (LOAD CELL) | Thông số kỹ thuật: Cảm biến tải trọng bên phải LOAD CELL(EFFL.,DIAL.,SUBST.) dùng cho máy siêu lọc OMNI - Mã vật tư: 34710000 - Xuất xứ: G7 | Cái | 1 |
| II | Vật tư nội soi khớp vai |  |  |  |
| 2.1 | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ | Lưỡi bào đóng gói tiệt trùng, dùng một lần đường kính 3.0/3.5/4.2/5.0/5.5mm chiều dài ≥ 128mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, FDA | Cái | 10 |
| 2.2 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các cỡ | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio dùng một lần, có chức năng hút dịch ra, có nút bấm điều khiển bằng tay - Đầu lưỡi nghiêng ≥90 độ - Đường kính đầu đốt≥ 4.0mm - Chiều dài làm việc ≥135mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, CE | Cái | 10 |
| 2.3 | Dây dẫn nước nội soi dùng cho máy bơm nước | Dây dây dẫn nước dùng một lần dùng cho máy bơm nước, chiều dài ≥6300mm. Cấu tạo dây gồm các phần: - Phần đầu cắm chai dịch chất liệu: LDPE/ ABS, Phần khóa kẹp chất liệu: PE, Phần ống chất liệu: PVC, Phần kết nối chữ Y chất liệu: Vinyl polymers , Phần buồng kết nối với máy bơm chất liệu: Polyacetal Resin / Silicone, Phần kết nối đầu ra chất liệu: PVC - Có ≥ 4 đầu cắm vào chai dịch Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, | Cái | 10 |
| 2.4 | Lưỡi mài xương trong nội soi khớp | Lưỡi mài xương một lần, hình Oval ( Đầu mài hình Oval) đường kính các cỡ ≥4.0/5.0mm, chiều dài làm việc ≥ 128mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, | Cái | 10 |
| 2.5 | Vít treo cố định dây chằng chéo điều chỉnh chiều dài | Cấu tạo gồm 3 phần: - Vòng chỉ chất liệu cao phân tử UHMWPE - Chỉ kéo: Chất liệu UHMWPE - Tấm titanium: Chất liệu titan có ≥4 lỗ, chiều cao ≥1.5mm, dài ≤12mm, rộng ≥4mm. Vít có thể điều chỉnh chiều dài từ 15mm-60mm. Lực tải tối đa khi bị lỗi là: ≥1565 N. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 10 |
| 2.6 | Chỉ siêu bền | Cấu tạo bởi hai thành phần: - Kim: Chất liệu thép không gỉ, mỗi sợi chỉ gồm 2 kim, một kim tròn kích thước: 3/8 vòng tròn x 26 mm; 1 kim tam giác kích thước 1/2 vòng tròn x40mm. - Chỉ: Chất liệu Polyethylen cao phân tử (UHMWPE) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương; CE; MDR | Cái | 10 |
| 2.7 | Mũi khoan ngược | Mũi khoan ngược có chức năng khoan ngược lại, cung cấp hướng dẫn đo chiều dài của đường hầm xương và chức năng khoan. - Có nút trên tay cầm để điều chỉnh đầu mũi khoan và có thể mở hoặc đóng. - Đường kính đủ các cỡ từ 7/7,5/8/8,5/9/9,5/10mm - Chiều dài trục: ≥ 270mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, | Cái | 10 |
| 2.8 | Trocar nội soi khớp | Trocar nội soi khớp cấu tạo bao gồm ống thông và dụng cụ đẩy. Ống thông làm xuất từ polymer polycarbonate trong suốt, bộ đẩy được làm từ ABS polymer. Đường kính tối thiểu bao gồm: 5.5mm/7.5mm/8.5mm/10mm, mỗi cỡ đường kính có 3 chiều dài tương ứng là 75mm/90mm/110mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, CE | Cái | 10 |
| 2.9 | Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay | Vít chất liệu composite tương thích sinh học : 70% PLA + 30% β-TCP Vít có các đường kính: *Vít đường kính 4.5mmx17.5mm, có gắn hai sợi chỉ cỡ UPS2 chất liệu Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). *Vít dường kính 5.5mm/6.5mmx20mm, có gắn hai sợi chỉ chỉ cỡ UPS2 chất liệu Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương; MDR | Cái | 10 |
| 2.10 | Vít chỉ neo đơn khâu sụn viền | Vít chỉ neo khớp vai: chất liệu: titanium; đường kính: ≥3.5mm, chiều dài vít: ≥13mm; chiều dài chỉ: ≥ 900mm. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, CE | Cái | 10 |
| 2.11 | Vít chỉ neo khớp vai (Chôn chỉ) | Vít chỉ neo được cấu tạo bởi các thành phần: - Phần neo 1 ( Đầu vít) : Chất liệu PEEK (Polyether etherketone), đường kính neo:≥ 4,1mm; chiều dài: ≥6,7mm. -Phần neo 2 ( Vít neo): Chất liệu PEEK (Polyether etherketone), đường kính neo: ≥5.0mm; chiều dài: ≥14mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương., CE | Cái | 10 |
| III | Đinh xương chày có chốt |  |  |  |
| 3.1 | Đinh nội tủy xương chày, loại rỗng, các cỡ | Đường kính 7/8/9/10mm Dài 255/270/285/300/315/330/345/360/375mm Đồng bộ với vít chốt cùng hãng sản xuất Đạt tiêu chuẩn ASTM F 136 Chất liệu titan Ti6Al4V Kèm bộ dụng cụ để sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 50 |
| 3.2 | Vít chốt đinh nội tủy, các cỡ | Dài 30 - 50mm, bước tăng 2mm; 55 - 90mm, bước tăng 5mm Đồng bộ với đinh nội tủy của hãng sản xuất. Đạt tiêu chuẩn ASTM F 136 Chất liệu titan Ti6Al4V Kèm bộ dụng cụ để sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 50 |
| IV | Đinh nội tủy xương đùi có chốt(đinh liên mấu chuyển) |  |  |  |
| 4.1 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi | Bộ dụng cụ gồm ≥33 mục, ≥47 chi tiết, tối thiểu có: + 01 Đầu vặn búa rút đinh;+ 01 Búa giật trượt + 01 Thanh nối;+ 01 Thanh ngắn đóng đầu xa + 01 Đệm búa;+ 01 Thanh kết nối chữ T + 01 Cố định chữ U;+ 01 Cố định xa đinh xương đùi + 01 Thanh cân bằng;+ 01 Tay vặn vít chữ L 5mm + 01 Tay mũi khoan nhỏ chữ T;+ 01 Tay vặn cố định;+ 01 Thanh trọc dò;+ 01 Tay cầm gốc + 01 Uốn hướng đinh;+ 01 Thanh lấy dấu + 01 Dùi xương;+ 01 Ống vặn vít trùm bên ngoài + 01 Thanh vặn vít trong;+ 01 Thước đo chiều dài vít;+ 01 Ống dẫn;+ 02 Dẫn hướng khoan đường kính ngoài 8mm; đường kính trong 6mm;+ 02 Dẫn hướng khoan đường kính ngoài 10mm; đường kính trong 8mm;+ 02 Dẫn hướng khoan đường kính ngoài 8mm; đường kính trong 4mm + 02 Mũi khoan đường kính 4mm;+ 01 Mũi khoan dài;+ 01 Mũi khoan đường kính 6mm;+ 01 Mũi khoan có ren;+ 01 Đầu taro;+ 02 Tô vít các cỡ;+ 10 Đầu khoan nội tủy;+ 01 Đầu khoan nội tủy nối tay khoan; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | bộ | 1 |
| 4.2 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt chất liệu titanium | Đinh nội tủy rỗng nòng đầu trên xương đùi loại chống xoay - Chất liệu titanium - Đường kính: Có 4 cỡ từ 9mm đến 12mm. - Chiều dài: đinh có 4 cỡ từ 170mm đến 240mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương Sử dụng bằng Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi ở phần 4.1 | Cái | 20 |
| 4.3 | Vít chốt đinh nội tủy xương đùi chất liệu titanium | Vít chốt cổ xương đùi J11dạng đóng kiểu chống xoay. Chất liệu titanium. - Tương thích với Đinh nội tủy rỗng nòng đầu trên xương đùi loại chống xoay, loại ngắn. - Chiều dài từ 80mm đến 105mm, bước tăng 5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sử dụng bằng Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi ở phần 4.1 | cái | 20 |
| 4.4 | Vít khóa xương 5.0mm ren toàn phần chất liệu titanium | Vít chốt khóa đường kính 5.0mm. Chất liệu titanium. - Chiều dài vít: có 24 cỡ nằm trong khoảng từ 24 mm đến 80 mm. - Cung cấp kèm trợ cụ tương thích với hàng hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Sử dụng bằng Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi ở phần 4.1 | cái | 20 |
| V | Hóa chất dùng cho máy điện giải Smartlyte. |  |  |  |
| 5.1 | Gói chất lỏng cung cấp điểm hiệu chuẩn cho điện cực Na/K/Cl/Ca/Li | * Hoá chất dùng để cung cấp các điểm hiệu chuẩn cho các điện cực Na+, K+, Cl-, Ca2+, Li+ tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Mỗi gói chất lỏng chứa Standard A, Standard B, Standard C và Reference Solution. Thành phần: + Standard A: ≥350 mL - hoạt chất: Natri ≥150,0 mmol/L, Kali ≥5,0 mmol/L, Clorua ≥115,0 mmol/L, Canxi ≥0,9 mmol/L, Liti ≥0,3 mmol/L; + Standard B: ≥85mL - hoạt chất: Natri ≥100,0 mmol/L, Kali ≥1,8 mmol/L, Clorua ≥72,0 mmol/L, Canxi ≥ 1,5 mmol/L, Liti ≥0,3 mmol/L; + Standard C: ≥85mL - hoạt chất: Natri ≥150,0 mmol/L, Kali 5,0 mmol/L, Clorua ≥115,0 mmol/L, Canxi ≥0,9 mmol/L, Liti ≥1,4 mmol/L; + Reference Solution: ≥100mL - hoạt chất: Kali Clorua ≥ 1,2 mol/L. * Quy cách: Hộp ≥ 620 mL *Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Hộp | 37 |
| 5.2 | Dung dịch điều hòa điện cực | * Dung dịch điều hòa điện cực dùng cho máy phân tích điện giải, dùng để điều hòa điện cực đầu ngày tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Thành phần: Ammonium hydrogen bifluoride * Quy cách: Hộp ≥ 100 mL * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Lọ | 2 |
| 5.3 | Dung dịch làm sạch | * Dung dịch rửa điện cực dùng để làm sạch đường dẫn mẫu tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Thành phần: Neodisher MA, NaCl * Quy cách: Hộp ≥ 100 mL * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Lọ | 1 |
| 5.4 | Dung dịch phân giải protein | * Dung dịch khử protein dùng để loại bỏ protein bám trong đường dẫn mẫu, lau chùi vệ sinh kim hút tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Thành phần: Sodium Hypochlorite * Quy cách: Hộp ≥ 100 mL * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Lọ | 1 |
| 5.5 | Dung dịch pha loãng mẫu nước tiểu | * Dung dịch pha loãng mẫu nước tiểu dùng tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Thành phần: 120 mmol/L Na+, 128 mmol/L Cl-, chất đệm và chất bảo quản. * Quy cách: Hộp ≥ 500 mL * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Chai | 1 |
| 5.6 | Điện cực Na+ (Natri) | * Điện cực Natri dùng để xác định nồng độ Natri trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu pha loãng tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Quy cách: 01 cái/ hộp * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 1 |
| 5.7 | Điện cực K+ (Kali) | * Điện cực Kali dùng để xác định nồng độ Kali trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu pha loãng tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Quy cách: 01 cái/ hộp * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 2 |
| 5.8 | Điện cực Ca++ (Calcium) | * Điện cực Canxi dùng để xác định nồng độ Canxi trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu pha loãng tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Quy cách: 01 cái/ hộp * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 2 |
| 5.9 | Điện cực Cl- (Chloride) | * Điện cực Clo dùng để xác định nồng độ Clo trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương và nước tiểu pha loãng tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Quy cách: 01 cái/ hộp * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 2 |
| 5.10 | Điện cực tham chiếu | * Điện cực tham chiếu dùng để hỗ trợ trong việc xác định nồng độ Natri, Kali, Clo, Canxi và Liti trong các mẫu máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh và nước tiểu đã pha loãng tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Quy cách: 01 cái/ hộp * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 1 |
| 5.11 | Vỏ điện cực tham chiếu | * Vỏ điện cực tham chiếu được sử dụng để giữ điện cực tham chiếu luôn được ngâm trong dung dịch tham chiếu. * Quy cách: 01 cái/ hộp; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 1 |
| 5.12 | Ống bơm nhu động | Dây bơm nhu động tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. Bảo quản ở 18-25 độ C. * Quy cách: 01 cái/ hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Cái | 4 |
| 5.13 | Bộ ống van | Bộ đường ống dẫn cho van kẹp tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. Bảo quản ở 18-25 độ C. * Quy cách: 01 cái/ hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Bộ | 1 |
| 5.14 | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm định lượng các chất điện giải | * Vật liệu kiểm soát 3 mức được sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm, tương thích với máy phân tích điện giải Smartlyte. * Thành phần: Dung dịch đệm chứa các chất điện giải (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Dung dịch đã được cân bằng với các mức khí CO₂, O₂ và N₂ xác định. Sản phẩm này không chứa thành phần có nguồn gốc từ người. * * Quy cách: ≥ 3x10x1.8 mL * Xuất xứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Hộp | 12 |
| VI | Mua sắm vật tư hóa chất cho máy Hba1c H600Plus |  |  |  |
| 6.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Thuốc thử sử dụng để xác định hàm lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người dùng cho máy H600Plus Thành phần: Thuốc thử R1 – Eluent, Túi thuốc thử ≥500 ml: Phosphate buffer (≥32 mmol/L), NaCl (≥35 mmol/L), Chất bảo quản (≥0.3 ml/L) Thuốc thử R2 – Eluent, Túi thuốc thử ≥500 ml: Phosphate buffer (≥32 mmol/L), NaCl (≥55 mmol/L), Chất bảo quản ≥(0.3 ml/L) Thuốc thử R3 – Eluent, Túi thuốc thử ≥500 ml: Phosphate buffer (3≥8 mmol/L), NaCl (≥160 mmol/L), Chất bảo quản (≥0.3 ml/L) Hemolysin, chai thuốc thử ≥1000 ml: Phosphate buffer (≥3.5 mmol/L), Triton (≥0.4 ml/ L), Chất bảo quản (≥0.3 ml/L) Giới hạn phát hiện tối thiểu (%): <3; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Hộp | 20 |
| 6.2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C | Chất hiệu chuẩn dạng bột đông khô được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng trong các hoạt động xét nghiệm hemoglobin glycated trên máy HbA1c. Thành phần: Calibrator 1: Dung dịch đệm chứa hemoglobin glycated (nồng độ được ghi trên nhãn chai); chất ổn định protein; chất bảo quản. Quy cách đóng gói: Calibrator 1: ≥ 0.1mL/lọ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | lọ | 10 |
| 6.3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C | Chất hiệu chuẩn dạng bột đông khô được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng trong các hoạt động xét nghiệm hemoglobin glycated trên máy H600Plus Thành phần: Calibrator 2: Dung dịch đệm chứa hemoglobin glycated (nồng độ được ghi trên nhãn chai); chất ổn định protein; chất bảo quản. Độ ổn định: 7 ngày sau khi mở nắp và hoàn nguyên, bảo quản ở 2-8 độ C. Quy cách đóng gói: Calibrator 2: ≥ 0.1mL/lọ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | lọ | 10 |
| 6.4 | Vật liệu kiểm soát xn định lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát dạng bột đông khô được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng trong các hoạt động xét nghiệm hemoglobin glycated trên máy H600Plus Thành phần: Control 1: Dung dịch đệm chứa hemoglobin glycated (nồng độ được ghi trên nhãn chai); chất ổn định protein; chất bảo quản. Quy cách đóng gói: Control 1: ≥ 0.1mL/lọ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | lọ | 10 |
| 6.5 | Vật liệu kiểm soát xn định lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát dạng bột đông khô được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng trong các hoạt động xét nghiệm hemoglobin glycated trên máy H600Plus Thành phần: Control 2: Dung dịch đệm chứa hemoglobin glycated (nồng độ được ghi trên nhãn chai); chất ổn định protein; chất bảo quản. Quy cách đóng gói: Control 2: ≥ 0.1mL/lọ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | lọ | 10 |
| VII | Mua sắm quả lọc dùng cho máy siêu lọc OMNI |  |  |  |
| 7.1 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ | Bao gồm: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi; - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; - Dây dẫn dịch thay thế; - Túi dịch thải 7 lít; - Quả lọc máu diện tích 1.6m2 phù hợp với chống đông máu bằng heparin và citrate. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | bộ | 20 |
| VIII | Mua sắm phim X.quang KTS |  |  |  |
| 8.1 | Phim X.Quang kích thước 35x43CM (14x17IN) | Kích thước phim 35x43cm.có thể nạp phim không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Độ nhạy và tương phản phù hợp với máy in đang sử dụng tại Bệnh viện. (Tương thích với máy in TX55). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. Quy cách: 125 tờ/hộp | tờ | 10.000 |
| Tổng: 08 phần/lô; |  |  |  |  |

  - Các yêu cầu khác

1.3.1. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bảng kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo mẫu số 21 sau đây:

Mẫu số 21 (File scan, File Excel đính kèm)

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)

Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

|  |  | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã hàng hóa |  | Tên hàng hóa | Đơ n vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Khối lượng chào thầu | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lưu hành hoặc số GPNK | Đơn giá kê khai/ niêm yết | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Mã hóa vật tư y tế | Ghi chú |
| (1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |

Ghi chú:

- Các cột thuộc phần Yêu cầu E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự

- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Trong đó, lưu ý các cột:

+ Cột Tên thương mại (Cột 5) và cột Ký mã hiệu (Cột 9): Trường hợp hàng hoá dự thầu là danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nhà thầu kê khai Tên thương mại và Ký mã hiệu của hàng hóa chào thầu và nội dung kê khai này cần chính xác và phù hợp với nội dung mà nhà thầu đã đăng ký trên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội.

+ Cột Cấu hình, tính năng kỹ thuật (Cột 14): Đề nghị nhà thầu kê khai rõ cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa để chứng minh tính đáp ứng theo các yêu cầu của E-HSMT. Tất cả nội dung về tính năng, thông số kỹ thuật kê khai tại cột này phải có tham chiếu đến nội dung tương ứng trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

+ Cột Mã hóa vật tư y tế (Cột 15): Nhà thầu ghi rõ mã hóa vật tư y tế theo Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/03/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022; Quyết định 3181/QĐ-BYT ngày 29/11/2022; Quyết định số 1055/QĐ-BYT ngày 24/02/2023; Quyết định số 2200/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các Quyết định khác liên quan. Lưu ý: Hồ sơ dự thầu vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể việc nhà thầu không kê khai tại nội dung này. Nội dung tại cột (15) chỉ mang tính chất tham khảo, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT

1.3.2. Yêu cầu về dịch vụ liên quan: Không có

1.3.3   Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

Thời gian: Trong khi lắp đặt, chạy thử thiết bị trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Địa điểm: Địa điểm Bệnh viện Quân y 7, số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông TP Hải Phòng.Cách thức tiến hành:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan (Có biên bản kèm theo).

Bước 2: Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra, nhà thầu tiến hành lắp đặt, cài đặt hiệu chỉnh (Có biên bản kèm theo). Sau tiến hành kiểm định máy(nếu máy thuộc danh mục phải kiểm định máy) trước khi đi vào sử dụng.

Chi phí cho việc kiểm tra, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định máy. Mọi chi phí đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định máy mà không phù hợp về số lượng, chủng loại, hãng/ nước sản xuất, tình trạng hàng hóa,…, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Mẫu cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ……tháng……năm……

### BẢN CAM KẾT

Nhà thầu………… (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) tham gia đấu thầu gói thầu:…………………………………., đại diện hợp pháp của nhà thầu……………………………………….. cam kết các điều khoản sau:

- Cam kết giao hàng tận nơi tại - số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông TP Hải Phòng.

- Cam kết cung cấp hàng hóa trong thời gian ≤ 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Cam kết trường hợp sau khi trúng thầu, nếu Bên mời thầu/Đơn vị sử dụng có yêu cầu về bảo hành và hướng dẫn sử dụng thì nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu như dịch vụ sau bán hàng.

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện Quân y 7 nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Quân y 7).

- Cam kết hàng hóa được giao mới 100% và được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu