## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm Máy xét nghiệm HbA1c tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa năm 2026;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Máy xét nghiệm HbA1c tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa năm 2026;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Thuận Hóa;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước – Lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | MÁY XÉT NGHIỆM HBA1C |  |  |
|  | I. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ: Từ ≤ 15 đến ≥ 300C. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải độ ẩm đến ≥ 75%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Máy chính: 01 chiếc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây nguồn: 01 chiếc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy in nhiệt: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giấy in nhiệt: 01 cuộn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu đọc Barcode: 01 cái. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Rack bệnh phẩm: 06 chiếc (mỗi chiếc ≥ 10 vị trí mẫu). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ hóa chất chạy thử : Eluent A, Eluent B, Hemolysis: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ Adapter dành cho cốc mẫu: 05 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ lưu điện (UPS): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Phương pháp đo: HPLC (Sắc ký lỏng hiệu năng cao) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình: |  |  |
|  | + Loại màn hình: LCD, cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kích thước: ≥ 8 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Màn hình hiển thị được các thông tin về mẫu, kết quả xét nghiệm và các cảnh báo sự cố/ lỗi… | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thiết bị được thiết lập hoàn toàn tự động: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng tự động nạp mẫu liên tục. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tự động nhận dạng loại mẫu máu toàn phần hoặc chế độ đo pha loãng trước. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chế độ STAT để xét nghiệm khẩn cấp. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tự động rửa để tự bảo trì khi khởi động. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ đo: Chế độ đo máu toàn phần và chế độ đo pha loãng trước. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giao tiếp: Có chức năng kết nối dữ liệu 2 chiều vào LIS/HIS. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thông số đo: HbA1c | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Sử dụng được nhiều loại hóa chất của các hãng khác nhau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất ≥ 50 test/1giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ chính xác: ≤ 1%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ lặp lại: ≤ 1%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Loại mẫu: Máu toàn phần, máu pha loãng trước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lượng hút mẫu |  |  |
|  | + Máu toàn phần: ≤ 10 µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Máu pha loãng trước: ≤ 500 µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khả năng lưu trữ kết quả: ≥ 8000 kết quả và biểu đồ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ lưu điện (UPS): |  |  |
|  | + Loại Online | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Công suất: ≥ 1KVA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan (nếu có). | Đáp ứng | Không đáp ứng |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu sản phẩm | Cơ sở- hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.