Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2026

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bãi Cháy – phường Việt Hưng – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| STT | CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Máy chiếu thử thị lực |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc OECD |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Điều khiển từ xa: 01 cái |
| 3 | Khăn che bụi: 01 cái |
| 4 | Giá treo tường: 01 cái |
| 5 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Khoảng test tối đa: ≥ 6m |
|  | Các loại bảng thử: Vòng Landolt, Số, Chữ cái, Snellen, Hình, tách dòng (ngang, dọc, kí tự đơn), bảng xanh/đỏ, bảng kiểm tra sắc giác, bảng Amsler, bảng kiểm tra loạn thị, chế độ kiểm tra đảo ngược, |
|  | Hiển thị: Màn hình LCD ≥ 23 inch, độ phân giải ≥ 1920 x 1080, độ sáng ≥ 250cd/m2 |
|  | Cổng giao tiếp: tối thiểu có cổng USB và khe cắm thẻ nhớ |
| II | Sinh hiển vi khám mắt (có camera) |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc G7 |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Giấy lót cằm: 01 hộp |
| 3 | Khăn che bụi: 01 cái |
| 4 | Bàn đặt máy nâng hạ điện: 01 cái |
| 5 | Camera chính hãng: 01 cái |
| 6 | Máy tính: 01 bộ |
| 7 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Thấu kính: |
|  | Có 2 thị kính với độ phóng đại ≥ 12.5x |
|  | Có ≥ 5 mức phóng đại, với mức phóng đại tối thiểu ≤ 10x, tối đa ≥ 40x |
|  | Dải điều chỉnh thị kính ± (≥ 5D) |
|  | Nguồn sáng: |
|  | Loại nguồn sáng LED |
|  | Bộ lọc tối thiểu bao gồm: bộ lọc xanh coban, lọc xanh lá/ không đỏ, lọc hấp thụ nhiệt, lọc trung tính (giảm chói) |
|  | Phạm vi di chuyển: |
|  | Phạm vi di chuyển lên xuống: ≥ 30 mm |
|  | Phạm vi di chuyển trái phải: ≥ 100 mm |
|  | Phạm vi di chuyển trước sau: ≥ 100 mm |
|  | Phạm vi nâng hạ tỳ cằm: ≥ 70 mm |
|  | Camera tương thích, đồng bộ với kính hiển vi. Số điểm ảnh ≥ 2560 x 1920 |
|  | Cấu hình máy tính xử lý hình ảnh tối thiểu: Intel Core i5 hoặc cao hơn, Ram ≥ 16 GB, ổ cứng ≥ 500 GB, màn hình ≥ 23 inch, hệ điều hành có bản quyền và phần mềm thu nhận, xử lý ảnh từ camera |
| III | Ghế khám và điều trị răng |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc EU, G7, OECD hoặc ASEAN |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Ghế máy bệnh nhân : 01 chiếc |
| 2 | Bàn đạp điều khiển : 01 chiếc |
| 3 | Tựa đầu hai khớp : 01 chiếc |
| 4 | Tựa tay bên trái : 01 chiếc |
| 5 | Hệ thống phân phối hơi nước trên tay mâm dụng cụ, tối thiểu bao gồm: |
| 5.1 | - Bàn phím điều khiển cho toàn bộ hệ thống : 01 |
| 5.2 | - Tay xịt khí, nước : 01 cái |
| 5.3 | - Dây và chuôi tay khoan chậm: 01 bộ |
| 5.4 | - Dây và chuôi tay khoan nhanh: 02 bộ |
| 6 | Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước sạch |
| 6.1 | - Bàn phím điều khiển cho người hỗ trợ: 01 bộ |
| 6.2 | - Hệ thống hút nước bọt và hút phẫu thuật : 01 bộ |
| 6.3 | - Tay xịt khí, nước : 01 cái |
| 6.4 | - Bồn nhổ: 01 cái |
| 7 | Hệ thống đèn khám: 01 bộ |
| 8 | Tay khoan nhanh: 04 cái |
| 9 | Tay khoan chậm: 02 cái |
| 10 | Ghế bác sỹ: 01 cái |
| 11 | Đèn quang trùng hợp: 01 cái |
| 12 | Máy lấy cao răng: 01 cái |
| 13 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Ghế máy bệnh nhân |
|  | Tải trọng ghế ≥ 135 kg |
|  | Chiều cao nâng hạ ghế: từ ≤ 450 đến ≥ 750 mm |
|  | Góc lưng ghế: từ ≤ 0 độ đến ≥ 70 độ |
|  | Tựa đầu ≥ 2 khớp |
|  | Các chức năng của Pedal: tối thiểu có điều khiểntay khoan, lên xuống ghế, ngả tựa lưng |
|  | Hệ thống mâm tay khoan |
|  | Có ≥ 5 vị trí để dụng cụ bao gồm tối thiểu 01 tay xịt hơi nước, 2 tay khoan nhanh, 1 tay khoan chậm |
|  | Tay xịt khí, nước có 3 chế độ khí, nước và phun sương |
|  | Đầu xịt khí, nước có thể tháo rời để hấp tiệt trùng |
|  | Chức năng của bảng điều khiển: tối thiểu điều khiển vị trí ghế, bật/tắt đèn, bật/tắt nước cốc, nước bồn nhổ |
|  | Có thể nhớ ≥ 3 vị trí ghế |
|  | Có đèn đọc phim xquang hoặc vị trí lắp đặt màn hình máy tính |
|  | Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước sạch: |
|  | Có bộ lọc nước thải |
|  | Vòi nước súc miệng sử dụng cảm biến |
|  | Có thể điều chỉnh mức nước súc miệng |
|  | Có công tắc đóng mở nước xả bồn nhổ và nước súc miệng |
|  | Hệ thống đèn |
|  | Sử dụng đèn LED điều chỉnh được cường độ sáng liên tục hoặc tối thiểu ≥ 4 mức |
|  | Độ sáng tối đa ≥ 26.000 Lux |
|  | Hệ thống trợ thủ |
|  | Dụng cụ cho người hỗ trợ bao gồm tối thiểu: hút nước bọt, hút phẫu thuật, tay xịt khí/nước. |
|  | Bảng điều khiển cho người hỗ trợ: tối thiểu có các chức năng điều chỉnh vị trí ghế, bật/tắt đèn, bật/tắt nước cốc, nước bồn nhổ |
|  | Có chức năng an toàn tự dừng ghế khi có va chạm vào thanh gác dụng cụ |
|  | Ghế bác sỹ |
|  | Đồng hộ với máy, có thể điều chỉnh lên xuống và xoay |
| IV | Máy điều trị nội nha (có chức năng đo chiều dài ống tủy) |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc G7 |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Tay nội nha: 01 cái |
| 2 | Bộ nguồn + sạc: 01 bộ |
| 3 | Túi bảo vệ: 30 cái |
| 4 | Điện cực miệng : 03 cái |
| 5 | Kẹp file: 01 cái |
| 6 | Dây kết nối: 01 dây |
| 7 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Có chế độ tự động quay ngược/dừng lại khi tới chóp |
|  | Chế độ/tính năng chống gãy file |
|  | Có tính năng định vị chóp |
|  | Tốc độ vòng quay: từ ≤ 100 đến ≥ 1.000 vòng/phút |
|  | Lực xoắn tối đa ≥ 4 N.cm |
|  | Có chức năng đo chiều dài ống tủy |
|  | Có chức năng tạo hình phần trên ống tủy |
|  | Theo dõi vị trí đầu file theo thời gian thực |
|  | Sử dụng pin sạc Lithium-ion hoặc tương đương |
| V | Máy đo nhãn áp (loại không tiếp xúc) |
| A | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc G7, EU |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Máy in nhiệt: 01 cái |
| 3 | Giấy in nhiệt: 05 cuộn |
| 4 | Giấy lót cằm: 01 hộp |
| 5 | Nút chặn giấy lót cằm: 01 bộ |
| 6 | Bao phủ bụi: 01 cái |
| 7 | Dây điện nguồn: 01 cái |
| 8 | Bàn đặt máy nâng hạ điện: 01 cái |
| 9 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Chức năng kiểm soát luồng khí: điều chỉnh áp suất tự động |
|  | Tự động đo chiều dày giác mạc để hiệu chỉnh giá trị nhãn áp |
|  | Nâng tựa cằm điều khiển lên xuống bằng điện |
|  | Màn hình màu LCD hoặc tương đương ≥ 7 inch |
|  | Có đèn tiêu gắn bên trong để định vị mắt |
|  | Dải đo nhãn áp: 0 đến ≥ 60 mmHg, bước hiển thị: ≤ 1mmHg |
|  | Dải do độ dày giác mạc: ≤ 300 đến ≥ 1.300 µm, bước hiển thị: ≤ 1µm |
|  | Có chế độ đo bằng tay và tự động |
|  | Kết quả lưu trữ trong máy, hiển thị trên màn hình, in ra máy in nhiệt. |
|  | Máy có thể di chuyển theo 3 hướng |
|  | Có kết nối LAN và Wifi |
| VI | Máy đo thị trường |
| A | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc G7, EU |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Nút bấm phản hồi cho bệnh nhân: 01 bộ |
| 3 | Máy tính điều khiển rời hoặc tích hợp: 01 bộ (chào rõ máy tính điều khiển loại rời hay tích hợp) |
| 4 | Miếng che mắt: 01 cái |
| 5 | Giấy lót cằm: 01 hộp |
| 6 | Bao phủ chống bụi:01 cái |
| 7 | Bàn đặt máy nâng hạ điện: 01 cái |
| 8 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Buồng đo dạng vòm cầu bán kính tiêu chuẩn 30cm |
|  | Phạm vi đo: góc mở tối đa ≥ 90 độ |
|  | Kích thước vật tiêu: Đủ các kích thước I, II, III, IV, V |
|  | Cường độ sáng nền: 10 cd/m2 (31,4 ± 0,2 ASB) |
|  | Thời gian phát sáng: Tối thiểu có 200 ms, 500 ms |
|  | Có tối thiểu các chế độ test: White on White và Blue on Yellow |
|  | Hỗ trợ cả đo tĩnh và đo động |
|  | Có các chế độ đo tiêu chuẩn, nhanh, siêu nhanh, SWAP |
|  | Các bài kiểm tra tối thiểu: kiểm tra vùng trung tâm (tương đương góc mở 30 độ, 24 độ, 10 độ), hoàng điểm, Full Field |
|  | Có chức năng theo dõi mắt bệnh nhân trong quá trình đo |
|  | Tỳ cằm điều khiển lên, xuống, trái, phải tự động |
|  | Có chức năng phân tích thị trường Glaucoma và phân tích tiến triển theo thời gian |
|  | Có máy tính tích hợp với màn hình cảm ứng ≥ 17 inch hoặc kết nối máy tính cấu hình Intel Core i5 hoặc cao hơn, Ram ≥ 16 GB, SSD ≥ 500 GB, màn hình ≥ 23 inch, hệ điều hành có bản quyền và phần mềm thu nhận, xử lý dữ liệu đo |
|  | Kết nối DICOM đầy đủ. |
| VII | Máy đo thính lực (đo âm ốc tai) |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc G7, EU |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Thân máy : 01 cái |
| 2 | Đế đựng máy : 01 cái |
| 3 | Bộ điện cực : 01 bộ |
| 4 | Đầu dò : 01 cái |
| 5 | Gel : 01 lọ |
| 6 | Giấy thấm cồn : 01 gói |
| 7 | Máy tính trả kết quả: 01 bộ |
| 8 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Có thực hiện tối thiểu 2 phương pháp sàng lọc: Âm ốc tai và điện thính giác |
|  | Có khả năng lưu trữ và xuất dữ liệu kết quả |
|  | Âm ốc tai (OAE): |
|  | Tối thiểu đo được âm thoáng qua (Transient Evoked Otoacoustic Emission (TEOAE)) và âm méo (Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAE)) |
|  | Tần số đo âm ốc tai: từ ≤ 1,5kHz đến ≥ 6kHz |
|  | Mức kích thích: DPOAE: từ ≤ 50 đến ≥ 65 dBSPL, TEOAE từ ≤ 60 đến ≥ 75 dB peSPL |
|  | Tỷ lệ tần số F2/F1: 1,22 ± 0,02 |
|  | Điện thính giác (ABR): |
|  | Tối thiểu các chế độ: (Click và Tone Burst) hoặc (Click và Chirp) |
|  | Mức kích thích ABR: ≤ 30 đến ≥ 45 dBHL |
|  | Độ khuếch đại CMRR: >100 dB ở 100 Hz |
|  | Màn hình hiển thị: ≥ 3,5 inch |
|  | Sử dụng pin sạc Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Máy tính trả kết quả có cấu hình tối thiểu: Intel Core i5 hoặc cao hơn, Ram ≥ 16 GB, ổ cứng ≥ 500 GB, màn hình ≥ 23 inch, hệ điều hành có bản quyền và phần mềm thu nhận, trả kết quả |
| VIII | Ghế khám (cho Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng) |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi lên xuống: từ ≤ 530 mm đến ≥ 730 mm |
|  | Góc ngả - gập: từ 90 đến 180 độ |
|  | Góc xoay ghế: 360 độ |
|  | Có pedal điều khiển bằng chân các chế độ lên, xuống, ngả, gập, reset |
|  | Bọc da PU |
|  | Tải trọng: ≥ 300 kg |
| X | Hệ thống nội soi tai mũi họng (kèm theo 06 optic) |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc G7 (Bộ xử lý hình ảnh, đầu camera, nguồn sáng) |
|  | Các ống kính soi phải cùng hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu với bộ xử lý hình ảnh, đầu camera, nguồn sáng |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 Bộ |
| 2 | Đầu Camera: 01 Cái |
| 3 | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 Bộ |
| 4 | Dây dẫn sáng: 01 Cái |
| 5 | Bộ ống soi khám tai mũi họng: 06 cái, bao gồm: |
| 5.1 | Ống kính soi 0 độ, đường kính 3 mm: 01 Cái |
| 5.2 | Ống kính soi 70 độ, đường kính 4 mm: 02 Cái |
| 5.3 | Ống kính soi 0 độ, đường kính 2.7 mm: 03 Cái |
| 6 | Tay cầm cho ống soi: 01 Cái |
| 5 | Màn hình: 01 Cái |
| 6 | Xe đẩy chuyên dụng: 01 Cái |
| 7 | Bộ ghế khám tai mũi họng: 01 Cái |
| 8 | Bộ máy tính, máy in và phần mềm trả kết quả: 01 Bộ |
| 9 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel |
|  | Điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh |
|  | Có chức năng dừng hình |
|  | Độ phóng đại tối đa: ≥ x2 |
|  | Có sẵn cổng kết nối cho ≥ 2 đầu thu hình ảnh |
|  | Có khả năng kết nối với ống nội soi mềm |
|  | Đầu camera |
|  | Cảm biến ảnh: 1 chip CMOS ≥ 1/3 inch hoặc ≥ 3 chip CMOS |
|  | Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Có thể lấy nét bằng tay |
|  | Có ≥ 2 phím chức năng |
|  | Nguồn sáng lạnh nội soi |
|  | Sử dụng công nghệ đèn LED |
|  | Nhiệt độ màu: 6400 ± 200K |
|  | Tuổi thọ bóng đèn LED: ≥ 30.000 giờ |
|  | Có chức năng báo động và bảo vệ quá nhiệt |
|  | Dây dẫn sáng |
|  | Tương thích với nguồn sáng và các ống soi |
|  | Chiều dài ≥ 200 cm |
|  | Màn hình |
|  | Màn hình LCD, tấm nền công nghệ IPS hoặc tương đương |
|  | Kích thước màn hình ≥ 23 inch |
|  | Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 |
|  | Độ sáng ≥ 300 cd/m2 |
|  | Độ tương phản ≥ 1000:1 |
|  | Là màn hình chuyên dụng cho y tế |
|  | Thiết bị phụ trợ |
|  | Xe đẩy chuyên dụng |
|  | Có ≥ 4 ngăn để máy |
|  | Có ≥ 4 bánh xe có khóa |
|  | Có cụm tay treo màn hình, tay treo camera và dây sáng |
|  | Bộ ghế khám tai mũi họng |
|  | Phạm vi lên xuống: từ ≤ 530 mm đến ≥ 730 mm |
|  | Góc ngả - gập: từ 90 đến 180 độ |
|  | Góc xoay ghế: 360 độ |
|  | Có pedal điều khiển bằng chân các chế độ lên, xuống, ngả, gập, reset |
|  | Bọc da PU |
|  | Tải trọng: ≥ 300 kg |
|  | Bộ máy tính, máy in và phần mềm trả kết quả |
|  | CPU Intel core I5 thế hệ 13 hoặc cao hơn, RAM ≥ 16GB, SSD ≥ 1T, màn hình ≥ 24 inch, chuột, bàn phím, phụ kiện đầu đủ |
|  | Bộ ống soi khám TMH |
|  | Ống kính soi 0 độ, đường kính 3 mm, dài trong khoảng từ 110 mm đến 140 mm |
|  | Ống kính soi 70 độ, đường kính 4 mm, dài trong khoảng từ 170 đến 190 mm |
|  | Ống kính soi 0 độ, đường kính 2.7 mm, dài trong khoảng từ 110 mm đến 140 mm |
|  | Các ống soi tương thích với bộ xử lý hình ảnh, camera và nguồn sáng |
| I | Máy chiếu thử thị lực |
| A | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Hàng hóa chào thầu được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz |
|  | Xuất xứ máy chính: các nước thuộc OECD |
|  | Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng |
| B | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Điều khiển từ xa: 01 cái |
| 3 | Khăn che bụi: 01 cái |
| 4 | Giá treo tường: 01 cái |
| 5 | Linh phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, đưa thiết bị vào sử dụng: 01 bộ |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| C | YÊU CẦU KỸ THUẬT |

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại vị trí lắp đặt của Bệnh viện Bãi Cháy.

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì/ năm.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |