PHỤ LỤC 1: CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang)

- Đèn chiếu vàng da

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn chiếu vàng da: | Bộ | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Xuất xứ: Các nước Châu Âu |  |  |
|  | Năm sản xuất: Từ năm 2025 về sau |  |  |
|  | Hàng mới 100% |  |  |
|  | Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: 01 bộ |  |  |
|  | Chóa đèn LED: 01 cái |  |  |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái |  |  |
|  | Chân đế và cọc giữ đèn có bánh xe di chuyển: 01 bộ |  |  |
|  | Phụ kiện lắp đặt của nhà sản xuất: 01 bộ |  |  |
|  | Nôi trẻ sơ sinh có bánh xe: 01 cái (mua tại Việt Nam) |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
| II | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Là loại đèn điều trị vàng da di động dạng cột trụ đứng trên mặt sàn có 4 bánh xe xoay chống tĩnh điện, 2 bánh có khóa. Có hệ thống làm mát đối lưu |  |  |
|  | Điều khiển trên màn LCD kiểu chạm, ≥ 3,5inch. Hiển thị thời gian điều trị, cường độ điều trị. |  |  |
|  | Có thể cài đặt sẵn 4 mức cường độ điều trị: tối thiểu có 25%, 50%, 75%, 100% |  |  |
|  | Điều khiển bằng bộ điều khiển vi xử lý |  |  |
|  | Có chức năng tự động kiểm tra và tự hiệu chuẩn |  |  |
|  | Khoảng đo thời gian hoạt động: ≤ 0 đến ≥ 99:59 giờ |  |  |
|  | Bóng đèn LED trị liệu vàng da bằng ánh sáng xanh có công suất cao và đèn khám màu trắng. |  |  |
|  | Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ |  |  |
|  | Khoảng bước sóng phát xạ tối đa: (450 – 465)nm |  |  |
|  | Diện tích khu vực phát xạ ở 400mm: (500 x 300)mm |  |  |
|  | Cường độ chiếu đo được ở khoảng cách 40cm tính từ thiết bị: |  |  |
|  | 50 µW/cm2/nm @100% |  |  |
|  | 15µW/cm2/nm @25%. |  |  |
|  | Dải hiển thị nhiệt độ: ≤ 0 - ≥ 50 độ C |  |  |
|  | Dải đo nhiệt độ da: ≤ 34 - ≥ 42 độ C |  |  |
|  | Chức năng báo động: |  |  |
|  | Báo động nhiệt độ cao |  |  |
|  | Ngường nhiệt độ da |  |  |
|  | Lỗi cảm biển nhiệt độ da |  |  |
|  | Tuột cảm biến nhiệt độ da |  |  |
|  | Tiêu chuẩn an toàn: |  |  |
|  | Cấp bảo vệ: Cấp I, Loại BF, hoạt động liên tục |  |  |
|  | Chống nước: IPX3 hoặc tốt hơn |  |  |

- Hệ thống nội soi tai mũi họng:

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Xuất xứ: Các nước thuộc OECD |  |  |
|  | Năm sản xuất: Từ năm 2025 về sau |  |  |
|  | Hàng mới 100% |  |  |
|  | Bảo hành, bảo trì 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
| A | HỆ THỐNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG |  |  |
|  | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp chung khối với Nguồn sáng LED: 01 cái |  |  |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |  |  |
|  | Camera CMOS loại 1/3 inch: 01 cái |  |  |
|  | Bàn đạp chân: 01 cái |  |  |
|  | Ống soi/ Optic tai, mũi: 00 (Ø2,7 x100)mm: 01 cái |  |  |
|  | Ống soi/ Optic tai, mũi: 00 (Ø4 x175)mm: 01 cái |  |  |
|  | Optic soi thanh quản: 700 (Ø4 x175)mm: 01 cái |  |  |
|  | Tay đỡ Camera: 01 cái |  |  |
|  | Màn hình LCD ≥ 24 inch: 01 chiếc (mua tại Việt Nam) |  |  |
|  | Xe đặt máy nội soi: 01 cái (mua tại Việt Nam) |  |  |
| B | BÀN KHÁM TAI MŨI HỌNG |  |  |
|  | Khung bàn khám chính: 01 bộ |  |  |
|  | Máy hút: 01 cái |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng khám bệnh: 01 cái |  |  |
|  | Tay xịt thẳng: 03 cái |  |  |
|  | Lon đựng dụng cụ: 02 cái |  |  |
|  | Giỏ đựng rác: 02 cái |  |  |
|  | Chai đựng thuốc: 03 cái |  |  |
|  | Khay đựng dụng cụ: 05 cái |  |  |
| C | GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG |  |  |
|  | Ghế khám kèm phụ kiện chuẩn: 01 bộ |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
| III | Yêu cầu thông số |  |  |
| A | HỆ THỐNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG |  |  |
|  | Được nâng cấp lên độ phân giải cao của hệ thống Full HD |  |  |
|  | Được thiết kế để chẩn đoán dễ dàng và thuận tiện |  |  |
|  | Bật/tắt đèn và dừng hình dễ dàng hơn bằng công tắc bàn đạp chân |  |  |
|  | Cài đặt chức năng theo người dùng (cân bằng trắng W/B + chụp hình Capture, chỉnh màu đỏ xanh, sắc nét, sáng tối) |  |  |
|  | Đầu camera chống thấm nước |  |  |
|  | Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz |  |  |
|  | Giá giữ đèn: 1 lỗ |  |  |
|  | Chiều dài cáp Camera: 3 mét |  |  |
|  | Ngõ ra video: HDMI: 1920 x 1080p (60 fps) |  |  |
|  | Hỗ trợ USB: Tối đa. 32G |  |  |
|  | Chụp khung hình: tối thiểu có 1,2,4 khung hình |  |  |
|  | Cảm biến ảnh: CMOS hoặc tương đương |  |  |
|  | Thông số Camera: |  |  |
|  | Loại: Súng hoặc thẳng |  |  |
|  | Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080p |  |  |
|  | Nguồn cấp: DC ± 12 (± 10%) |  |  |
|  | Nguồn tiêu thụ: 150mA |  |  |
|  | Nguồn sáng: |  |  |
|  | LED 80W, 1 kênh |  |  |
|  | Nhiệt độ màu: 6500K |  |  |
|  | Chỉ số CRI: 70~85 |  |  |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: hơn 30.000 giờ |  |  |
|  | Cáp dẫn sáng: |  |  |
|  | Đường kính 4mm; |  |  |
|  | Chiều dài: 1,5m, 2m, 2,5m, 3m hoặc hơn |  |  |
|  | Đầu nối lăng kính Adapter: |  |  |
|  | Loại: C-MOUNT |  |  |
|  | Được thiết kế cho Camera nội soi dạng súng hoặc dạng thẳng |  |  |
|  | Bộ máy tính có cấu hình tối thiếu như sau: |  |  |
|  | Bộ xử lý Intel Core i3. Bộ nhớ trong ≥ 4GB DDR3 1600MHz. |  |  |
|  | Ổ HDD ≥ 500 GB SATA 7200rpm |  |  |
|  | Hệ điều hành: Window 7 |  |  |
|  | Chuột + phím |  |  |
|  | LCD: ≥ 19 inch. |  |  |
| B | BÀN KHÁM TAI MŨI HỌNG |  |  |
|  | Công suất máy nén khí: 09kg/cm2 đến 2,5kg/cm2 |  |  |
|  | Bơm hút có áp lực dương: 650mmHg |  |  |
|  | Dung tích bình hút dịch: 3.000cc |  |  |
|  | Hệ thống làm sạch: Bộ lọc khí và điều áp Regulator |  |  |
|  | Công suất: 600W đến 1000W |  |  |
|  | Điện áp cung cấp: 220V, 50/60Hz |  |  |
|  | Kích thước (R x S x C): (850 x 670 x 86 – 1.890)mm (±5mm) |  |  |
|  | Trọng lượng: Tối đa 90kg |  |  |
| C | GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG |  |  |
|  | Nguồn cung cấp: 220V, 50/60Hz |  |  |
|  | Công suất tiêu thụ: 300VA, tối đa |  |  |
|  | Góc xoay: 340°, chỉnh tay |  |  |
|  | Quay lại vị trí cũ: Tự động |  |  |
|  | Điều chỉnh cao thấp: -250mm (từ 480mm đến 730mm) |  |  |
|  | Góc ngả lưng ghế: -900 |  |  |
|  | Trọng lượng (khoảng): Tối đa 75kg |  |  |
|  | Kích thước (R x S x C): (600 x 730 x 1.080)mm (±5mm) |  |  |

- Sinh hiển vi khám mắt:

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hiển vi khám mắt: | Cái | 01 |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Xuất xứ: Các nước G7 |  |  |
|  | Năm sản xuất: Từ năm 2025 về sau |  |  |
|  | Hàng mới 100% |  |  |
|  | Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Thân máy chính: 1 cái |  |  |
|  | Dây điện nguồn: 1 cái |  |  |
|  | Que dùng định thị: 1 cái |  |  |
|  | Miếng chắn hơi thở: 1 cái |  |  |
|  | Giấy lót cằm: 1 xấp |  |  |
|  | Bao phủ bụi: 1 cái |  |  |
|  | Ghế xoay cho bệnh nhân: 1 cái (mua tại Việt Nam) |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 1 bộ |  |  |
|  | * Phụ kiện giao kèm: |  |  |
|  | Chân bàn đặt máy phù hợp với máy chính: 1 cái |  |  |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Khe chiếu sáng: 1x |  |  |
|  | Độ rộng khe sáng (thay đổi liên tục): từ 0 đến 12mm |  |  |
|  | Độ dài khe sáng (thay đổi liên tục): từ 1 đến 12mm |  |  |
|  | Khẩu độ: 12, 9, 5, 3, 1, 0,2m |  |  |
|  | Bộ lọc: Xanh dương, đỏ, ND 50%, xanh lá (khử đỏ) |  |  |
|  | Khuếch tán ánh sáng: Có |  |  |
|  | Góc xoay khe sáng: ± 90 độ, thay đổi liên tục |  |  |
|  | Góc nhìn khe sáng: Thay đổi 00, 50, 100, 150, 200 |  |  |
|  | Khoảng cách làm việc: 80mm |  |  |
|  | Nguồn sáng: Đèn LED ánh sáng trắng |  |  |
|  | Độ sáng: 284.000 LUX, điều chỉnh liên tục |  |  |
|  | Loại ống kính: Loại hội tụ kiểu Galileian với các chức năng điều chỉnh độ phóng đại |  |  |
|  | Góc thị kính hội tụ: 6 độ |  |  |
|  | Thị kính: 12,5x |  |  |
|  | Điều chỉnh thị kính: ± 8D |  |  |
|  | Độ phóng đại: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |  |  |
|  | Độ phóng đại thực: 5,6x, 8,5x, 14,8x, 25,6x, 39,3x |  |  |
|  | Trường quan sát: Từ (5,7 - 41)mm |  |  |
|  | Khoảng cách đồng tử trong: Khoảng từ (50 -80)mm. |  |  |
|  | Bộ lọc ánh sáng: Lọc vàng. |  |  |