# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Sông Công

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Sông Công;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sông Công

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Sông Công địa chỉ: Số 370 đường Cách mạng tháng 8, Phường Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa sử dụng.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Danh mục | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy huyết học | A. Yêu cầu chung |
|  |  | 1. Thiết bị phải được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  |  | 2. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | 3. Nguồn cung cấp: 220V/50 Hz, ±10% |
|  |  | 4. Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: : ≥ 30oC; Độ ẩm tối đa: ≥ 85% |
|  |  | B. Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu |
|  |  | 1. Máy chính: 01 máy |
|  |  | 2. Máy in: 01 cái |
|  |  | 3. Bộ hóa chất ban đầu: 01 bộ |
|  |  | 4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | C. Đặc tính và thông số kỹ thuật tối thiểu |
|  |  | 1. Thông số đo: Đo được ít nhất 31 thông số |
|  |  | - Bạch cầu: WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR# |
|  |  | - Hồng cầu: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD |
|  |  | - Tiểu cầu: PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, P-LCC |
|  |  | - Máu lắng: ESR, ESR HCT Corr., ESR TEMP Corr. |
|  |  | - Thông số đặc biệt: Mentzer Index, RDWI, SA, AMP, AI, MIN, t1/2 |
|  |  | 2. Phương pháp đo |
|  |  | - Đếm tế bào: Phương pháp điện trở kháng |
|  |  | - Hemoglobin: Phương pháp so màu |
|  |  | - Hematocrit: Tính toán từ biểu đồ |
|  |  | - Bách phân bạch cầu: Tính toán từ biểu đồ |
|  |  | - Máu lắng: Tính toán từ biểu đồ |
|  |  | 3. Công suất: 60 mẫu/giờ |
|  |  | 4. Chế độ đo: Chế độ mở |
|  |  | 5. Dải đo |
|  |  | - WBC (Số lượng bạch cầu): 0 - ≥ 2999.0 x 102/mL |
|  |  | - LY% (Phần trăm bạch cầu lympho): 0 - ≥ 100% |
|  |  | - MO% (Phần trăm bạch cầu mono): 0 - ≥ 100% |
|  |  | - GR% (Phần trăm bạch cầu hạt): 0 - ≥ 100% |
|  |  | - LY (Số lượng bạch cầu lympho): 0 - ≥ 2999.0 x 102/mL |
|  |  | - MO (Số lượng bạch cầu mono): 0 - ≥ 2999.0 x 102/mL |
|  |  | - GR (Số lượng bạch cầu hạt): 0 - ≥ 2999.0 x 102/mL |
|  |  | - RBC (Số lượng hồng cầu): 0 - ≥ 999 x 104/mL |
|  |  | - HGB (Hemoglobin): 0 - ≥ 29.9 g/dL |
|  |  | - HCT (Hematocrit): 0 - ≥ 99.9% |
|  |  | - MCV (Thể tích huyết sắc tố trung bình hồng): 20 - ≥ 199 fL |
|  |  | - MCH (Huyết sắc tố trung bình hồng cầu): 10 - ≥ 50 pg |
|  |  | - MCHC (Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu): 10 - ≥ 50 |
|  |  | - RDW-CV (Dải phân bố kích thước hồng cầu CV): 0 - ≥ 50% |
|  |  | - RDW-SD (Dải phân bố kích thước hồng cầu SD): 0 - ≥ 199 fL |
|  |  | - PLT (Số lượng tiểu cầu): 0 - ≥ 149.00 x 104/mL |
|  |  | - PCT (Platelet crit): 0 - ≥ 2.99% |
|  |  | - MPV (Thể tích tiểu cầu trung bình): 0 - ≥ 20.0 fL |
|  |  | - PDW (Dải phân bố kích thước tiểu cầu): 0 - ≥ 50% |
|  |  | - P-LCR (tỉ lệ tiểu cầu lớn): 0.0 – ≥ 100% |
|  |  | - ESR (Tốc độ máu lắng): 0 – ≥ 200 mm |
|  |  | 6. Độ lặp lại |
|  |  | - WBC: £ 2% CV |
|  |  | - RBC: £ 1.5% CV |
|  |  | - HGB: £ 1.5% CV |
|  |  | - MCV: £ 1% CV |
|  |  | - PLT: £ 4% CV |
|  |  | - ESR: ≤ 10.0% |
|  |  | 7. Thể tích mẫu |
|  |  | - Chế độ đo thông thường đo công thức máu: £ 20 µL |
|  |  | - Chế độ đo thông thường đo Công thức máu + tốc độ máu lắng: £ 80 µL |
|  |  | - Chế độ pha loãng trước (đo Công thức máu): £20 µL |
|  |  | - Chế độ mao quản (đo công thức máu): £10 µL |
|  |  | - Chương trình kiểm tra chất lượng QC: Ít nhất có L&J (Levey & Jenning), XB |
|  |  | 8. Khả năng lưu trữ |
|  |  | - Dữ liệu : ³ 50.000 dữ liệu |
|  |  | D. Các yêu cầu khác: |
|  |  | - Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng |
|  |  | - Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng |
|  |  | - Địa điểm giao hàng: Tại các đơn vị sử dụng thiết bị |
|  |  | - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng. |
| 2 | Máy siêu âm tổng quát | A. Yêu cầu chung |
|  |  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  |  | - Tiêu chuẩn chất lượng máy chính: ISO 13485, EU |
|  |  | - Xuất xứ máy chính: từ quốc gia thuộc nhóm nước G20 |
|  |  | - Điện áp: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa 40 độ C (không pin) |
|  |  | + Độ ẩm tối đa 85% (không ngưng tụ) |
|  |  | B. Cấu hình |
|  |  | - Máy chính: 01 Chiếc |
|  |  | - Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  |  | Ứng dụng: ổ bụng, sản, phụ khoa, niệu khoa |
|  |  | - Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc |
|  |  | Ứng dụng: mạch máu, phần nông, cơ xương khớp |
|  |  | Đầu dò tim đa tần: 01 chiếc |
|  |  | Ứng dụng: tim |
|  |  | Phần mềm siêu âm Doppler liên tục (CWD) |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
|  |  | Phụ kiện mua tại Việt Nam: |
|  |  | + Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  |  | + Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  |  | + Máy in màu A4: 01 chiếc |
|  |  | + Bộ lưu điện online 1KVA online: 01 cái |
|  |  | C. Thông số kỹ thuật |
|  |  | - Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Phần nông (các bộ phận nhỏ), Cơ xương khớp, mạch máu, Khám niệu, Khám nhi, ... |
|  |  | - Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử; Micro convex điện tử, tim, Sector điện tử |
|  |  | 1. Thân máy chính |
|  |  | Các thông số của hệ thống: |
|  |  | - Thiết kế dạng xe đẩy trên bốn bánh xe, có khoá, có tay cầm đẩy máy |
|  |  | - Màn hình hiển thị: Màn hình 21.5 inches, Độ phân giải: 1920 x 1080 điểm ảnh |
|  |  | - Màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng 13.3 inches |
|  |  | - Số ổ cắm đầu dò hoạt động: 03 cổng |
|  |  | - Dung lượng ổ cứng trong: SSD dung lượng 512 GB |
|  |  | 2. Các đầu dò |
|  |  | Đầu dò Convex đa tần |
|  |  | + Ứng dụng: Sản, phụ khoa, niệu khoa |
|  |  | + Dải tần số: 2.0 – 5.0 MHz |
|  |  | + Số chấn tử:128 |
|  |  | + Trường nhìn (tối đa): 58° |
|  |  | Đầu dò Linear đa tần |
|  |  | + Ứng dụng: mạch máu, phần nông (các bộ phận nhỏ), cơ xương khớp |
|  |  | + Dải tần số: 4 – 13 MHz |
|  |  | + Số chấn tử: 128 |
|  |  | Đầu dò tim đa tần |
|  |  | + Ứng dụng: Tim |
|  |  | + Dải tần số: 1.7 – 4 MHz |
|  |  | + Số chấn tử: 64 |
|  |  | + Trường nhìn (tối đa): 120° |
|  |  | 3. Các chế độ hoạt động: |
|  |  | - B-mode, Hòa âm mô, M-mode, Mode dòng màu, Mode Doppler năng lượng, Mode Doppler xung, Mode Doppler liên tục |
|  |  | 4. Chức năng tạo hình: |
|  |  | - Độ sâu hiển thị ảnh lên đến 33cm (tùy thuộc đầu dò) |
|  |  | - Tốc độ khung hình: tối đa 1790 khung hình/giây (phụ thuộc đầu dò và các modes) |
|  |  | - Số kênh xử lý số hóa: 7.411.810 kênh |
|  |  | Dải tần số: 1.7 đến 18 MHz (Phụ thuộc đầu dò) |
|  |  | - Dải động: 269 dB |
|  |  | - Hình ảnh hòa âm mô |
|  |  | - Kỹ thuật phân tích dữ liệu thô |
|  |  | Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian) lên đến 9 góc quét |
|  |  | Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao: tối đa 8 mức |
|  |  | 5. Các thông số quét: |
|  |  | Thông số quét của Mode B: |
|  |  | + Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: 0-90 dB |
|  |  | + Dải động: khoảng 36 - 96 dB |
|  |  | + Mật độ dòng: 5-7 bước, phụ thuộc đầu dò |
|  |  | + Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa lên đến 04 lựa chọn. |
|  |  | + Bản đồ mức thang xám: 6 hoặc 8 loại. phụ thuộc đầu dò và ứng dụng |
|  |  | + Lọc nhiễu đốm: lên đến 8 mức |
|  |  | + Đảo ảnh: Bật/tắt |
|  |  | Thông số quét của Mode dòng chảy màu |
|  |  | + Mật độ dòng: 5 bước |
|  |  | + Trung bình khung: 7 bước |
|  |  | + Tần số lặp lại xung (PRF): khoảng 0.1 – 27.8 kHz |
|  |  | + Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa: lên đến 05 loại |
|  |  | + Bản đồ màu (bao gồm bản đồ vận tốc) 19 loại, phụ thuộc đầu dò và ứng dụng |
|  |  | + Kích thước gói: 8 - 24 (tùy đầu dò và ứng dụng) |
|  |  | Thông số quét của Mode Doppler xung |
|  |  | + Khoảng điều chỉnh độ lợi (khuếch đại): 0-85 dB |
|  |  | + Tần số lặp lại xung (PRF): 0.3 – 27.9 KHz |
|  |  | + Lọc thành (wall filter) tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng: 5.5- 5000 Hz, 27 bước điều chỉnh |
|  |  | + Đảo phổ: Bật/Tắt |
|  |  | Thông số quét của Mode Doppler năng lượng: |
|  |  | + Bản đồ màu:14 bản đồ |
|  |  | + PRF: 0.1 – 27.8 kHz |
|  |  | Thông số quét của Mode Doppler liên tục |
|  |  | Khoảng điều chỉnh độ lợi (khuếch đại): 0-85 dB |
|  |  | Thang vận tốc: 0.2 – 6105 cm/s |
|  |  | Lọc thành (wall filter) tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng: 5.5- 5000 Hz, 27 bước điều chỉnh |
|  |  | 6. Các chức năng đo đạc: |
|  |  | + Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực |
|  |  | + Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa |
|  |  | + Đo đạc / Tính toán Phụ khoa |
|  |  | + Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, ... |
|  |  | + Các phép đo trong siêu âm mạch máu |
|  |  | + Đo và tính toán niệu khoa |
|  |  | + Khả năng nâng cấp: Phần mềm siêu âm đàn hồi mô đè nén sử dụng được với đầu dò convex và linear cung cấp trong cấu hình. |
|  |  | 7. Các thông số kết nối |
|  |  | + Khả năng kết nối: DICOM 3.0 |
|  |  | + Khả năng kết nối: HDMI, USB, Kết nối mạng Ethernet |
|  |  | 8. Phụ kiện mua tại Việt Nam |
|  |  | - Máy in nhiệt đen trắng |
|  |  | Độ phân giải: 325 dpi |
|  |  | In nhiệt |
|  |  | - Bộ máy tính |
|  |  | CPU: Core i5 |
|  |  | RAM: ≥ 8GB |
|  |  | Ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  |  | Bàn phím, chuột quang |
|  |  | Màn hình máy tính, kích thước ≥ 21 inch |
|  |  | - Máy in màu |
|  |  | Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi |
|  |  | Tốc độ in: 33 trang/phút ( in đen trắng), 15 trang/ phút (in màu) |
|  |  | In phun mầu. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.