Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Nam Định

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng của Bệnh viện Phổi Nam Định

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng của Bệnh viện Phổi Nam Định

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng của Bệnh viện Phổi Nam Định

- Giá gói thầu: 2.760.000.000 VND

- Nguồn vốn: Từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Nhà thầu phải chào rõ các thông tin về hàng hóa dự thầu (bao gồm các phụ kiện đi kèm (nếu có)), tối thiểu có các thông tin: Ký mã hiệu/Nhãn mác hàng hóa, Hãng sản xuất, Xuất xứ, Hãng chủ sở hữu (Trường hợp hãng sản xuất không phải hãng chủ sở hữu).

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi 2 bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng. Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

- Hàng hóa đảm bảo tương thích, phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu và điện áp của Việt Nam.

- Có đầy đủ các vật tư, phụ tùng phụ kiện kèm theo để có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt, bàn giao.

1.2.2. Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa thiết bị y tế:

- E-HSDT có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế chứng minh nhà thầu đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện mua bán/sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

- Bản phân loại thiết bị y tế.

- Số lưu hành của thiết bị y tế:

+ Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B;

+ Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D.

1.2.3. Yêu cầu về kỹ thuật:

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của các thông số kỹ thuật đã chào đó, có thể là: hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng… thể hiện cụ thể, chi tiết các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau đây (Trường hợp tài liệu chứng minh là các tài liệu nước ngoài có: con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đó thì phải có Hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011; sửa đổi bởi Nghị định 196/2025/NĐ-CP ngày 4/7/2025):

| STT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu (Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn) |
| --- | --- |
| Hàng hóa 1 | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi 2 bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng. Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: tối đa ≥ 30°C + Độ ẩm: tối đa: ≥ 75% |
| II. | CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
|  | - Thân máy chính: 01 máy |
|  | - Hóa chất chạy thử (Starter Kit): Miễn phí các bộ kit cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, AST, ALT...): 01 Bộ |
|  | - Bộ máy vi tính & Màn hình: 01 Bộ |
|  | - Phần mềm điều khiển bản quyền: 01 Bộ |
|  | - Bộ lưu điện (UPS) online: 01 Bộ |
|  | - Hệ thống lọc nước RO chuyên dụng: 01 Bộ |
|  | - Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 Bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Kiểu máy tối thiểu: truy cập rời rạc, ngẫu nhiên, hóa chất mở |
| 2 | Công suất xét nghiệm: ≥ 300 tests/giờ |
| 3 | Nguyên lý đo tối thiểu có: đo màu, đo độ đục. |
| 4 | Phương pháp đo tối thiểu có: một điểm cuối, hai điểm cuối, cố định thời gian, động học. |
| 5 | Kiểu hiệu chuẩn: tuyến tính và không tuyến tính |
| 6 | Khối mẫu tối thiểu có: |
|  | - Khay mẫu: ≥ 70 vị trí đặt mẫu bệnh phẩm |
|  | - Ống mẫu: Có thể sử dụng ống nghiệm hoặc cốc nhỏ có đường kính trong khoảng 12 đến 13 mm, chiều dài trong khoảng 25 đến 100 mm |
|  | - Thể tích mẫu: ≤ 30 µl , có thể điều chỉnh 0,1 µl |
|  | - Kim hút mẫu: Có thể tự động phát hiện chất lỏng, tự động theo dõi lượng chất lỏng, tránh va chạm |
| 7 | Khối thuốc thử tối thiểu có: |
|  | - Khay thuốc thử: ≥ 70 vị trí thuốc thử, hệ thống mở, dùng được nhiều loại hóa chất |
|  | - Thể tích thuốc thử: ≤ 300 µl, có thể điều chỉnh 0,1 µl |
|  | - Kim hút hóa chất: Có thể tự động phát hiện chất lỏng, tự động theo dõi lượng chất lỏng, tránh va chạm |
| 8 | Khối phản ứng tối thiểu có: |
|  | - Khay phản ứng: ≥ 90 vị trí cuvette, cuvette tối thiểu làm bằng nhựa quang học hoặc tốt hơn |
|  | - Nhiệt độ phản ứng tối thiểu: Sử dụng hệ thống ủ bằng peltier, nhiệt độ phản ứng 37 độ C ± 0,1 độ C |
| 9 | Hệ thống quang tối thiểu: |
|  | - Nguồn sáng: Bóng Halogen hoặc tương đương |
|  | - Bước sóng: từ ≤ 340 đến ≥ 700nm |
|  | - Dải hấp thụ: từ 0 đến ≥ 4 Abs |
|  | - Độ nhạy hấp thụ: khoảng 0,0001 Abs |
| 10 | Hệ điều hành: |
|  | - Hệ điều hành tối thiểu: sử dụng hệ điều hành Windows XP hoặc Windows hoặc Windows 8 hoặc Windows 10 |
|  | - Xử lý dữ liệu tối thiểu: Tự động hiệu chuẩn, và kết hợp với thực hiện làm test, quản lý thời gian thuốc thử hiệu quả, chỉ số huyết thanh, phát hiện toàn bộ quá trình, mở rộng tuyến tính của enzyme, khấu trừ blank, nhớ cuvette bẩn, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, bộ nhớ thông tin bệnh nhân và đầu vào liên kết , báo cáo tự động, kiểm soát, truy vấn mở dữ liệu, thống kê báo cáo và in ấn, phân loại phạm vi tham chiếu, phân loại thông tin báo động, quản lý phân loại đặc quyền người sử dụng. |
|  | - In báo cáo tối thiểu có: ≥ 6 định dạng để chọn, hỗ trợ tùy biến |
|  | - Cổng kết nối: TCP/IP network interface hoặc tương đương |
| Hàng hóa 2 | MÁY SIÊU ÂM |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi 2 bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng. Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất. |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc tương đương |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: tối đa ≥ 35°C + Độ ẩm: tối đa: ≥ 75% |
| II. | CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
|  | - Máy chính: 01 Máy |
|  | - Đầu dò Convex: 01 Cái |
|  | - Đầu dò Linear: 01 Cái |
|  | - Đầu dò Phased Array: 01 Cái |
|  | - Đầu dò 4D: 01 cái |
|  | - Đầu dò âm đạo: 01 cái |
|  | - Phần mềm điều khiển bản quyền: 01 Bộ |
|  | - Phần mềm kết nối DICOM: 01 phần mềm |
|  | - Phần mềm siêu âm 4D: 01 phần mềm |
|  | - Gel siêu âm: 05 lít |
|  | - Máy in màu: 01 cái |
|  | - Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | - Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Màn hình hiển thị: ≥ 21 inch LCD, có thể nghiêng và xoay |
| 2 | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
| 3 | Số cổng đầu dò: ≥ 4 cổng |
| 4 | Dải động hệ thống: ≥ 270 dB |
| 5 | Kênh xử lý hệ thống: ≥ 380.000 kênh |
| 6 | Tốc độ khung hình: tối đa ≥ 660 khung hình/giây |
| 7 | Dải tần số thu: tối đa ≥ 18 MHz |
| 8 | Các phương pháp quét tối thiểu có: |
|  | - Rẻ quạt điện tử |
|  | - Tuyến tính điện tử |
|  | - Dãy pha điện tử |
| 9 | Mode hoạt động tối thiểu có: |
|  | - Mode B |
|  | - Mode M |
|  | - Phổ Doppler (Doppler xung PW) |
|  | - Doppler năng lượng có hướng |
|  | - Chế độ dòng màu |
|  | - Chế độ 2 bình diện |
| 9.1 | Mode B tối thiểu có: |
|  | - Mật độ dòng: ≥ 5 bước |
|  | - Dải độ sâu thăm khám: tối đa ≥ 40 cm |
|  | - Đảo ngược tối thiểu: dọc và ngang |
|  | - Độ khuếch đại: ≥ 80 dB |
|  | - Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 90 dB |
|  | - Bản đồ xám: ≥ 7 loại |
|  | - Tự động tối ưu hóa |
| 9.2 | Mode M tối thiểu có: |
|  | - Độ khuếch đại: ≥ ± 20 dB |
|  | - Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 90 dB |
| 9.3 | Phổ Doppler tối thiểu có: |
|  | - Phương pháp Doppler tối thiểu: Doppler PW (Doppler xung), Doppler 2 cổng |
|  | - Tần số lặp xung: Doppler xung (PW): từ ≤ 0,1 đến ≥ 26 kHz |
|  | - Dịch chuyển đường cơ sở tối thiểu: Điều chỉnh được |
|  | - Đảo ngược phổ |
|  | - Hiệu chỉnh góc: ≥ 80 độ |
|  | - Kích thước cổng lấy mẫu Doppler xung: từ ≤ 1 đến ≥ 16 mm |
|  | - Lọc chuyển động thành: ≥ 12 bước |
|  | - Độ khuếch đại Doppler: tối đa ≥ 60dB |
| 9.4 | Chế độ Doppler màu tối thiểu: |
|  | - Mật độ dòng: Tối đa ≥ 5 bước |
|  | - Tần số tái lặp xung: từ ≤ 0,1 đến ≥ 19 kHz |
|  | - Lọc thành: ≥ 4 bước |
|  | - Mã màu: ≥ 15 loại |
| 9.5 | Chế độ Doppler năng lượng tối thiểu: |
|  | - Mã màu: ≥ 15 loại |
| 10 | Quản lý dữ liệu |
| 11 | Lưu trữ dữ liệu: Ổ cứng máy chính Dung lượng: ≥ 500 GB |
| 12 | Các phép đo và phân tích |
| 13 | Phép đo cơ bản tối thiểu có: |
|  | - Trên hình ảnh mode B: Đo khoảng cách, chu vi, thể tích, Góc |
|  | - Trên hình ảnh mode M: Độ dài, thời gian, nhịp tim |
|  | - Trên mode Doppler: tự động theo dõi Doppler thời gian thực |
|  | - Các phép đo và tính toán sản khoa |
|  | - Các phép đo và tính toán phụ khoa |
|  | - Phần mềm tạo ảnh 3D theo thời gian thực |
|  | - Có thể hiển thị 3 trục không gian đồng thời |
|  | - Xoay đa hướng 360 độ |
|  | - Hình ảnh 4D với đèn rọi sáng |
|  | - Đo mạch |
| 14 | Đầu dò |
| 14.1 | Đầu dò Convex tối thiểu: |
|  | - Tần số: từ ≤ 1 đến ≥ 5 MHz |
|  | - Góc quét: ≥ 70 độ |
|  | - Số chấn tử: ≥ 160 |
| 14.2 | Đầu dò Linear tối thiểu: |
|  | - Tần số: từ ≤ 3 đến ≥ 12 MHz |
|  | - Độ rộng quét: ≥ 35mm |
|  | - Số chấn tử: ≥ 190 |
| 14.3 | Đầu dò Phased Array tối thiểu: |
|  | - Tần số: từ ≤ 1 đến ≥ 5 MHz |
|  | - Góc quét: ≥ 90 độ |
| 14.4 | Đầu dò 4D tối thiểu: |
|  | - Tần số: từ ≤ 2 đến ≥ 6 MHz |
|  | - Góc quét: ≥ 70 độ |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 |
| 14.5 | Đầu dò âm đạo tối thiểu: |
|  | - Tần số: từ ≤ 2 đến ≥ 10 MHz |
|  | - Góc quét: ≥ 160 độ |
|  | - Số chấn tử: ≥ 190 |
| 15 | Bộ máy tính tối thiểu: |
|  | - Bộ vi xử lý: Intel i5 hoặc tương đương |
|  | - Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥ 8 GB |
|  | - Ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | - Màn hình màu LCD ≥ 21 inch |
| Hàng hóa 3 | BƠM TIÊM ĐIỆN |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Thiết bị mới 100% |
|  | - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc tương đương |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: tối đa ≥ 35°C + Độ ẩm: tối đa: ≥ 75% |
| II. | CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ |
|  | - Pin sạc: 01 Bộ |
|  | - Kẹp treo máy: 01 Bộ |
|  | - Dây nguồn: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Màn hình: ≥ 2,8 inch |
| 2 | Điều khiển: Bằng các nút bấm và nút xoay nhấn trên thân máy |
| 3 | Tốc độ tiêm: |
|  | - Dải tốc độ: Từ 0,1 đến ≥ 1.200 mL/giờ (tùy theo cỡ bơm tiêm) |
| 4 | Bước đặt: |
|  | - Tốc độ 0.1 đến ≤ 10 mL/giờ: ≤ 0,01 mL/giờ |
|  | - Tốc độ 10 đến ≤ 100 mL/giờ: ≤ 0,1 mL/giờ |
|  | - Tốc độ 100 đến 1.200 mL/giờ: ≤ 1 mL/giờ |
| 5 | Ngưỡng áp lực báo tắc: Từ ≤ 10 đến ≥ 120 kPa |
| 6 | Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 3 dải tốc độ trong khoảng từ 100 đến ≥ 1.200 mL/giờ (tùy theo cỡ bơm tiêm) |
| 7 | Báo động trong các trường hợp tối thiểu: |
|  | - Tắc đường tiêm truyền |
|  | - Gần hết dịch |
|  | - Pin yếu |
|  | - Báo động lại |
|  | - Tốc độ tiêm đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định tiêm |
|  | - Hoàn thành thể tích dịch đặt trước |
| 8 | Các chức năng an toàn tối thiểu: |
|  | - Có hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm trên màn hình |
|  | - Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 6 mức |
|  | - Khóa bàn phím |
| 9 | Thể tích dịch đặt trước: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 9.999 mL |
| 10 | Thời gian tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 96 giờ 00 phút |
| 11 | Lưu và xem dữ liệu: ≥ 1.500 sự kiện |
| 12 | Thời lượng pin hoạt động liên tục: ≥ 10 giờ |
| Hàng hóa 4 | MÁY THỞ KHÔNG XÂM NHẬP BPAP |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi 2 bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng. Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất. |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: tối đa ≥ 35°C + Độ ẩm: tối đa: ≥ 75% |
| II. | CẤU HÌNH TỐI THIỂU |
|  | - Máy chính: 01 Máy |
|  | - Mask thở: 01 Cái |
|  | - Bộ kit SpO₂: 01 Bộ |
|  | - Mặt nạ người lớn: 01 Cái |
|  | - Dây nguồn điện + bộ chuyển đổi DC/DC: 01 Bộ |
|  | - Bộ tạo ẩm: 01 Bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU |
| 1 | Đối tượng sử dụng: |
|  | - Người lớn và trẻ em |
| 2 | Mode thở tối thiểu có: |
|  | - Thở không xâm lấn 2 mức áp lực dương |
|  | - Thông khí áp lực dương liên tục |
| 3 | Thông số cài đặt tối thiểu: |
|  | - Áp lực điều trị |
|  | - Tần số thở |
|  | - Thời gian hít vào |
|  | - Độ nhạy Trigger |
|  | - Hỗ trợ oxy |
| 4 | Thông số theo dõi tối thiểu có: |
|  | - Áp lực điều trị |
|  | - Tần số thở |
|  | - Thể tích khí lưu thông |
|  | - Dòng khí |
|  | - Rò khí |
|  | - Oxy |
| 5 | Thông số báo động tối thiểu: |
|  | - Phát hiện ngừng thở |
|  | - Cảnh báo rò rỉ |
|  | - Cảnh báo mất kết nối hoặc vô hiệu hóa |
|  | - Cảnh báo tháo mặt nạ hoặc tương đương |
| 6 | Độ ồn hoạt động: ≤ 30 dBA |
| 7 | Dải áp lực điều trị: từ ≤ 4 đến ≥ 25 cmH₂O |
| 8 | Chế độ CPAP: từ ≤ 4 đến ≥ 20 cmH₂O |
| 9 | Tần số thở cài đặt: từ ≤ 5 đến ≥ 40 nhịp/phút |

* Ghi chú:

- Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, quy cách chỉ mang tính tham khảo, nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu.

Nội hàm “tương đương” được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn

(2) Tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ

(3) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.

(4) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.

(5) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng

(6) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.

(7) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo

(8) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất

(9) Các yếu tố tương đương khác

Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng cùng các tài liệu kỹ thuật kèm theo để chứng minh.

1.3. Các yêu cầu khác:

- E-HSDT đính kèm file Excel/file Word Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thể hiện các nội dung đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT so với yêu cầu của E-HSMT và tối thiểu các thông tin sau của hàng hóa chào thầu (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa file Excel/file Word và file scan nhà thầu cung cấp):

| Hạng mục số | Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT | Đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT | Tham chiếu tài liệu của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | .... |  |  |
| B. | YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ |  |  |
| I. | Hàng hóa số 1 | - Tên hàng hóa: - Model/ký mã hiệu: - Hãng sản xuất/nước sản xuất: - Hãng chủ sở hữu: - Số lưu hành của hàng hóa là trang thiết bị y tế: (Nhà thầu chào rõ các thông tin trên cho hàng hóa và các thiết bị phụ kiện, phụ trợ đi kèm của hàng hóa (Nếu có)) |  |
|  | 1. Cấu hình tối thiểu |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 2. Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | ... |  | Tài liệu.../trang số..../.... |
| n |  |  |  |

Mục 2. Bản vẽ:Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Việc kiểm tra, thử nghiệm thiết bị trước khi bàn giao được tiến hành tại địa điểm bàn giao hàng hóa hoặc cơ sở khác tùy theo thỏa thuận của 2 bên.

- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt thiết bị.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, packing list, invoice, vận đơn, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu/ Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của thiết bị, phụ kiện vật tư trước lắp đặt. Lập biên bản nghiệm thu.

+ Xem xét phương án lắp đặt phù hợp với tính năng của từng thiết bị như:  Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) tại nơi đặt thiết bị, các điều kiện khác nhằm chống rung, chống bức xạ nhiệt…

+ Theo dõi giám sát quá trình lắp đặt và vận hành chạy thử không tải, có tải. Đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp thiết bị.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.