## Chương 3
Mức độ đáp ứng
Nội dung yêu cầu |  |  |  |  | Đạt | Không đạt
I |  |  | Yêu cầu chung
1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đáp ứng | Không có cam kết hoặc không đáp ứng
2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 còn hiệu lực (đối với hàng hóa là thiết bị y tế) |  |  |  | Cung cấp chứng chỉ còn hiệu lực | Không cung chứng chỉ hoặc chứng chỉ hết hiệu lực
3 | Cam kết: Hạn sử dụng kể từ thời điểm bàn giao hàng hóa: từ 12 tháng trở lên. Tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm Bệnh viện gửi yêu cầu cung cấp hàng hóa. Cam kết hàng hóa được giao theo yêu cầu gọi hàng đến kho Vật tư tiêu hao của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tại các cơ sở. Chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa cho các cơ sở của Bệnh viện do Bên bán chịu. |  |  |  | Có cam kết đẩy đủ thông tin | Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ thông tin
4 | Cung cấp Tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 , Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và nghị định số 04/2025/NĐ-CP của chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 của Chính phủ của Chính phủ quy định về việc quản lý trang thiết bị y tế. |  |  |  | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
5 | Cam kết thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đẩy đủ thông tin | Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ thông tin
II | Tên vật tư mời thầu | Yêu cầu về danh mục và đặc tính kĩ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Catheter ngoài màng cứng (02 lớp chất liệu) | Catheter ngoài màng cứng 02 lớp chất liệu. Một bộ gồm: - Kim đầu cong, kích thước G18, dài 80mm (± ≤5%), có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim; - Catheter có 2 lớp chất liệu Polyamide và Polyurethan, chiều dài khoảng 1000mm (± ≤5%), cỡ 20G, có đường cản quang ngầm. Đầu catheter thuôn nhỏ dần để giảm tác động lên màng cứng, có tối thiểu 6 lỗ thoát thuốc; - Đầu nối catheter dạng nắp bật giúp cố định chắc catheter; - Có bơm tiêm giảm kháng lực có chia vạch mức áp lực (3, 6, 8) giúp xác định khoang màng cứng chính xác và an toàn; - Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2µm đảm bảo vô khuẩn, có miếng dán cố định màng lọc; - Có 01 bơm tiêm loại 20ml, 01 bơm tiêm loại 3ml đầu vặn xoắn (giúp cố định chắc vào bơm tiêm) và kim tiêm đi kèm để bơm thuốc vào catheter. - Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Bộ | 24840 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
2 | Cassette giảm đau dùng một lần | Bộ chứa dịch giảm đau dùng một lần bao gồm: - 01 Hộp nhựa có màu (tránh thuốc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng) đựng túi chứa dịch trong suốt có ống nhựa đàn hồi và dây truyền ngắn nối tới đầu nối Luer kết dính bằng cyclohexanone. Chất liệu: Chất hóa dẻo trong túi thuốc và ống nhựa đàn hồi: totm; trong dây truyền dịch: dinch; có vách ngăn. - Cung cấp tối thiểu các cỡ có các dung tích: 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 300ml. - Cơ chế chống rò dịch: 01 miếng chèn kẹp, 01 kẹp, lò xo nén kẹp chống rò rỉ dịch. - 01 khóa đóng mở dòng chảy; - 01 Dây truyền dịch loại dài chiều dài ≥100cm, có bộ phận lọc không khí, van chống chảy ngược. Cam kết cung cấp máy giảm đau bao gồm các tính năng: truyền tự động ngắt quãng, chế độ truyền liên tục, chế độ bệnh nhân tự kiểm soát và pin đi kèm. Máy truyền dịch giảm đau có thể truyền ít nhất 100 giờ với tốc độ ≥ 2ml/h, sử dụng pin AA dùng một lần, độ chính xác ≤6%, có phím điều chỉnh thông số bằng cơ học cài đặt dễ dàng tránh sai sót. Áp suất truyền tối đa tạo ra ≤180kpa. Có chức năng phát hiện không khí với các kích thước: Mức cao ≤ 50µL, mức trung bình ≤100µL, mức thấp ≤200µL. - Đạt tiêu chuẩn CE | Bộ | 91752 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng số 7F (có van 2 chiều) | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng. Một bộ gồm: - Catheter 3 nòng: đường kính 7Fr, chiều dài 20cm (±≤5%), chất liệu Polyurethan, có cản quang, có vạch đánh dấu độ dài trên thân catheter. Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. - Kích cỡ các nòng 16G, 18G, 18G. - Đầu nối catheter có van 2 chiều để bơm và hút dịch, có thể tự động đóng khi ngừng kết nối, tránh trào ngược và tránh nhiễm khuẩn. - Có dao mổ; - Kim dẫn đường chữ V; - Dây dẫn đường đầu chữ J bằng hợp kim Nitinol, dài tối thiểu 50cm. - 01 cây nong bằng nhựa. - 01 Bơm tiêm 5ml. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc theo bộ. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE MDR. | Bộ | 5208 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
4 | Dây dẫn áp lực cao (chữ Y dùng cho máy CT256 lát cắt) | Dây nối 2 nòng, chữ Y, chất liệu nhựa, không chứa DEHP. Chiều dài 150cm (±≤5%). Đầu nối có luer lock, có 2 van 1 chiều, chịu được áp lực cao tối thiểu 350psi. Tương thích với bộ xilanh dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang đang dùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chụp CT 256 lớp cắt và vật tư sử dụng cùng. | Cái | 936 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
5 | Bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang chụp CT 256 lớp cắt | Cấu hình tối thiểu gồm: 01 bơm tiêm dung tích 190ml (±≤5%) và 01 ống hút. Làm bằng chất liệu PET, không chứa DEHP. Chịu được áp lực cao tối thiểu 300psi. Tương thích sử dụng với máy bơm thuốc cản quang Salient/Medrad loại 1 nòng hoặc 2 nòng dùng trong chụp CT 256 dãy. | Cái | 1560 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
6 | Quả lọc thận số 12 | Quả lọc thận số 12. Chất liệu màng lọc Polysulfone hoặc Polyethersulfone hoặc Polyarylethersulfone. Diện tích bề mặt từ 1.2m² - 1.4m², hệ số lọc ≥ 11 ml/h/mmHg. Kiểu quả khô. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 4992 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
7 | Quả lọc thận số 15 | Quả lọc thận số 15. Chất liệu màng lọc Polysulfone hoặc Polyethersulfone hoặc Polyarylethersulfone. Diện tích bề mặt từ 1.4m2-1.6m2, hệ số lọc ≥ 14ml/h/mmHg. Kiểu quả khô, đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 12792 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
8 | Quả lọc thận số 18 | Quả lọc thận số 18. Chất liệu màng lọc: Cellulose Triacetate. Diện tích bề mặt: 1.7m² - 1.9m². Hệ số siêu lọc ≥ 23ml/h/mmHg. Kiểu quả khô. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 12480 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
9 | Quả siêu lọc thận số 15 | Chất liệu màng lọc: Polyester – Polymer Alloy. Diện tích bề mặt: 1.5m²-1,6m²; Hệ số siêu lọc ≥ 50ml/h/mmHg. Kiểu quả ướt. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 12480 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
10 | Quả siêu lọc thận số 18 | Chất liệu màng lọc: Polyester - Polymer Alloy. Diện tích bề mặt: 1.8m²-1,9m²; hệ số siêu lọc: ≥ 55ml/h/mmHg. Kiểu quả ướt. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 21840 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
11 | Phụ kiện cho máy HDF Online
11.1 | Dây dẫn máu dùng cho máy HDF Online | Bộ dây dẫn máu bao gồm: - 01 dây động mạch có phin lọc, chiều dài tối thiểu 3600 mm; - 01 dây tĩnh mạch có phin lọc, chiều dài tối thiểu 3200 mm; - 01 dây đo áp lực động mạch có phin lọc, chiều dài tối thiểu 300 mm; - 01 túi chứa nước thải; - 01 ống bơm. Đã tiệt trùng. Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện (Model: DBB-07/ Hãng Nikkiso/Nhật Bản). | Cái | 2712 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
11.2 | Dây dịch thay thế dùng cho máy HDF Online | Bộ dây gồm: - 01 dây dẫn dịch chiều dài tối thiểu 1300 mm; - có phin lọc dịch và 01 ống bơm; - có đầu kết nối với cổng dịch bù. Tiệt trùng bằng hơi nước. Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện, Model: DBB-07/ Hãng Nikkiso. | Cái | 2880 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
11.3 | Phin lọc sử dụng cho máy HDF Online | Phin lọc có khả năng lọc các nội độc tố trong dịch thẩm tách. Chất liệu màng PEPA (Polyester Polymer Alloy). Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện, (Model: DBB-07/ Hãng Nikkiso/Nhật Bản). | Cái | 72 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12 | Phụ kiện cho máy chạy thận của hãng Nikkiso
12.1 | Đế nhựa của bơm đôi | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.2 | Gioăng bơm đôi | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.3 | Van một chiều bơm đôi | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.4 | Van 1 chiều vào | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.5 | Van 1 chiều ra | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.6 | Bộ dây hút dịch | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.7 | Gioăng bơm siêu lọc | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 144 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
12.8 | Phớt bơm | Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 240 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
13 | Đầu tán sỏi mềm đường mật | Kích thước đầu tán 4.5Fr, chiều dài 600mm (± ≤5%) loại mềm, sử dụng nhiều lần. Tương thích với thiết bị tán sỏi CHF-V hãng Olympus/ Nhật Bản đang sử dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. | Cái | 480 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
14 | Sonde chữ T (Kehr) | Làm bằng cao su phủ Silicon hoặc bằng silicon. Kích thước tối thiểu 10x35cm. Cung cấp được tối thiểu các số 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr. | Cái | 2376 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
15 | Quả siêu lọc thận số 17 | - Chất liệu màng lọc: sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Diện tích: 1.7 m2. - Thể tích mồi: 100ml (±5%). - Hệ số siêu lọc: ≥ 65 mL/giờ/mmHg. - Độ dày thành sợi: 40 µm. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 282 ml/min, Creatinine : 270 ml/min, Phosphate: 255 ml/min, Vitamin B12: 195 ml/min, Myoglobin: 116 ml/min; - Hệ số sàng lọc: β2-Microglobulin = 1; Inulin = 1; Albumin = 0.0024; Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 6240 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
16 | Điện cực tim cho máy cộng hưởng từ | Điện cực tim loại dán, dạng xốp bảo vệ điện cực, kích thước tối thiểu 42x45mm. Điện cực cảm biến AG/ AGCL nhận tín hiệu tốt. Điện cực được làm từ vật liệu không độc hại, không PVC và latex. Tương thích với các máy cộng hưởng từ (1.5T Avanto/ Siemeens, 1.5T Sempra/ Siemeens, 1.5 Ingenia/ Philips, 3.0 Singa Pioneer/GE) đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2088 | Đúng chủng loại. Đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu | Không đúng chủng loại. Không đáp ứng đầy đủ hoặc các thông số không đáp ứng theo yêu cầu
III | Các yêu cầu khác
1 | Cam kết: Cung cấp đầy đủ, miễn phí các thiết bị, công cụ, dụng cụ, phụ kiện và phần mềm (nếu có) cần thiết để sử dụng hàng hóa, bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và vận hành an toàn trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. |  |  |  | Có cam kết đẩy đủ thông tin | Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ thông tin
IV | Tên vật tư mời thầu | Yêu cầu về hàng mẫu | Đơn vị tính | Số lượng
4 | Dây dẫn áp lực cao (chữ Y dùng cho máy CT256 lát cắt) | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với bộ xilanh dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang đang dùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chụp CT 256 lớp cắt và vật tư sử dụng cùng. | Cái | 02 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
5 | Bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang chụp CT 256 lớp cắt | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích sử dụng với máy bơm thuốc cản quang Salient/Medrad loại 1 nòng hoặc 2 nòng dùng trong chụp CT 256 dãy. | Cái | 02 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
6 | Quả lọc thận số 12 | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Quả lọc thận số 12. Chất liệu màng lọc Polysulfone hoặc Polyethersulfone hoặc Polyarylethersulfone. Diện tích bề mặt từ 1.2m² - 1.4m², hệ số lọc ≥ 11 ml/h/mmHg. Kiểu quả khô. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 02 quả | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
7 | Quả lọc thận số 15 | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Quả lọc thận số 15. Chất liệu màng lọc Polysulfone hoặc Polyethersulfone hoặc Polyarylethersulfone. Diện tích bề mặt từ 1.4m2-1.6m2, hệ số lọc ≥ 14ml/h/mmHg. Kiểu quả khô, đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 02 quả | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
8 | Quả lọc thận số 18 | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Quả lọc thận số 18. Chất liệu màng lọc: Cellulose Triacetate. Diện tích bề mặt: 1.7m² - 1.9m². Hệ số siêu lọc ≥ 23ml/h/mmHg. Kiểu quả khô. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 02 quả | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
9 | Quả siêu lọc thận số 15 | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Chất liệu màng lọc: Polyester – Polymer Alloy. Diện tích bề mặt: 1.5m²-1,6m²; Hệ số siêu lọc ≥ 50ml/h/mmHg. Kiểu quả ướt. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 02 quả | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
10 | Quả siêu lọc thận số 18 | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Chất liệu màng lọc: Polyester - Polymer Alloy. Diện tích bề mặt: 1.8m²-1,9m²; hệ số siêu lọc: ≥ 55ml/h/mmHg. Kiểu quả ướt. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | Quả | 02 quả | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
11 | Phụ kiện cho máy HDF Online
11.1 | Dây dẫn máu dùng cho máy HDF Online | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện (Model: DBB-07/ Hãng Nikkiso/Nhật Bản). | Cái | 02 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
11.2 | Dây dịch thay thế dùng cho máy HDF Online | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện, Model: DBB-07/ Hãng Nikkiso. | Cái | 02 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
11.3 | Phin lọc sử dụng cho máy HDF Online | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện, (Model: DBB-07/ Hãng Nikkiso/Nhật Bản). | Cái | 02 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12 | Phụ kiện cho máy chạy thận của hãng Nikkiso
12.1 | Đế nhựa của bơm đôi | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.2 | Gioăng bơm đôi | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.3 | Van một chiều bơm đôi | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.4 | Van 1 chiều vào | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.5 | Van 1 chiều ra | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.6 | Bộ dây hút dịch | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.7 | Gioăng bơm siêu lọc | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
12.8 | Phớt bơm | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với máy chạy thận của hãng Nikkiso (model: DBB-27) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
13 | Đầu tán sỏi mềm đường mật | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Tương thích với thiết bị tán sỏi CHF-V hãng Olympus/ Nhật Bản đang sử dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. | Cái | 01 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
15 | Quả siêu lọc thận số 17 | Thời gian nộp hàng mẫu: Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. '- Chất liệu màng lọc: sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Diện tích: 1.7 m2. - Thể tích mồi: 100ml (±5%). - Hệ số siêu lọc: ≥ 65 mL/giờ/mmHg. - Độ dày thành sợi: 40 µm. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 282 ml/min, Creatinine : 270 ml/min, Phosphate: 255 ml/min, Vitamin B12: 195 ml/min, Myoglobin: 116 ml/min; - Hệ số sàng lọc: β2-Microglobulin = 1; Inulin = 1; Albumin = 0.0024; Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 02 quả | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
16 | Điện cực tim cho máy cộng hưởng từ | Tương thích với các máy cộng hưởng từ (1.5T Avanto/ Siemeens, 1.5T Sempra/ Siemeens, 1.5 Ingenia/ Philips, 3.0 Singa Pioneer/GE) đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 05 cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ
KẾT LUẬN |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí
[5 empty] | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT