# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Thạch Hà.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2026.

- Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2026.

- Quy mô gói thầu: Mua sắm 07 danh mục thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2026.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN giao tại Quyết định số 1526/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Sỏ Y tế về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Giá gói thầu: 2.792.604.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm linh tư nghìn đồng./.). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 7/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Yêu cầu kỹ thuật chung của hàng hoá | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |
| 3 | Mẫu C. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật | - File định dạng excel/word - File scan đính kèm (ký, đóng dấu hoặc ký số) | X |

Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu).

- Đối với mặt hàng không phải là trang thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, phải được sản xuất bởi đơn vị đạt đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485.

- Nhà thầu phải cung cấp bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chung của hàng hoá theo Mẫu A.

Mẫu A

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG CỦA HÀNG HOÁ

- Tên nhà thầu: ..................................

- Địa chỉ: ............................................

- Số điện thoại: ..................................

- Gói thầu: ..........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa chào thầu/theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông tin đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

- Yêu cầu về cam kết dự thầu của nhà thầu và hàng hóa:

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ………..….., ngày………..tháng………..năm 2026

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Trung tâm y tế Thạch Hà

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2026 Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2026, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành (nếu có) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật như: Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật; Kiểm định thiết bị bức xạ; Giám định đầu vào … và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Đơn vị.

- Lắp đặt, chạy thử, vận hành, thực hiện hiệu chỉnh thiết bị khi bàn giao (đối với thiết bị cần hiệu chỉnh) và có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị tại nơi sử dụng. Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa/thiết bị.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết); Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp của Việt Nam.

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư, 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành (Nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24 giờ; 7 ngày/tuần). Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalog của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

- Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: Bản gốc hoặc bản sao công chứng chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa trong nước; giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất; chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định (đối với hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm định theo quy định), vận đơn (bill), hóa đơn thương mại (invoice), tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Tài liệu bản gốc phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu hoặc đơn vị phân phối đính kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Nhà thầu phải có bảng chào đáp ứng về thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu C.

- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong “Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật” là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật.

- Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây là mức yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng:

| STT | Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |

| 1 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc |
| 2 | Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 chiếc |
| 3 | Rack đựng bệnh phẩm: 5 cái |
| 4 | Dung dịch rửa (500 ml): 01 hộp |
| 5 | Bình rửa: 01 bình |
| 6 | Bình thải: 01 bình |
| 7 | Hộp que thử nước tiểu: 01 hộp |
| 8 | Que thử chuẩn: 01 que |
| 9 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn, loại để bàn. |
| 2 | Có chức năng mẫu khẩn tự động (STAT). |
| 3 | Có ≥ 5 chế độ kiểm tra, bao gồm: kiểm tra bình thường, kiểm tra STAT, kiểm tra QC, kiểm tra hiệu chuẩn và kiểm tra trực tuyến. |
| 4 | Vận hành tự động: Tự động truyền mẫu, hút mẫu, thả mẫu, làm sạch, nạp que thử, thu gom que thử và nước thải. |
| 5 | Khay vận chuyển mẫu dễ dàng được lắp đặt và tháo rời để bảo trì thuận tiện. |
| 6 | Chế độ nạp que thử: Nạp con lăn tự động. |
| 7 | Chế độ chuyền que thử: Que thử được chuyền tự động bằng bộ phận chuyển mẫu liên tục. |
| 8 | Nhận dạng loại que thử: Các loại que thử được phân biệt bằng cách nhận dạng ở cuối que thử. |
| 9 | Nhận dạng mẫu: Có sẵn đầu đọc mã vạch tích hợp để ghi lại ID mẫu (tùy chọn). |
| 10 | Nhỏ mẫu theo ma trận với tốc độ cao. |
| 11 | Việc di chuyển đầu kim hút lấy mẫu được điều khiển bằng dây cáp sợi cho hiệu suất cao. |
| 12 | Phương pháp lấy mẫu: áp dụng công nghệ cảm biến mức chất lỏng, báo động khi mẫu không đủ. |
| 13 | Có chức năng trộn mẫu tự động. |
| 14 | Mẫu dạng giọt: Mẫu nhỏ giọt định lượng chính xác để tránh lây nhiễm chéo giữa các mục xét nghiệm. |
| 15 | Kim hút lấy mẫu được rửa cả bên trong và bên ngoài theo một rãnh duy nhất. |
| 16 | Tra cứu kết quả: Có thể tra cứu kết quả, kiểm tra lịch sử và kiểm soát chất lượng. |
| 17 | Que thử đã qua sử dụng sẽ được tự động chuyển đi và bỏ vào thùng rác. |
| 18 | Phần mềm hệ thống có thể được nâng cấp bằng ổ đĩa flash USB. |
| 19 | Chức năng báo lỗi: khi xảy ra lỗi, máy phân tích sẽ phát ra tiếng bíp để báo động. |
| 20 | Tùy chọn do người dùng xác định để đo Trọng lượng riêng, Độ đục, Màu sắc thông qua Máy đo khúc xạ tích hợp. |
| 21 | Các thông số phân tích gồm có: Ascorbic Acid, Leukocytes, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, pH, Creatinine, Micro Albumin, Calcium. |
| 22 | Nguyên lý xét nghiệm tối thiểu gồm: Đo quang phản xạ bước sóng đôi; Đo quang phổ phản xạ; so màu; đo độ đục; đo tỷ lệ cho các thông số Pro/Cre bằng cách tính. |
| 23 | Bước sóng: ≤ 430nm - ≥ 760nm. |
| 24 | Công suất: ≥ 300 mẫu/giờ. |
| 25 | Lượng mẫu tối thiểu: ≥ 2ml mẫu nước tiểu. |
| 26 | Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥300.000 kết quả (≥2GB). |
| 27 | Màn hình hiển thị: Màn hình màu LCD, cảm ứng ≥ 8 inches. |
| 28 | Khay mẫu tự động chứa tối đa ≥ 110 mẫu. |
| 29 | Khay chứa thanh thử: ≥ 400 thanh. |
| 30 | Máy in: Máy in nhiệt được thiết kế trong máy hoặc sử dụng máy in ngoài. |
| 31 | Giao diện kết nối tối thiểu gồm: USB, RS232 serial port, PS/2, parallel interface, LAN port. |
| 32 | Kết nối LIS. |
| 33 | Kết nối được với máy phân tích cặn nước tiểu tự động. |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

| 2 | Bơm tiêm điện |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Xuất xứ: nhóm nước G7 |
| 5 | Nguồn điện: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 6 | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn: 01 cái |
| 3 | Kẹp cọc truyền: 01 cái |
| 4 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Máy chính: |
| 1.1 | Sử dụng được các loại bơm tiêm như sau: 5ml, 10ml, 20ml, 30 ml, 50 ml hoặc 60 ml |
| 1.2 | Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0,01 đến ≥ 999 mL/ giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm |
|  | + 0,01 đến ≥ 50 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5mL) |
|  | + 0,01 đến ≥ 100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) |
|  | + 0,01 đến ≥ 999 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) |
| 1.3 | Bước đặt : ≤ 0.01mL |
| 1.4 | Thể tích dịch đặt trước: |
|  | 0,1 đến ≥ 1000 mL |
| 1.5 | Cài đặt thời gian tiêm: |
|  | 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút |
| 1.6 | Có thể cài đặt cân nặng bệnh nhân |
| 1.7 | Có thể cài đặt lượng thuốc |
| 1.8 | Tốc độ tiêm nhanh |
|  | + 100 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 5 mL) |
|  | + 100 đến 300 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) |
|  | + 100 đến 1200 mL/giờ (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL) |
| 1.9 | Có thể hiển thị thể tích dịch đã tiêm |
| 1.10 | Độ chính xác: ± ≤ 2% |
| 1.11 | Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤ 10 đến ≥ 90 kPa (có ≥ 8 mức để chọn) |
| 1.12 | Báo động trong các trường hợp: |
|  | + Tắc đường tiêm truyền |
|  | + Gần hết dịch |
|  | + Ắc quy yếu |
|  | + Báo động lại |
|  | + Hoàn thành thể dịch đặt trước |
| 1.13 | Các chức năng an toàn: |
|  | + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 4 mức |
|  | + Cài đặt giới hạn mềm |
|  | + Cài đặt giới hạn cứng |
|  | + Khóa bàn phím |
| 1.14 | - Các chức năng khác: |
|  | + Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm |
|  | + Cài đặt thể tích dịch định tiêm |
|  | + Cài đặt thời gian định tiêm |
|  | + Điều chỉnh âm lượng chuông báo động |
|  | + Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD ≥ 5 mức |
|  | + Cài đặt ngày, giờ |
|  | + Lưu và xem dữ liệu |
| 2 | Màn hình hiển thị: |
|  | Loại màn hình màu: TFT hoặc LED hoặc LCD hoặc tương đương |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 2.4 inches |
| 3 | Nguồn điện DC: Ắc quy loại sạc, thời gian hoạt động ≥ 10 tiếng |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

| 3 | Máy xét nghiệm HbA1c tự động |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Xuất xứ: nhóm nước G7 |
| 4 | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc |
| 2 | Giấy in nhiệt: 01 cuộn |
| 3 | Dây nguồn: 01 chiếc |
| 4 | Đầu đọc Barcode: 01 cái |
| 5 | Rack bệnh phẩm: 06 cái |
| 6 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Nguyên lý: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC) |
| 2 | Công suất: ≤ 70 giây/xét nghiệm |
| 3 | Loại màn hình: Màn hình màu LCD cảm ứng. |
| 4 | Độ chính xác: CV ≤ 1% |
| 5 | Có chức năng xét nghiệm khẩn (STAT) |
| 6 | Tự động pha loãng (chế độ pha loãng) |
| 7 | Tự động quét code bệnh phẩm |
| 8 | Kim hút có chế độ đâm xuyên nắp ống |
| 9 | Được chứng nhận phương pháp đo IFCC và NGSP |
| 10 | Máy có chức năng hiệu chuẩn tự động 2 điểm |
| 11 | Dải đo: ≤ 3 - ≥ 20 % |
| 12 | Dung lượng cột sắc ký: Sử dụng cho 3000 mẫu bệnh phẩm |
| 13 | Mẫu xét nghiệm: Máu toàn phần hoặc máu pha loãng |
| 14 | Lượng hút mẫu: Lượng mẫu tiêu hao máu toàn phần ≤ 4μL và máu pha loãng ≥ 150μL |
| 15 | Bộ phận nạp mẫu tự động: |
|  | + Giá chứa mẫu: ≥ 10 ống nghiệm hay ≥ 10 cốc đựng mẫu trên mỗi Rack |
|  | + Chuyển mẫu liên tục: Tối đa ≥ 90 mẫu |
| 16 | Vị trí xét nghiệm khẩn: ≥ 01 vị trí |
| 17 | Thông số đo: |
|  | + Chế độ nhanh: phân tích các thông số HbA1c (S-A1c), HbF, eAG, HbA1a, HbA1b |
|  | + Chế độ chuyên sâu: Phân tích các thông số HbA1c (S-A1c), HbF, eAG, HbA1a, HbA1b, HbE, HbD, HbS, HbC |
| 18 | Bước sóng: Bước sóng: Bước sóng kép 420nm/600nm hoặc 415 nm/500 nm |
| 19 | Có máy in nhiệt tích hợp |
| 20 | Bộ nhớ: |
|  | + Lưu trữ trong máy: ≥ 800 kết quả |
|  | + Lưu trữ ngoài bằng USB |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

| 4 | Máy chụp ảnh màu đáy mắt tự động |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 90% |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Thân máy chính: 01 cái |
| 2 | Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp: 01 cái |
| 3 | Màn hình cảm ứng LCD tích hợp ≥ 10.1 inches: 01 cái |
| 4 | Máy in màu: 01 cái |
| 5 | Chân đế nâng hạ tự động: 01 cái |
| 6 | Tì cằm nâng hạ: 01 cái |
| 7 | Giấy lót tỳ cằm: 01 tệp |
| 8 | Dây nguồn: 01 cái |
| 9 | Bao phủ bụi: 01 cái |
| 10 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Loại thiết bị: Máy chụp võng mạc mắt kỹ thuật số không nhỏ giãn |
| 2 | Loại hình ảnh: Hình ảnh màu, hình ảnh kỹ thuật số không đỏ, hình ảnh phần trước mắt |
| 3 | Định dạng hình ảnh tối thiểu có JPEG, PNG |
| 4 | Góc quan sát: ≥ 45 độ |
| 5 | Kích thước đồng tử tối thiểu: ≤ 4mm |
| 6 | Khoảng cách làm việc tối đa (từ thấu kính đến giác mạc) ≥ 25mm |
| 7 | Phạm vi điều chỉnh tiêu cự: -15D đến +10D (không có thấu kính bổ sung) |
| 8 | -30D đến -10D hoặc +5D đến + 30D (có thấu kính bổ sung) |
| 9 | Cường độ nháy flash: 10 cấp độ, có thể được thiết lập bằng tay |
| 10 | Nguồn sáng chụp đáy mắt/giác mạc: Đèn LED trắng hoặc tương đương |
| 11 | Tự động phơi sáng: có |
| 12 | Độ phân giải hình ảnh: 12MP |
| 13 | Cố định mắt: Mục tiêu 10 điểm nội bộ |
| 14 | Tỳ cằm: Liền theo máy, điều khiển nâng hạ |
| 15 | Khả năng kết nối mạng: có |
| 16 | Giao diện: USB2.0, Ethernet, HDMI |
| 17 | Dải hoạt động: |
|  | + Trước/sau: ≥ 40 mm |
|  | + Trái/phải: ≥ 90 mm |
|  | + Lên/xuống: ≥ 30 mm |
| 18 | Máy in màu: |
|  | + Loại: In phun màu; khổ thông dụng |
|  | + Tốc độ in: Trang đen: ≥ 25 trang/phút Trang màu: ≥ 15 trang/phút |
|  | + Độ phân giải: ≥ (5760 x1440) dpi |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

| 5 | Máy đo khúc xạ tự động kèm đo độ cong giác mạc |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Xuất xứ (máy chính): nhóm nước G7 |
| 4 | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 máy. Tối thiểu đã bao gồm: |
| 2 | Dây nguồn: 01 chiếc |
| 3 | Máy in: loại máy in nhiệt tích hợp |
| 4 | Khăn che bụi: 01 cái |
| 5 | Bàn nâng hạ điện: 01 chiếc |
| 6 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Máy có các tính năng: |
| 1.1 | Đo khúc xạ |
| 1.2 | Đo độ cong giác mạc |
| 1.3 | Đo đường kính giác mạc và đồng từ |
| 2 | Thông số kỹ thuật đo khúc xạ: |
| 2.1 | Đo độ cầu: ≤ -25.00 đến ≥ +22.00D (VD=12mm) |
| 2.2 | Trụ: 0 đến ± ≥10D |
| 2.3 | Trục: 0 đến ≥ 180 độ |
| 2.4 | Đường kính đồng tử tối thiểu: ϕ ≤2.00mm |
| 3 | Thông số kỹ thuật đo độ cong giác mạc |
| 3.1 | Phạm vi: ≤5.00mm đến ≥ 11.00mm |
| 3.2 | Khúc xạ giác mạc: ≤ 30.68D đến ≥ 67.50D |
| 3.3 | Loạn thị giác mạc từ 0 đến ≥ 10D |
| 3.4 | Trục: 0 đến ≥ 180 độ |
| 3.5 | Phép đo PD: ≤ 50mm đến ≥ 86mm |
| 4 | Đo đường kính giác mạc: ≤ 1 -≥ 14mm |
| 5 | Đo kích thước đồng tử: 1.0- ≥14.0mm |
| 5.1 | Đơn vị hiển thị: ≤ 0.1mm |
| 5.2 | Màn hình hiển thị: ≥ 5.7 inch |
| 5.3 | Dữ liệu đầu ra: RS232C / USB hoặc hơn |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

| 6 | Máy từ trường siêu dẫn 3 Tesla 1 đầu phát |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Xuất xứ (máy chính): nhóm nước G7 |
| 4 | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy chính tích hợp kiểu xe đẩy: 01 cái |
| 2 | Tay đỡ đầu phát: 01 cái |
| 3 | Đầu phát từ siêu dẫn: 01 cái |
| 4 | Cảm biến nhiệt tích hợp: 01 Bộ |
| 5 | Màn hình cảm ứng: 01 cái |
| 6 | Hệ thống làm mát: 01 tích hợp sẵn |
| 7 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Nguồn cấp: 110-230V 50/60Hz |
| 2 | Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 1,5KVA |
| 3 | Xếp loại an toàn: 1B hoặc tương đương |
| 4 | Màn hình cảm ứng: ≥ 10 inch |
| 5 | Hệ thống làm mát kín bằng nước hoặc tương đương |
| 6 | Dải tần số: ≤1 – ≥50 Hz |
| 7 | Công suất đầu ra: ≥ 3 Tesla |
| 8 | Cài đặt bằng tay hoặc tốt hơn |
| 9 | Có các chương trình điều trị cài đặt sẵn |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

| 7 | Máy nén ép trị liệu |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
| 1 | Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện sử dụng: phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu Cấu hình cung cấp |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Ống kết nối: 01 cái |
| 3 | Bao chân: 02 cái |
| 4 | Điều khiển từ xa: 01 cái |
| 5 | Bao eo: 01 cái |
| 6 | Bao tay: 01 cái |
| 7 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| 1 | Số khoang hơi: ≥ 4 khoang |
| 2 | Màn hình hiển thị: LED hoặc tương đương |
| 3 | Chế độ nén: 3 chế độ mặc định, tự cài đặt, chế độ tự động |
| 4 | Tự động tắt nguồn sau 15 phút sử dụng |
| 5 | Trọng lượng: ≤ 2.5kg |
| IV | Yêu cầu khác |
| 1 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 2 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

Ghi chú:

- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép ≤ ±5%.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng nội dung yêu cầu chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chung/Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá thêm tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT không quá 30%/tổng các mục và không làm ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

- VD về xuất xứ nhóm nước, nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ, các liên minh, tổ chức:

+ Xuất xứ EU - Liên minh châu âu (Khối EU):

Cộng hòa Áo; Vương quốc Bỉ; Cộng hòa Bulgaria; Cộng hòa Croatia; Cộng hòa Síp; Cộng hòa Séc; Vương quốc Đan Mạch; Cộng hòa Estonia; Cộng hòa Phần Lan; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Cộng hòa Hy Lạp; Cộng hòa Hungary; Cộng hòa Ireland; Cộng hòa Ý; Cộng hòa Latvia; Cộng hòa Litva; Đại công quốc Luxembourg; Cộng hòa Malta; Vương quốc Hà Lan; Cộng hòa Ba Lan; Cộng hòa Bồ Đào Nha; Cộng hòa România; Cộng hòa Slovakia; Cộng hòa Slovenia; Vương quốc Tây Ban Nha; Vương quốc Thụy Điển.

+ Xuất xứ G7 - Nhóm quốc gia thuộc G7: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy.

+ Xuất xứ OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế:

Australia; Austria; Belgium; Canada; Chile; Colombia; Costa Rica; Czechia; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Ireland; Israel; Italy Japan; Korea; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Mexico; Netherlands; New Zealand; Norway; Poland; Portugal; Slovak Republic; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Türkiye; United Kingdom; United States.

+ Xuất xứ Châu Âu:

Nga (Nga thuộc châu Âu); Pháp; Ukraine; Tây Ban Nha; Thụy Điển; Đức; Phần Lan; Na Uy; Ba Lan; Ý; Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; România; Belarus; Hy Lạp; Bulgaria; Iceland; Hungary; Bồ Đào Nha; Serbia; Áo; Cộng hòa Séc; Ireland; Latvia; Litva; Svalbard và Jan Mayen; Croatia; Bosnia và Herzegovina; Slovakia; Estonia; Đan Mạch; Thụy Sĩ; Hà Lan; Moldova; Bỉ; Albania; Bắc Macedonia; Slovenia; Montenegro; Kosovo; Transnistria; Luxembourg; Quần đảo Faroe; Andorra; Malta; Liechtenstein; Jersey; Guernsey; San Marino; Gibraltar; Monaco;  Thành Vatican.

Mẫu C

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu tối thiểu tại mục 1.2.2 Chương V của E-HSMT | Đáp ứng của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Số lượng: ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp | Cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu thông số kỹ thuật | Thông số tính năng kỹ thuật |  |
|  | - | - | Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau: - Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong EHSDT) - Số trang (số trang của file tương ứng) - Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc) |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - |  |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm .......... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Địa điểm kiểm tra: Tại đơn vị sử dụng/Nơi đặt hàng hoá.

+ Thời gian kiểm tra: Do các bên thỏa thuận.

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.