# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ;

- Tên dự toán mua sắm: Mua trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Mã phần (lô) | Cấu hình, thông số kỹ thuật | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | PP2600252648 | Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC-MS) |  |  |
|  |  | I. YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  |  | - Xuất xứ máy chính: EU/ G7 hoặc các nước ASEAN. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | II. CẤU HÌNH CUNG CẤP |  |  |
|  |  | - Thân máy sắc ký khí: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ đưa mẫu lỏng tự động: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Hệ thống đầu dò khối phổ: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Phần mềm kèm máy tính, máy in: 01 bộ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ thổi lôi cuốn và bẫy (Purge and Trap) kèm phụ kiện vận hành và phần mềm kết nối: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Phụ kiện lắp đặt và tiêu hao: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ lưu điện 10KVA: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Máy cô quay chân không: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ thổi khô mẫu (cô mẫu) bằng khí Nitơ: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ chiết pha rắn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Máy ly tâm: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bàn giao - Bảo hành - Bảo trì: 01 gói | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
|  |  | 1. Máy sắc ký khí khối phổ |  |  |
|  |  | - Thân máy chính: |  |  |
|  |  | Số bộ tiêm mẫu có thể lắp đặt và vận hành đồng thời: ≥2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ tiêm mẫu có thể lựa chọn: ≥ 5 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Điều khiển khí bộ tiêm mẫu: Có thể điều khiển dòng khí điện tử hoặc thủ công | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Số đầu dò có thể gắn và vận hành đồng thời được: ≥ 3 detector | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Đầu dò có thể lựa chọn: ≥ 7 loại đầu dò | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Điều khiển khí đầu dò: Có thể điều khiển dòng khí điện tử hoặc thủ công. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tốc độ thu nhận dữ liệu: ≥ 600 Hz (với 1 đầu dò thông thường). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Số bộ điều khiển khí có thể gắn: ≥ 9 bộ hoặc kênh. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Màn hình hiển thị: tối thiểu cảm ứng màu ≥ 7” | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Ngôn ngữ: có thể lựa chọn đa ngôn ngữ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Lò cột gắn trên thân máy chính: |  |  |
|  |  | Thể tích lò tối thiểu: ≥ 12,9 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khoảng nhiệt độ: |  |  |
|  |  | Từ nhiệt độ phòng ≤ +4oC đến ≥ 450oC; | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có thể nâng cấp: từ ≤ -50℃ đến ≥ 450℃ khi sử dụng bộ làm lạnh CO2 lỏng; từ ≤ -100℃ đến ≥ 450℃ khi sử dụng bộ làm lạnh N2 lỏng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Số bước chương trình nhiệt độ: ≥ 24 bước tăng/giảm nhiệt và ≥ 25 bước đẳng nhiệt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tốc độ gia nhiệt tối đa: ≥ 125oC/phút. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tốc độ hạ nhiệt: từ ≥ 400oC về 50oC trong khoảng 4.5 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: ≤ 0.1oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nhiệt độ bên trong lò thay đổi khi nhiệt độ môi trường thay đổi 1oC: ≤ 0.01° C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ lặp lại thời gian lưu: ≤ 0,008% hay ≤ 0,0008 phút. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ lặp lại diện tích peak GC: ≤ 1% RSD | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ bơm mẫu chia dòng/không chia dòng |  |  |
|  |  | Có thể lập trình thay đổi điều khiển khí trong quá trình chạy mẫu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ điều khiển khí: Điều khiển khí điện tử | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Phù hợp cho các loại cột fused silica có đường kính 50 µm đến ≥ 530 µm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 4000C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khoảng áp suất: 0 - ≥ 150psi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ chính xác áp suất: ≤ 1% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tổng tốc độ dòng tối đa: ≥ 1250 ml/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khoảng chia ≤ 1 - ≥ 10,000 lần. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 2. Bộ đưa mẫu lỏng tự động |  |  |
|  |  | Số lượng mẫu: ≥ 100 lọ x 2ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Dung môi rửa: có thể chọn ≥ 3 loại dung môi khác nhau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có đường thải để đưa dung môi thải ra ngoài. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thể tích syrringe chuẩn: 10 uL, có thể chọn thêm các syringe 5 μL, 10 μL, 100 μL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Rửa kim trước và sau tiêm: 0 – ≥ 15 lần | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Điều chỉnh độ sâu kiêm tiêm mẫu: Có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thời gian trễ trước và sau tiêm: 0.0 - ≥ 63 s | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có chức năng thêm nội chuẩn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 3. Đầu dò khối phổ 01 tứ cực |  |  |
|  |  | Chế độ Ion hóa: EI | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nhiệt độ làm việc tối đa của buồng ion hóa: ≥350oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Năng lượng điện tử tối đa: ≥ 150eV (có thể điều chỉnh được từ 10 tới 150eV) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Filament: kép, lên đến ≥ 200uA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ nhạy của hệ thống đối với nguồn ion hoá EI, chế độ quét full scan cho phân mảnh m/z 272, chất chuẩn Octafluoronaphthalene (OFN) 1pg, chế độ bơm mẫu không chia dòng: Tỷ lệ S/N ≥ 1500:1 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khoảng phổ phân tích: 1,2 tới ≥ 1.100 Da | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tốc độ quét toàn khối: ≥ 20.000 Da/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Sự ổn định tia phổ ≤ ±0.1 Da sau 48 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nhiệt độ giao diện với GC lên tới ≥ 350oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Các chế độ quét phổ: |  |  |
|  |  | Thu toàn bộ phổ (Full scan) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thu ion chọn lọc (SIM) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bơm turbo phân tử: tốc độ bơm lên đến ≥ 300 L/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có bơm sơ cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 4. Phần mềm điều khiển |  |  |
|  |  | Phần mềm được thiết kế để điều khiển và xử lý dữ liệu GC (với tối đa 3 đầu dò GC thường) và đầu dò MS | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Điều khiển đồng thời GC, bộ lấy mẫu tự động, MS và các phụ kiện khác | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Máy tính có phần mềm – máy in: |  |  |
|  |  | Máy tính: (cấu hình tối thiểu) CPU Core I7, Ram ≥ 4GB; SSD ≥ 256G, DVD-RW, Màn hình LCD ≥ 19”; hệ điều hành window 10 trở lên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Máy in: (cấu hình tối thiểu) Tốc độ ≥ 18 trang/phút; RAM: ≥ 32MB; độ phân giải: ≥ 600 dpi; A4 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 5. Bộ thổi lôi cuốn và bẫy (Purge and Trap) kết nối với GCMS: |  |  |
|  |  | Bộ thổi lôi cuốn và bẫy (Purge and Trap): |  |  |
|  |  | Thời gian lập trình: 0 – ≥ 999.9 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bẫy: đường kính ngoài OD ≥ 0.3 cm x dài ≥ 28.5 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Đường chuyển: ống Silica nung chảy dài ≥ 1.5 m, có lớp vỏ gia nhiệt linh hoạt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có chức năng gia nhiệt trước giải hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nhiệt độ vận hành tối đa: |  |  |
|  |  | + Lò van: ≥ 350°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Đường chuyển: ≥ 350°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Bẩy ẩm: ≥ 425°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Bẫy hấp thụ: ≥ 425°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bẫy hấp thụ loại K Vocarb hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Van cho hệ thống: van ≥ 8 cổng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ đưa mẫu tự động cho Purge and Trap: |  |  |
|  |  | Số vị trí mẫu: ≥ 110 vị trí cho mẫu lỏng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thể tích mẫu: ≤ 0,1ml – ≥2 5ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Chuẩn nội: ≥ 4 lọ chuẩn; thể tích lựa chọn tối thiểu 1/2/5/10/25 µL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Đường dẫn mẫu: PEEK hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nhiệt độ nước nóng để rửa tối đa: ≥ 95°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ khuấy từ: Có thể tùy chỉnh tốc độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ chính xác của vị trí: ≤ 1 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 6. Phụ kiện lắp đặt và tiêu hao cho máy chính: (Cung cấp tối thiểu hoặc tốt hơn) |  |  |
|  |  | Bình khí He tinh khiết 99,999% thể tích 40L và van giảm áp 02 cấp: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ kit lắp đặt GC: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Cột sắc ký: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Cột thông dụng cho đầu dò MS: 30m x 0.25mm x 0.25um: ≥ 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Cột chuyên dụng cho dung môi và hợp chất phân cực: 30m x 0.25mm x 1.4um: ≥ 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ phụ kiện tiêu hao vận hành thiết bị: |  |  |
|  |  | Ống thủy tinh truyền mẫu cho bộ nạp mẫu: ≥ 5 ống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Ốc nối cột: ≥ 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | BTO septa cho bộ nạp mẫu: ≥ 50 cái |  |  |
|  |  | Vòng đệm Viton cho ống nạp mẫu: ≥ 10 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Ferrule nối cột cho cột đường kính 0.25mm: ≥20 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bông thủy tinh: ≥ 01 hộp. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Syringe tiêm mẫu: ≥ 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Dầu cho bơm chân không: ≥ 01 bình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ tiêm mẫu lọ vial x 2mL: ≥ 100 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Syringe chuẩn 10µl: ≥ 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khay rửa cho 3 dung môi: ≥ 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Lọ dung môi rửa kèm nắp và vách ngăn (septa): ≥ 03 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Lọ đựng chất thải: ≥ 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 7. Bộ lưu điện online |  |  |
|  |  | Công suất: ≥ 10KVA / 9KW | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Dải điện áp: ≤ 110- ≥ 300VAC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Số pha vào: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 8. Máy cô quay chân không |  |  |
|  |  | Dải tốc độ: ≤ 20 – ≥ 280 vòng/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Dung tích bình tiếp nhận: 1 bình ≥ 1 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Dung tích bể đun: ≥ 5 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Dải nhiệt độ gia nhiệt: nhiệt độ phòng đến ≥180oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ chính xác điều khiển nước: ±1oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Công suất gia nhiệt: ≥ 1300W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Cài đặt thời gian: ≤ 1 đến ≥ 999 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tốc độ bơm chân không: ≥ 30 lít/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 9. Bộ thổi khô mẫu (cô mẫu) bằng khí Nitơ |  |  |
|  |  | Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng ≤ +5oC đến ≥150oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Cài đặt thời gian: từ ≤ 1 phút tới ≥ 99 giờ 59 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Màn hình hiển thị LED | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 1°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Số block tiêu chuẩn: ≥ 1 block | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Mức tiêu thụ khí ni-tơ: 0 – ≥ 10 lít/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 10. Bộ chiết pha rắn |  |  |
|  |  | Số vị trí: ≥ 8 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Nắp: Polyoxymethylene hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Buồng chân không bằng thủy tinh hoặc tối hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Khả năng chịu áp suất: ≤ -80 Kpa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Tốc độ bơm chân không: ≥ 30 lít/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | 11. Máy ly tâm |  |  |
|  |  | Tốc độ ly tâm: ≥ 5000 vòng/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Lực ly tâm tối đa RCF: ≥ 4300 xg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Công suất tối đa: 4 x 100ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Các loại ống ly tâm: tối thiểu 15ml, 50ml, 100ml | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thời gian ly tâm liên tục: ≤ 30 giây - ≥ 99 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | IV. YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  |  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | PP2600252649 | Hệ thống khối phổ phát xạ Plasma (ICP-MS) |  |  |
|  |  | I. YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  |  | - Xuất sứ máy chính: EU/G7 hoặc các nước ASEAN. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | II. CẤU HÌNH CUNG CẤP: |  |  |
|  |  | - Máy chính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ bơm mẫu tự động: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Thiết bị làm mát tuần hoàn (chiller): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Phần mềm điều khiển và xử lý số liệu: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ hóa chất dành cho lắp đặt, dùng để kiểm tra máy: ≥ 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ máy tính và máy in: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ bình khí: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ vật tư tiêu hao: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Thiết bị lưu điện (UPS) ≥ 10KVA: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Lò phá vi sóng phá mẫu: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ chụp hút khí thải: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
|  |  | Máy chính: |  |  |
|  |  | - Giới hạn phát hiện |  |  |
|  |  | + Be ≤ 0.5 ppt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + In ≤ 0.1 ppt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Bi ≤ 0.1 ppt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Độ nhạy |  |  |
|  |  | + Li ≥ 55 Mcps/ppm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + In ≥ 320 Mcps/ppm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + U ≥ 300 Mcps/ppm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Tỉ lệ oxide CeO+/Ce+: ≤ 2,5% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Tín hiệu đường nền hệ thống: ≤ 1 cps | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ phận đưa mẫu |  |  |
|  |  | - Bơm nhu động: Tối thiểu 3 kênh riêng biệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Nguồn Plasma | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Torch: Làm bằng thạch anh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Có thể điều chỉnh theo 3 hướng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Bộ phát tần số RF có tần số: ≥ 27 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Công suất: ≤ 500 đến ≥ 1600W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Giao diện (interface) |  |  |
|  |  | - Giao diện ≥ 2 cone | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Côn tiếp mẫu: cấu tạo bằng Niken | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Côn chuyển tiếp: cấu tạo bằng Niken | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Hệ quang học (optics) |  |  |
|  |  | - Buồng va chạm/phản ứng: ≥ 2 chế độ, ít nhất có: va chạm và phản ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Khối phổ: Loại tứ cực, tần số ≥ 2,0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Dải khối: ≤ 7 đến ≥ 260 amu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Tốc độ quét tứ cực ≥ 3000 amu/giây. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Đầu dò (detector) |  |  |
|  |  | - Chế độ hoạt động: Analog và Pulse hoặc all - Digital | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Khoảng động học ≥ 10 bậc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Hệ thống chân không |  |  |
|  |  | - Hệ thống chân không được chia thành tối thiểu 3 cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ bơm mẫu tự động |  |  |
|  |  | - Số vị trí mẫu ≥ 180 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thiết bị làm mát tuần hoàn (chiller) |  |  |
|  |  | - Tương thích với hệ thống máy chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Phần mềm thiết bị và xử lý dữ liệu |  |  |
|  |  | - Tương thích với hệ điều hành Windows. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Điều khiển tất cả các hoạt động của hệ thống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Có các công cụ tính toán, phân tích dữ liệu, báo cáo… | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ phụ kiện lắp đặt |  |  |
|  |  | - Tương thích với hệ thống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ hóa chất, chất chuẩn: |  |  |
|  |  | - 01 lọ chất chuẩn đa nguyên tố: 25 nguyên tố, thể tích 100 mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - 01 lọ chất nội chuẩn (tối thiểu bao gồm 6 nguyên tố thông dụng), thể tích 100 mL | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - 01 bộ dung dịch tun máy (tuning solution), hiệu chuẩn máy. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ máy tính máy in: |  |  |
|  |  | - Bộ máy tính có cấu hình tối thiểu: |  |  |
|  |  | + Hệ điều hành Windows 11 trở lên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + CPU core i5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + RAM 16 GB; Ổ cứng SSD 1 Tb | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Màn hình LED, kích thước 23,8 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Bàn phím, chuột đi kèm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Kết nối không dây: wifi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Máy in có cấu hình tối thiểu: |  |  |
|  |  | + Công nghệ in laser | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Tốc độ in (cỡ A4): in đen trắng 30 trang/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Độ phân giải: 600 x 600 dpi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Cổng giao tiếp: USB, LAN, WIFI | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Bộ bình khí: |  |  |
|  |  | - Tối thiểu: 05 Bình khí Argon, 99,999%; 150 Bar, 40L kèm 03 Van điều áp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Tối thiểu: 01 Bình khí Heli, 99,999%; 150 Bar, 40L kèm 01 Van điều áp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Vật tư tiêu hao kèm theo: |  |  |
|  |  | + Nón hứng mẫu lớn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Nón hứng mẫu nhỏ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Vòng đệm nón hứng mẫu nhỏ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Vòng đệm nón hứng mẫu lớn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Ống bơm nhu động bơm mẫu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Ống bơm nhu động bơm tác chất khác | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Ống teflon | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Đầu đốt (Torch) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | + Bộ phận tiêm thạch anh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Thiết bị lưu điện |  |  |
|  |  | - Công suất: ≥ 10 KVA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Điện áp sử dụng: 220V; tần số 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Lò vi sóng phá mẫu: |  |  |
|  |  | - Số vị trí mẫu: ≥ 06 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Nhiệt độ thiết kế: ≥ 300oC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Áp suất chịu tối đa: ≥ 15 Mpa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Tần số vi sóng: ≥ 2450MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | - Công suất: ≥ 1800W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Kết luận | Ðạt (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | Không đạt (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đáp ứng”) |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2025)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 3) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.